## Slide 1: PandaX-III读出电子学设计
核探测与核电子学国家重点实验室
董家宁
2016-08-24

## Slide 2: 目录
背景
基于AGET的读出电子学原型
PandaX-III读出电子学设计
总结

## Slide 3: 目录
背景
基于AGET的读出电子学原型
PandaX-III读出电子学设计
总结

## Slide 4: PandaX-III：无中微子双β衰变实验
半衰期：1018-1022 年
半衰期：1026-1027 年
双β衰变
  一类原子核不能发生一次β衰变，
  但可以发生连续的两次β衰变过程。
  例如：136Xe→136Ba+2e-+2ν
无中微子双β衰变
  例如： 136Xe→136Ba+2e-

## Slide 5: PandaX-III：无中微子双β衰变实验
超低本底的工作环境
      CJPL(China JinPing Underground Laboratory )，目前世界上最深的地下实验室，垂直岩石覆盖达2400m
超高能量分辨率（~3%）
高空间分辨率
空间大范围成像
CJPL：2400m
Notes: 一期目标：3%

## Slide 6: PandaX-III
探测器：Micromegas-TPC
工作气体：200kg 136Xenon@10bar
1.5m
2m

## Slide 7: PandaX-III TPC：读出通道数量
TPC的端盖直径：1.5m
Micromegas大小：20cm×20cm
  => TPC每个端盖需35个Micromegas
  => TPC共需70个Micromegas
读出pad大小：3mm×3mm
采用二维平行条读出
  => 每个Micromegas需128个读出通道
  => 总读出通道数为8960.

## Slide 8: PandaX-III TPC：信号特点
径迹长度：~30cm
漂移速度：~1mm/μs @10bar
=> 脉冲宽度(极限)： ~300μs
MicroBulk Mmegas
Notes: 仿真的结果则显示典型的脉冲宽度一般为50us

## Slide 9: PandaX-III TPC：信号特点
氙的 Qee 约为 2.5MeV （Ee = 30eV/e）
若Micromegas的增益 GainMM = 400
=> Q = (Qee/Ee )· GainMM ≈ 6.4pC
径迹长度~30cm, pad大小: 0.3cm×0.3cm
若径迹完全平行于pad读出
=> Qmin = 6.4pC/100 = 64fC
若径迹完全垂直于pad读出
=> Qmax = 6.4pC

## Slide 10: ASIC选型
ASIC | 通道数 | 动态范围 | 达峰时间
APV25 | 128 | 20fC (+/-) | 50ns-200ns
VMM | 64 | 2pC | 25-200ns
VA140 | 64 | 200fC (+/-) | 6.5μs
VA32HDR14.3 | 32 | -20pC | 2μs
AGET | 64 | 10pC (+/-) | 50ns-1μs
AGET
VA32
Notes: AGET: 波形采样

## Slide 11: AGET芯片
通道数：64
动态范围: 120fC, 240fC, 1pC, 10pC
达峰时间: 50ns - 1μs (16 values)
采样率: 1MHz - 100MHz
读出频率: 25MHz
I.N.L < 2%
分辨率 < 850 e- (Cin < 30pF，
200ns达峰时间，120fC)
计数率< 1kHz
功耗< 10mW/channel
采样率：2MHz (或4MHz)
达峰时间：1μs
=>时间窗：256μs (或128μs)

## Slide 12: 仿真：宽脉冲信号
Time (μs)
Voltage (mV)
50μs
20μs
10μs
5μs
2.5μs
250ns
改变输入脉冲的宽度，其输出的脉冲宽度也随之改变，但是面积不变。
100μs
200μs

## Slide 13: 仿真：INL对能量分辨率的影响
M.C. simulation result
Using 2000 samples for each point
0.5% non-linearity contributes a 0.1% (FWHM) energy error
假设:
信号分散在10个通道，服从平均分布
所有读出通道服从转移函数( y=a*x - b*x*x ).
Notes: INL2.5%，对能量分辨率贡献：0.5%

## Slide 14: 仿真：增益均匀性对能量分辨率的影响
M.C. simulation result
using 40*2000 samples for each point
0.3% (σ) non-uniformity contributes
about 0.1% (FWHM) energy error
假设:
信号分散在10个通道，服从平均分布
所有读出通道的增益服从高斯分布

## Slide 15: 读出电子学设计需求
系统能量分辨率(FWHM) | 电子学的能量分辨率 | 增益均匀性(σ) | INL | ADC ENOB | ENC
3% （一期） | 1% | 1.2% (σ) | 2.5% | >8 bit | < 10fC
0.5% | 0.25% | 0.3% (σ) | 0.5% | >9 bit | < 3fC

## Slide 16: 目录
背景
基于AGET的读出电子学原型
PandaX-III读出电子学设计
总结

## Slide 17: 读出电子学原型
基于AGET的前端读出板
Mesh信号读出板
Notes: MM的阳极条信号和Mesh信号（提供触发信息）

## Slide 18: 基于AGET的前端读出板
为了研究AGET芯片的性能，我们设计了一套读出系统并于实验室进行了相关测试。
AGET
14-bit ADC
AD9259
FPGA
Vertex-6

## Slide 19: 测试平台
信号发生器
衰减器
基于AGET的前端读出板
机箱

## Slide 20: 测试结果: 脉冲测试
采样率: 25MHz
动态范围 : 120fC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围 : 120fC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围 : 10pC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围: 240fC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围: 1pC
采样率: 2MHz
达峰时间: 1μs
动态范围 : 10pC

## Slide 21: 测试结果: 输入输出特性
peaking time | 230ns | 500ns | 1μs
INL | 0.7% | 0.5% | 1.1%
1μs, experimental value
1μs, fitting curve
500ns, experimental value
230ns, experimental value
500ns, fitting curve
230ns, fitting curve
采样率: 25MHz
动态范围: 10pC
25MHz, experimental value
25MHz, fitting curve
2MHz, fitting curve
2MHz, experimental value
sampling frequency | 25MHz | 2MHz
INL | 1.1% | 0.99%
达峰时间: 1μs
动态范围: 10pC

## Slide 22: 测试结果: 噪声测试
输入端接地
采样率: 25MHz
动态范围: 120fC
ENC < 0.16fC(达峰时间: 830ns; Cin < 30pF)
采样率: 2MHz
动态范围: 10pC
ENC < 4.8fC (达峰时间:1μs; Cin < 30pF)

## Slide 23: 测试结果: 宽脉冲测试
采样率: 2MHz
达峰时间: 1μs
动态范围: 10pC
输出脉冲宽度随输入脉冲宽度改变而改变。
area
pulse width(μs)
counts
area
RMS ≈ 2030
RMS = 477.2

## Slide 24: Mesh信号读出板
该读出板使用分立元件搭建，旨在对Mesh信号进行读出。
该读出板有8个模拟通道，每个通道都集成了CSA、极零相消电路、成形电路和输出buffer等。

## Slide 25: 测试结果
12.5
25
37.5
50
62.5
75
87.5
100
Time (μs)
通过调节信号发生器输出脉冲的下降沿来改变输入脉冲的宽度。
amplitude (ADC units)
50μs
20μs
10μs
5μs
2.5μs
250ns
测试结果与仿真结果一致。
仿真结果

## Slide 26: 测试结果
不同宽度的脉冲，其面积基本相同。
INL：0.25%

## Slide 27: 目录
背景
基于AGET的读出电子学原型
PandaX-III读出电子学设计
总结

## Slide 28: PandaX-III结构框图
Notes: 前端板将靠近探测器摆放，虽然有端盖阻隔，但其对低本底仍有一定要求。

## Slide 29: PandaX-III读出电子学结构框图
Notes: 阳极条读出板、Mesh信号读出板、数据获取板以及时钟触发板。

## Slide 30: FEC：Front End Card
FEC：对Micromegas的阳极条信号进行放大成形、模数转换等，每块FEC可读出256路，共需要36块FEC。
Notes: FEC：对Micromegas探测器的阳极条信号进行读出，每块FEC可读出256路，共需要36块FEC。

## Slide 31: FEC设计
AD9235：
有效位：11.4 bits
积分非线性：±0.7 LSB
时钟速率：1-65 MSPS
供电：2.7V-3.6V
功耗：180mW（40MSPS）
320mW（65MSPS）
Artix-7 XC7A100T
逻辑单元：101k
SRAM：4.8Mb
GTP：4个
光纤接口
Notes: 高压监测ADC：AD7091，12bit

## Slide 32: 光纤接口
单模光纤
  芯径：9μm
  波长：1310nm/1490nm
  双向传输
Notes: 高压监测ADC：AD7091，12bit

## Slide 33: MRC：Mesh Readout Card
MRC：对Micromegas的Mesh信号进行放大成形、模数转换等，一块MRC集成35路通道，共需要2块MRC。
Notes: MRC：对Micromegas探测器的Mesh信号进行读出，一块MRC集成35路通道，共需要2块MRC。

## Slide 34: MRC设计
AD9235：
有效位：11.4 bits
积分非线性：±0.7 LSB
带宽：500 MHz
时钟速率：1-65 MSPS
供电：2.7V-3.6V
功耗：180mW（40MSPS）
AD9229：
通道数：4
有效位：11.3 bits
积分非线性：±0.4 LSB
时钟速率：10-65 MSPS
供电：2.7V-3.6V
功耗：985mW（50MSPS）
Artix-7 XC7A100T
逻辑单元：101k
SRAM：4.8Mb
GTP：4个
Notes: 对探测器信号的处理保留了原型设计的方案。

## Slide 35: MTCM：Master Trigger&Clock Module
Zynq-7045
MTCM：对Mesh信号进行处理以提供触发信息，并提供系统时钟。
Notes:   350k个逻辑单元 GTX：8个 SRAM：19.1Mb IO：362
S_TDCM：将FEC输出的数据进行打包处理并通过以太网传送给电脑。一块S_TDCM可连接18块FEC，共需要2块S_TDCM。
MTCM：对Mesh信号进行打包处理，并提供触发信号以及系统时钟。

## Slide 36: 目录
背景
基于AGET的读出电子学原型
PandaX-III读出电子学设计
总结

## Slide 37: 总结
PandaX-III读出电子学原型设计已完成，其验证了AGET芯片在PandaX-III实验中使用的可行性。
PandaX-III读出电子学的架构已正式提出，包括FEC、MRC、S_TDCM以及MTCM四部分。
  FEC的PCB设计已经完成。
  MRC和MTCM正在进行PCB设计。
谢谢！
Notes: 目前的PCB设计仍计划采用FR4材料，可用于在交大搭建的小系统测试，之后将考虑低本底材料制作（聚酰亚胺）