## Slide 1: 基于MicroMegas的 CSNS白光中子源束流监测器研制
齐斌斌1 张志永1 樊瑞睿2 朱丹阳1
1核探测与核电子学国家重点实验室,中国科学技术大学
2中国散裂中子源，中国科学院高能物理研究所
第七届全国先进气体探测器研讨会，广西南宁

## Slide 2: 内容提要
CSNS反角白光中子源简介
基于MicroMegas的中子束流监测器设计与制作
基本性能测试（Fe55 X-ray）
  电子通过率、增益、均匀性
中子测试
  镅铍中子源测试
  白光中子束流测试
总结

## Slide 3: CSNS反角白光中子源
白光中子源束线布局
白光中子源设计在中国散裂中子源靶站反向角度通道上，其中中子未经慢化可以达到较高的能量和通量。
白光中子源能量：
能量宽度：1eV-100MeV
( 1eV-1MeV )比例：53.57%
( 1MeV-20MeV )比例：40.52%
( 20MeV-100MeV )比例：4.36%
束斑尺寸：φ=60mm
白光中子源粒子种类及能量范围（模拟）

## Slide 4: MicroMegas中子束流检测探测器的设计
二维读出电极结构
背靠背双雪崩探测器设计
灵敏区域为 9x9 cm2
二维读出方式
条中心间距1.5mm
两维各64根条
采用AGET ASIC读出
  通道数：64
  动态范围:120fC/240fC/1pC/10pC(+/-)
  达峰时间：50ns-1μs
采用6Li或10B膜作为转换层 - 漂移电极
MicroMegas探测器，采用中科大自主研发的热压膜技术制作
PCB
目的：
测量中子束流通量
束斑形状大小
中子飞行时间（能量）

## Slide 5: MicroMegas中子束流检测探测器的制作
MicroMegas探测器雪崩气隙及漂移区
MicroMegas探测器
AGET电子学

## Slide 6: 基本性能测试
电子通过率
采用55Fe X-ray 测试（5.9keV）
01探测器：镀锗-阻性层，厚度800 nm，5~10MΩ/□
03、04探测器：无阻性层
增益

## Slide 7: 均匀性
03_Ge_Top,9.0%
03_Ge_Bottom,7.0%
01_Top,10.5%
01_Bottom,11.3%
02_Top,13.2%
02_Bottom,21.6%
03探测器通过改进热压工艺，双面增益均匀性好于10%

## Slide 8: 镅铍中子源测试
241Am-Be neutron source
Neutron convertor
聚乙烯板
实验设置（物理学院中子实验室）
采用6Li作为中子转换层，贴在漂移电极下层
圆内镀6Li，尺寸φ=6cm
sumADC(energy) vs hits

## Slide 9: 镅铍中子源测试-中子俘获位置重建
左上边为重心法重建中子俘获位置
左下边为利用TPC原理重建中子俘获位置
右边为两种算法重建位置半径统计
TPC时间算法界限更清晰
TPC原理重建位置
重心法重建位置
重心法
TPC时间算法
02_Bottom探测器测试结果

## Slide 10: 白光中子束流测试
10B中子转换层
白光中子束流入射方向
MicroMegas
AGET电子学

## Slide 11: 中子束流测试初步结果（一）
探测器响应条数hits
neutron
γ-flash
镀锗Top探测器，0.1μm 10B
束斑直径φ=6cm
重心法
TPC定时
7Li
α
γ-flash
能谱

## Slide 12: 中子束流测试初步结果（二）
1μm 10B测得中子束斑(60mm)，左边重心法，右边TPC算法
能谱(1μm 10B，Φ=30mm准直)
无法区分中子和γ光子信号
束斑（ Φ=30mm准直 ）
Li
α
1μm 和0.1μm 10B转换层测得的中子反应末态能谱
0.1 μm
1 μm

## Slide 13: 总结
根据白光中子源束流检测器的要求，利用科大自研的热压膜技术设计与制作了具有二维读出的MicroMegas探测器
  条中心间距1.5mm，两维各64根条
  镀锗探测器增益最高能达到2x104，增益均匀性好于10%
利用镅铍中子源验证了探测器能够正常测量中子，并优化探测器的位置重建算法
在白光中子源束流线上测试探测器，成功探测到中子信号，并且重建出束斑的形状
谢谢！