## Slide 1: LHAASO-WCDA时间标定 工作进展
LHAASO合作组会 四川 峨眉 2018/03/22-2018/03/24
高博 刘金艳

## Slide 2: 报告提纲
LHAASO-WCDA简介
标定工作介绍
硬件标定
  安装现场标定方案
  阵列标定方案
  标定系统研制进展
离线标定
  标定思路
  模拟以及数据分析
  部分结果
小结以及下一步工作

## Slide 3: LHAASO-WCDA简介
LHAASO-WCDA探测器主要功能：在100GeV-30TeV实现伽玛源的巡天观测。
探测器占地面积7,800m2，分成3个水池。
探测器结构
  3120个探测单元
  单元大小：5m x 5m
实验要求
  阵列指向精度：< 0.1°
  时间标定精度：< 0.2 ns

## Slide 4: 时间标定工作介绍
硬件标定
标定范围：PMT+电缆+电子学。
在线标定：5-10 Hz，全阵列同时标定，可以及时发现PMT/电子学工作情况的变化。
局限性：无法刻度整个探测器（注水后）的时间偏差。
离线标定
探测器正常运行初期，对重建后的簇射数据前锋面进行拟合，得到探测器单元之间的时间差，再用得到时间差修正重建数据，进行多次迭代，使得各探测器单元时间差的残差分布达到预期精度。
难点：探测器边缘事例的处理。

## Slide 5: 硬件标定工作

## Slide 6: 安装现场PMT标定
现场运行环境以及高压与实验室测量不一致，安装过程中需要进行现场刻度。
测试项
    Gain/Q-T(AD ratio)/<T.T.>
标定硬件
  数据获取系统基于CAEN VME/NIM集成测试机箱，实现“一键化”测试，自动保存测试结果，作为探测器物理数据修正的基础；
  光源系统
      多路LED驱动板；
      连续衰减光源；
      均匀分光光纤束(13套1:6)；
效率
  匹配安装速度：18 PMT/天；
  6 PMT/批次/2小时，3批次/天；
  人力：2-3；
标定光源安装
高压调节
示波器信号初步检测
光源初始化以及避光
增益测试
Q-T测试
<T.T.>测试
30 min
30 min
60 min
数据检查，日志记录
阈值设定
PMT安装
PMT线缆封装

## Slide 7
Fiber “Hat”
ANODE
DYNODE
控制器
QDCA
QDCB
TDC
扇入扇出
电平转换
甄别器
混合快放
高压插件
PC
多路LED
触发板
渐变
光源
1:6 ×1
1:6 ×6
LED 0
LED 1-12
反相器
20×
2×

## Slide 8: 全阵列/在线标定
以cluster(6×6 cells)为单位的交叉标定方案
  一个cluster两套标定装置A/B，一套用于内部标定一套用于相邻cluster之间的标定，以此串联整个水池；
传递方法
  每个水池以中心为0级，共6个级别；
  对于一个cluster，只能从等级高于它的邻近1 或2 个cluster 获得基准时间；
  相邻水池通过覆盖水池之间的簇射事例进行标定。
标定硬件：基于LED、塑料光纤分光束、远程LED触发系统。

## Slide 9: 标定系统研制
系统构建
  LED均匀光源
  均匀光纤分光束
  LED触发系统
设计指标
  标定光强300-500 PE；
  分光束均匀度mean±10%；
  光纤束裁剪误差40m ± 0.1m；
  单套标定装置系统误差 < 0.1ns；
  通道时延调整步长5 ns，可以满足整体阵列在一个较窄的时间窗口内同时得到标定信号。

## Slide 10: 标定系统测试方案
基于一维步进电机滑台和快速PMT
测试内容
  光强输出均匀度
  光纤相对时间差
  平均光强
  平均延迟
测试效率
  2.5小时/套，自动测量
    光纤束安装、人工拆卸30分钟；
    ≈18分钟一次循环，6次循环一组；
    单光纤每次测量取数 5000 triggers；
  第一个水池需用55套光纤，3周内可以完成全部检测，所有数据作为硬件标定的基准.
  已于2017年完成原理样机设计和测试，结果发表在JINST https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/10/P10021
均匀度±8%以内

## Slide 11: 硬件标定工作进展
安装期标定工作准备
  完成VME/NIM测试系统的采购，预期5月份中下旬到货；
  已完成光源系统以及LED触发板的制作；
  机械支撑装置以及分光束正在制作，预期4月中下旬制作完成；
  目前已有CR365已供货，4月下旬-5月采用实验室现有设备进行模拟演练。
硬件标定系统
  完成关键部件光纤分光束的采购，目前厂家已按期生产完毕，并对样件进行了测试，测试结果可以满足指标需求，4月初可以全部到货；
  测试平台搭建完毕，效率≥4套/天，预计5月中旬可以完成所有光纤分光束的测试；
  LED远距触发系统样件已制作5套（1/5），结合光纤束完成了部分测试，1/4阵列所需模块预期5月中下旬制作完成，目前针对样件进行控制程序的优化。

## Slide 12: 离线标定

## Slide 13
方法思路
  对簇射只采用平面拟合，降低复杂度；
  对重建事例的选择条件：
    Nfit >= 10；
    Chi2/(Nfit-3.)< 5；
  采用cluster(6×6 cells)与 “分级传递”思路，中心cluster为1级，与之相邻的独立cluster为2级，以此类推；
  两者中间的cluster为“交叉”cluster，用于传递；
  对于一个水池
    重建10×10，标定中心4×4；
    4个4×4合并成一个6×6；
    6×6通过传递推广到整个水池；
    边界/角落cell再进行单独处理。
独立的
Cluster
6x6
交叉的
Cluster
6x6
6x6
刻度4x4
重建10x10
刻度4x4
刻度4x4
刻度4x4
刻度4x4
模拟事例

## Slide 14: 10×10 cells 标定中心4×4 cells
刻度值与预设值
的线性关系
残差分布（σ≈0.1ns）

## Slide 15: 4×4组建6×6
对于0级2×2阵列，计算4个cell的刻度时间
  基准平均值：<T> = Σ(i)Ti/4
  4×4阵列平均值：<Tk>= Σ(i)Tik/4
定义δk = <Tk>-<T>，作为阵列k平均值与0级基准平均值的差值
以此类推计算相邻的1级，计算之前先减去Ti’k=Tik – δk
再进行合并得到Ti= Σ(k)Ti’k/2
计算0级2×2 （V）中的4个cell在各个4×4阵列中的刻度时间平均值
  Ti = Σ(k)Tik/4
    i为0级2×2阵列的cell编号，k为其所在4×4 cell阵列编号

## Slide 16: 阵列标定(以900单元水池说明)
传递规则
  1级保持不变，向2级传递；
  2级保持不变，向3级传递。3’级只有一次传递，3级有两次合并；
  4级由3级和3’级合并；
  5级由4级合并。
边缘cluster处理
  存在问题：对于边缘事例，如果按照原来10×10的处理方法，边缘会缺失一部分cell的数据。
解决方法：
  确保4x4的cell必须有数据，重建中忽略边缘不存在的cell；
  再通过额外修正，修正边界；

## Slide 17: 模拟结果
按照上述方法处理后，可以看出边缘cell的结果不太理想。
残差分布
中心24x24
A：紧靠中心的4个24
B：中间层4个24
C：外层4个24
D：4个角3x3

## Slide 18: 模拟结果(加入offset修正后)
对于模拟数据
  利用无offset的残差分布，作为额外修正项M0；
  得出有offset的标定结果tcal，扣除M0，即tcalnew = tcal-M0，tcalnew为经过修正后的最终结果。
采用以上方法，在offset分布σ=1.0ns条件下，可以将时间标定做到0.2 ns以内水平，达到预期目标。
<σ = 0.5ns>
<σ = 1.0ns>

## Slide 19: 报告小结以及下一步工作
硬件标定方面
  标定系统组件的生产、测试工作正稳步进行，保证匹配探测器安装进度；
离线标定方面
  初步实现了利用低能簇射对1/4水池的时间刻度，研究了边缘单元时间标定的处理办法，初步结果表明方案可以基本满足标定精度要求。
下一步工作
  演练现场模拟标定以及测试方案，确保工程进度；
  模拟、数据分析方面
    研究全阵列（跨水池）的整体标定
    标定方法的验证（模拟源/实验数据）

## Slide 20: 谢谢大家！

## Slide 21
Multi-channel
Pulse generator
PC
Data acquisition
Data processing
System control
Step motor driver
VME controller
Mod.v1718
VME QDC
Mod.v965
VME TDC
Mod.vx1290n
USB
USB
TTL-NIM
converter
FAN-IN
FAN-OUT
Mixed gain
Fast amplifier
Leading Edge Dis.
TH = 1/3 PE
Light tube
Fiber bundle
Test PMT
Step motor
Rail
10x
2x
TTL 2.5v driving LED
Dark Room
Ref PMT

## Slide 22: 标定精度需求
δθ为角分辨
N为参与拟合的PMT数目，Nmin = 11；
触发面积S=3600 ㎡，一个“trigger cluster“面积
拟合自由度N-2
A为常数系数
重建方向为围绕真实方向的一个二维高斯分布，选取包络90%信号的角半径为最优角半径Δθ，Δθ = 2.15·δθ < 0.1°→ δθ < 0.047°
以上，得出δt < 0.13 ns @ N = 11
考虑其他因素（电子学精度，标定模式引入的误差等），加入一个限制因子1/sqrt(2)，尝试最终精度δt做到 0.1 ns

## Slide 23: 模拟以及数据分析
模拟数据
  30x30 阵列(1/4阵列)
  总事例数 318076
  Cell time offset设置
    Gaus(0.5,0.5) ns
以10x10为一组进行重建，然后刻度其中的4x4。
4个4x4为一组，形成一个6x6。
对事例的选择条件：
  nfit>=10
  chi2/(nfit-3.)<5

## Slide 24
ANODE
DYNODE
控制器
QDCA
QDCB
TDC
扇入扇出
电平转换
甄别器
混合快放
高压插件
PC
多路LED
触发板
渐变
光源
1:6 ×1
1:6 ×6
LED 0
LED 1-12
反相器
20×
2×

## Slide 25: 刻度具体流程
Calib
(4x4 -> 6x6)
6x6 calib data
Calib (cross+
boundary)
Rec + Calib
Calibdata
Rec + Calib
Calib data
Rec + Calib
Calib data
Rec + Calib
Calib data
利用10x10数据进行刻度
calib data
4个4x4数据合并成cluster数据
先交叉标定，再边缘修正

## Slide 26: 模拟结果(无offset)
按列将标定结果取平均值，可以预期边缘结果偏移较大。
考虑单纯按列或者按行进行一维修正精度不够，将采用二维修正。
残差分布
中心24x24
A：紧靠中心的4个24
B：中间层4个24
C：外层4个24
D：4个角3x3
按列分布。