## Slide 1: 靶体-慢化器-反射体 调试和运行维护 CSNS靶体系统、慢化器反射体系统 2018年09月12日
报告人：张锐强
Email：zhangrq@ihep.ac.cn

## Slide 2
提纲：
一、靶体系统调试和运行维护
二、慢化器反射体系统安装调试和运行

## Slide 3
一、靶体系统调试和运行维护
简介
调试和检测
运行
维护
总结

## Slide 4
1.简介
密闭的靶体系统通道
靶体插件孔道
氦容器
质子束
质子束
正视图
俯视图
靶体系统安装在屏蔽体包围的通道筒体至热室的导轨总成上；
运行时，拖车运载靶体插件进入氦容器靶体插件孔道。

## Slide 5
1.6GeV高能质子束
谱仪
中子
中子
谱仪
靶体系统
靶站
靶体系统是保证CSNS正常运行和决定CSNS靶站谱仪性能的关键系统。
靶体系统在高能质子束轰击下产生中子：
◆是加速器束流的最终目标！
◆是谱仪所需中子的源头！
Notes: 质子束流经过直线加速器和环形加速器加速后，轰击到处于靶站中心位置的靶体系统，靶体在高能质子束轰击下产生中子，提供给谱仪做中子散射研究。靶体系统是加速器束流的最终目标以及谱仪所需中子的源头，在CSNS这台大科学装置中起着至关重要的作用！为了发挥它的作用，应具备以下四项功能。

## Slide 6
靶体系统由靶体插件和靶体维护拖车两大部件组成：
◆靶体插件：在1.6GeV高能质子束轰击下产生中子
◆靶体维护拖车：实现靶体插件精确定位和维护，以及氦容器真空密封

## Slide 7
简介
调试和检测
运行
维护
总结

## Slide 8
2.调试和检测
质子打靶后，靶体等部件被活化，靶体系统将工作于辐射环境，无法通过人手
操作进行维护和调整。因此，运行前的调试和检测极为关键，将决定功能的实现以及
设备的可靠性和可维护性。
靶体系统四大功能
（1）高效产生中子
（2）氦容器密封
（3）传动和锁紧
（4）靶体插件等遥控维护
——靶材密度高，0.3mm钽层；5mm间隙中准确安装。
——漏率106Pa.m3/s，氦容器真空度小于15Pa。
关键指标
——膨胀法兰推力作用下的重复定位精度±0.2mm。
——可通过遥控维护进行更换。

## Slide 9
2.1 靶材料检测
靶容器
容器盖板
靶块（钽包钨）
对于100kW束流功率，钨靶包含11片、总厚度650mm。
钨的密度要求和实测：
厚度≤37mm,密度≥19.0g/cm3，实测＞19.01g/cm3；
厚度58～80mm,密度≥18.6g/cm3，实测＞18.63g/cm3。
钽包覆层要求和实测：
厚度0.3±0.05mm，实测0.25～0.35mm；
结合强度≥50MPa，实测≥60MPa；
焊合率≥90%，实测≥95% 。
靶材料性能满足指标要求！

## Slide 10
2.2靶体插件位置调整和检测
“靶体-慢化器-反射体”紧凑的物理设计和工程设计：
靶体与慢化器、反射体间隙设计值仅为5mm，有效提高了耦合效率
靶体安装
精度要求高
为保证安全，分不带靶体和带靶体两阶段进入氦容器；
在热室准直和调整，并在24m段跟踪和复核测量。
参数 | 设计指标 | 实测值 | 备注
高差 | ±0.5mm | -0.06mm | 相对于理论质子束线
对称度 | 0.5mm | 0.03mm | 相对于理论质子束线
定位精度 | ±1.0mm | +0.19mm | 相对于靶站中心
靶体插件位置精度满足指标要求！

## Slide 11
2.3 膨胀法兰密封调试和检测
膨胀法兰密封氦容器是靶站进入运行状态的前提条件之一。
调试内容：（1）硬件测试，（2）阀门控制逻辑
氦容器气体系统提供
氦气和检漏功能
靶体系统气体控制界面
实测结果：
（1）漏率： 3.3×10-6 Pa.m3/s（四极质谱计对检漏口气体成分分析）
（2）氦容器真空度：12Pa。
膨胀法兰密封性能满足指标要求！

## Slide 12
2.4拖车锁紧调试和检测
一体式传动和锁紧机构
CSNS靶站运行前，拖车须锁紧在运行工位，并抵抗前端密封预紧反作用力（40kN）。
检测方法：
往复锁紧和定位检测，锁紧后对膨胀法兰充气密封，检验抗推力能力和重复定位精度。
参数 | 设计指标 | 实测情况
抗推力锁紧功能 | 在推力作用下可靠锁紧 | 功能正常、可靠锁紧
重复定位精度 | ±0.2mm | 重复定位精度：±0.04mm
传动和锁紧性能满足指标要求！

## Slide 13
2.5 遥控维护模拟实验和检测
靶体系统工作于辐射环境，其零部件无法通过人手维护和更换，只能采用遥控维护。
实验和检测目的：验证维护方案，提高操作熟练程度，检验维护后定位、密封等各项性能
遥控维护模拟实验现场
靶体插件
膨胀法兰
电机插件
减速机插件
部件 | 项目 | 设计指标和要求 | 实测结果
靶体 插件 | 各向重复定位精度 | ±0.5mm | △x:+0.01mm △y:+0.04mm △z:+0.04mm
 | 冷却水接口 密封性能 | 压力≥0.4MPa， 30分钟无泄漏 | 冷却水0.565MPa， 30分钟无泄漏
 | 电缆电连续性能 | 电连续性良好 | 6个热电偶均连通， 电连续性良好。
膨胀 法兰 | 快卸卡盘 密封漏率 | ≤1.0×10-6Pa.m3/s | 2.0x10-8Pa.m3/s
电机 插件 | 联轴器对接 | 自动对接 | 自动对接，运转良好
 | 电缆连接 | 电连续性良好 | 电连续性良好
减速机插件 | 联轴器对接 | 自动对接 | 自动对接，运转良好
模拟实验后实测记录
各部件可遥控维护
维护后性能和参数满足设计要求

## Slide 14
靶体系统四大功能
（1）高效产生中子
（2）氦容器密封
（3）传动和锁紧
（4）靶体插件等遥控维护
——靶材密度高，0.3mm钽层；5mm间隙中准确安装。
——漏率106Pa.m3/s，氦容器真空度小于15Pa。
关键指标
——膨胀法兰推力作用下的重复定位精度±0.2mm。
——可通过遥控维护进行更换。
调试和检测总结
实测均满足指标要求！

## Slide 15
简介
调试和检测
运行
维护
总结

## Slide 16
3.运行
2017年11月——2018年7月，靶体接受了1800.46小时、共27.35MWh的高能质子轰击。
运行期间，拖车锁紧在“运行工位”，通过监测以下参数，反映靶体系统运行状况：
1）在本地控制系统和靶站谱仪中央控制室，监测拖车锁紧状态和膨胀法兰充气压力；
2）在靶站谱仪中央控制室，监测靶体前窗影像；
3）在靶站谱仪中央控制室，监测氦容器压力；
4）在靶站谱仪中央控制室，监测靶体进出口冷却水温度、流量、压力等。

## Slide 17
锁紧信号
保持锁紧
0.156MPa（2018.6.6）
3.1锁紧状态和充气压力监测
监测情况表明，拖车持续保持正常锁紧，充气压力稳定在0.15-0.16MPa。

## Slide 18
3.2 前窗影像监测
靶体前窗涂层实物
靶体前窗涂层束斑图（中控室）
束斑数据：
束流功率11.3kW，3月15日
束斑宽：81.09mm
束斑高：33.28mm
束斑位置：x=-3.45 mm
y=-3.82 mm
靶体前窗喷涂有反映打靶束流位置和
分布的影像涂层，在高能质子束流轰击下
发光，通过光学成像系统成像并持续监测。
束流功率20kW，3月11日
束斑宽：81.25mm
束斑高：32.37mm
束斑位置：x=-2.96 mm
y=-0.03 mm
能反映束流打靶位置和分布！
（如反映3月15日的束流偏差过大）

## Slide 19
3.3氦容器压力监测
通过氦容器压力反映膨胀法兰密封性能。
氦容器压力曲线
2018年2月13-28日
3.7-5.5kPa
（截取自中控室）
运行期间，氦容器压力稳定在3.7～5.5kPa，表明：
膨胀法兰保持良好密封，拖车在锁紧定位正常。

## Slide 20
3.4冷却水监测
靶体产生的热沉积通过冷却系统移除。
束流功率(kW) | 压力(MPa) | 流量(m3) | 进口温度(℃) | 出口温度(℃) | 温差(℃)
2 | 0.48～0.52 （大部分时间0.52） | 9.1 | 21.5 | 21.5 | 0.0
12 |  |  | 21.6 | 22.1 | 0.5
14 |  |  | 21.9 | 22.5 | 0.6
18 |  |  | 22.2 | 23.1 | 0.9
20 |  |  | 22.4 | 23.4 | 1.0
22 |  |  | 22.3 | 23.5 | 1.2
设计值: (100kW时)
压力0.4MPa
流量8.4m3，
温升6.41℃
数据来源：靶站谱仪中控室,水系统
不同束流功率下的冷却水参数记录表
（1）实际水系统提供的水压和流量都比设计值高；
（2）温升数据与理论计算相近。

## Slide 21
运行总结：
运行期间，拖车锁紧在“运行工位”，通过监测以下参数，反映靶体系统运行状况：
1）在本地控制系统和靶站谱仪中央控制室，监测拖车锁紧状态和膨胀法兰充气压力；
2）在靶站谱仪中央控制室，监测靶体前窗影像；
3）在靶站谱仪中央控制室，监测氦容器压力；
4）在靶站谱仪中央控制室，监测靶体进出口冷却水温度、流量、压力等。
本地和中控制的监测数据全面，基本能反映靶体系统运行情况。
运行期间，靶体系统工作正常！

## Slide 22
简介
调试和检测
运行
维护
总结

## Slide 23
4.维护
检验静置约10个月后（2017年10月25日起）的传动和锁紧、
膨胀法兰密封等各项功能，并检查靶体前窗影像涂层结合状态。
4.1 传动和锁紧功能检验
目的：检验静置10个月后传动和锁紧功能，并改善长期静置的运动部件的润滑。
2018年15-17日，拖车共往复移动8次，检验情况总结如下表：
检验项目 | 要求 | 检验情况
锁紧轴动作 | 可自动与锁钩脱离 | 自动与锁钩脱离
传动和锁紧功能切换 | 可自动切换 | 自动切换
控制系统功能 | 控制功能有效 | 各控制功能有效
传感器 | 功能正常 | 功能正常，正确反映拖车位置
锁紧轴移动
标记线
检验情况表明，传动和锁紧以及控制功能均正常。

## Slide 24
4.2 影像涂层检查
为了评估在经历10个月（打靶束流1800.46小时，共27.35MWh）的
高能质子轰击后的影像涂层结合状况，通过热室摄像头对其外观检查。
打靶前
打靶后（打靶束流1800.46小时）
检查表明，涂层外观无明显变化，保持良好结合，无脱落。

## Slide 25
4.3 膨胀法兰密封检验
检验膨胀法兰气体系统控制功能和密封性能。检验记录如下表：
检验项目 | 要求 | 检验情况
控制系统功能 | 阀门控制有效 | 能有效控制阀门通断
密封性能 | 再次充气密封后， 氦容器真空度＜20Pa | 真空度11.2Pa （维护前，真空度12Pa）
检验结果表明，气体控制功能正常，膨胀法兰密封性能良好，满足设计要求。
膨胀法兰
氦容器密封面

## Slide 26
维护总结：
维护期间的检验表明，在经过10个月的运行后，
◆ 传动和锁紧、控制功能正常；
◆ 膨胀法兰密封性能满足要求；
◆ 影像涂层结合良好。

## Slide 27
建议：
（1）加强遥控维护操作间管理，
避免非专业人士操作机械手。
电缆插头拨杆
被误操作后拨杆位置
正确位置
8月15日，拖车变频器持续报警，
拖车电机无法启动。
经多方面排查，发现电机电缆插头松动，
其拨杆被人为拨动至脱离位置！
（发生在2018年6月30日—8月14日间）
（2）提高氦容器气体置换效率
目前，拖车移出热室前，氦容器需完成如下操作：
a.抽真空（1天）
b.充入氮气（1天）
即，停束后至少2天后，拖车方可移出！

## Slide 28
5.总结
（1）运行前，经过全面深入的调试和检测，靶体系统各项性能参数满足设计要求。
（2）运行期间，靶体系统运作正常。
（3）维护期间检验表明，传动和锁紧、控制、膨胀法兰密封等各项功能正常。
下年度重点：
（1）重点关注束流功率提升时系统运行状况；
（2）开展高功率靶体工艺、结构等研究。

## Slide 29
二、慢化器反射体调试和运行
安装和调试
运行
总结
说明：运行环境由水系统和低温系统提供，本体寿命较长，今年无维护。

## Slide 30
2017年08月慢化器反射体系统全部完成所有安装及整改工作，整体安装精度达到设计指标，完全具备了调试运行的条件，正式开始和相关系统的连接调试。
慢化器反射体完成安装
1.安装和调试
总体安装情况
检测 项目 | 技术指标 | 测试 结果
在氦容器内 重复定位精度（mm） | ≤0.5 | 0.05
中心在水平面位置度（以靶站设计中心为基准，坐标系为装置坐标系，mm） | ≤Ø2 | dx=-0.130 dy=-0.075
中心标高（以24米段质子束流高程为基准，mm） | 0±1 | 0.055
中性面平行度（以水平面为基准，mm） | ≤0.5 | 0.194
绕Z轴旋转角度（以理论质子束线为基准，°） | ≤0.1 | 0.06
慢化器反射体系统安装精度
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 31
慢化器与水系统连接后整体气密性测试
正式运行前的整体检漏
反射体模拟回路
与水系统连接后检漏
与水冷系统的连接及调试
与水系统连接后，进行了气密性测试和模拟回路试运行，各个接口漏率均满足设计要求，试运行成功后进行正式运行调试。
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 32
 |  | 设计值 | 检测结果 | 结论
退耦合窄化液氢慢化器 | 氢层快卸接头 检漏（喷氦） | 6.7×10-9 Pa.m3/s | 1.2×10-10 Pa.m3/s | 合格
 | 氢层快卸接头 1.5MPa氦气保压试验 | 1.5MPa氦气保压72小时无明显变化 | 无明显变化 | 合格
 | 氦气层快卸接头 检漏（吸氦） | 1.0×10-6 （参考） | 5.7×10-7 | 合格
 | 氦气层快卸接接头 0.15MPa氦气保压试验 | 0.15MPa氦气保压72小时无明显变化 | 无明显变化 | 合格
耦合液氢慢化器 | 氢层快卸接头 检漏（喷氦） | 6.7×10-9 Pa.m3/s | 2.8×10-10 Pa.m3/s | 合格
 | 氢层快卸接头 1.5MPa氦气保压试验 | 1.5MPa氦气保压72小时无明显变化 | 无明显变化 | 合格
 | 氦气层快卸接头 检漏（吸氦） | 1.0×10-6 （参考） | 6.6×10-7 | 合格
 | 氦气层快卸接接头 0.15MPa氦气保压试验 | 0.15MPa氦气保压72小时无明显变化 | 无明显变化 | 合格
慢化器与低温系统连接后整体气密性测试
CHM氢层快卸接头检漏
低温系统与氢管对接
与低温系统的连接及调试
慢化器与低温系统连接后，各项系统参数满足设计及使用要求。

## Slide 33
2. 运行
运行参数
名称 | 设计值 | DPHM实际运行值 | CHM实际运行值
氢容器运行压力 | ≤1.5MPa | ＜1.5MPa | ＜1.5MPa
真空容器运行真空度 | ≤10-3Pa | ≤2×10-4Pa | ≥2×10-3Pa
氦容器氦气运行压力 | 0.10~0.15MPa | 0.10~0.15MPa | 0.10~0.15MPa
水容器工作运行压力 | 0.35~0.40MPa | 0.30~0.35MPa | 0.35~0.4MPa
液氢出口温度 | ≤18K | ＜18K | ＜18K
名称 | 设计值 | 实际运行值
DWM运行压力 | 0.35~0.4MPa | 0.35~0.4MPa
下部反射体运行压力 | 0.40~0.45MPa | 0.40~0.45MPa
屏蔽段运行压力 | 0.40~0.45MPa | 0.40~0.45MPa
反射体容器温度 | 93℃ | ＜28℃
低温慢化器实际运行主要参数
水慢化器及反射体实际运行主要参数
慢化器反射体系统各运行参数基本达到设计要求，满足物理使用要求及安全性要求
CHM与低温系统连接后，真空度略低于设计值，但对慢化器绝热性能的影响可忽略不计，基本不影响实际运行。
DPHM的冷却水实际运行压力比设计值低0.05MPa，但冷却效果基本不受影响。
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 34
反射体TC02温度曲线（2017.07.19~2018.07.20）
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 35
低温液氢慢化器温度、压力曲线（2017.07.19~2018.07.20）
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 36
CHM温度曲线（2017.07.19~2018.07.20）
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 37
3.总结
2018年8月慢化器反射体系统全部完成安装及整改后，随即投入调试运行，在一年时间的调试运行时间中，系统设备表现出较高的稳定性，各项指标基本满足设计及运行要求。
CHM与低温系统连接后，其冷态真空度未达到预计值，具体原因不明，但对设备整体漏热的影响可忽略，满足使用要求。
随着打靶功率的上升，系统内各设备的热负荷逐渐增加，对设备耐受性的考验也会增加，各设备的性能是否满足最终使用要求需进一步观察。
Notes: 任务完成情况，首先是

## Slide 38
谢 谢！