## Slide 2
绝对标定的目的
绝对标定的方案
绝对标定的进展
绝对标定的计划

## Slide 3
硅光电倍增管(SiPM)成像探头
广角切伦科夫望远镜阵列(WFCTA)
望远镜内部结构
SiPM成像探头
光收集器阵列
SiPM阵列
紫外带通滤光片

## Slide 4
绝对标定的目的
WFCTA通过SiPM成像探头（1024通道）上输出的电信号，来测量入射到成像探头表面的光子数。
：SiPM成像探头输出总荷量
：总比例系数（待标定）
： SiPM成像探头表面入射总光子数

## Slide 5
5
标定系统
运动平台
标定探头
读出放大电路
相同型号SiPM
AD板
运动平台：搭载标定探头在LED面光源和SiPM成像探头之间多点三维测量。
标定探头：获得成像探头前方绝对光子数分布，拟合SiPM成像探头表面绝对光子数。
AD板：获取标定探头测量数据。
绝对标定的方案
反射镜
成 像 探 头
运动平台
约2570mm
LED
光子数绝对标定示意图
标定探头

## Slide 6
通道获取SiPM增益值，用于监控温度对SiPM增益的变化，9个通道分别输出，可相互检验；
S1，S2通道备用。
标定探头读出电路
绝对标定的方案
本次报告实验数据均来自
SiPM编号1361，A-1子部分
S
S1
S2
标准探测器电路板

## Slide 7
对标定探头输出信号进行积分，得到标定探头输出的电荷量
可通过已知脉冲信号标定
标定探头增益包括SiPM增益和电子学增益
：输出电压幅度值
：探头输出电压幅度值
：示波器时间精度
：跨导电阻，阻值为
：雪崩的数
：电子的电荷量，
从输出电荷量到绝对光子数
通过单光电子谱可以得出SiPM 的增益
即雪崩的𝐴𝑃𝐷数
绝对标定的方案
信号的平均波形
单光电子谱

## Slide 8
从输出电荷量到绝对光子数
的探测效率需要去中国计量科学研究院标定；也可以在已知波长后，查询滨松手册获取。
对于几个光子，光电子数近似为雪崩的APD数；如果光子数较多，则需要对进行非线性修正得到
其中：的数，约
由和可得标定探头SiPM表面绝对光子数
绝对标定的方案
滨松TSV-MPPC探测效率参考值

## Slide 9
绝对标定的进展
标准探头
制作
读出电路设计（杨明洁）
读出电路板调试
标准探头
测试
测试增益
测试𝑆𝑖𝑃𝑀增益
温度响应曲线
高压响应曲线
电子学增益标定
定制电源验收
板对接联调
𝐴𝐷板对接联调
标准探测器
绝对标定
标准探测器封装一体化
中国计量科学研究院多波长标定
中国计量科学研究院多波长标定𝑃𝐷𝐸
标准探测器
LHAASO现场标定
成像探头光强分布
确定标定流程
批量标定
标准探头
制作
标准探头
测试
标准探测器
绝对标定
标准探测器
LHAASO现场标定
成像探头光强分布
确定标定流程
批量标定

## Slide 10
绝对标定的进展
增益测试（S通道为例）
SiPM高压：59.627V
标准探头电源
标准探头
LED
示波器
信号发生器
1MHz, 15ns
LED电源
5.25V
探头输出信号C1,2,3
恒温箱20℃
同步信号触发C4
采样率：250MS/s
采集时间：1us
电子学供电：±5V
实验平台示意图
标准探头S通道：SiPM编号1361，滨松测试电压值59.626667V，温度20 ℃ ，参考增益值。

## Slide 11
绝对标定的进展
实验结果

## Slide 12
绝对标定的进展
算法结构
平均波形看信号形状
二维波形看信号分布
固定区间积分
  积分范围120至180，再乘系数，得到电荷量，单位
拟合6个峰值，获得6个峰值的平均值，再用直线拟合，得到斜率值，，即除得到增益值
：输出电荷量
：探头输出电压值
：采样时间间隔
：跨导电阻阻值
二级电压放大倍
增益
：雪崩的𝐴𝑃𝐷数
：电子电量

## Slide 13
绝对标定的进展
Chart: 高压响应曲线
| 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62
 | 793269 | 869428 | 969144 | 1065660 | 1130210 | 1199850 | 1304250 | 1386520 | 1461520 | 1512970 | 1601760
高压响应
的增益正比于工作电压与击穿电压之差（），在恒温下，击穿电压不变。
实验条件
标准探头S通道，编号，测试温度，测试工作电压范围至每隔采一个数据。
参考的增益：
电压变化带来偏差：
实验结论

## Slide 14
Chart: 温度响应曲线
| -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35
 | 1732350 | 1677720 | 1614560 | 1556910 | 1520310 | 1458970 | 1406640 | 1365140 | 1309300 | 1258950 | 1198270 | 1160130 | 1109540 | 1045720
绝对标定的进展
温度响应
的增益正比于工作电压与击穿电压之差（），温度越高，击穿电压越高。
实验条件
标准探头S通道，编号，测试电压，测试温度范围至每隔采一个数据。
参考的增益：
温度变化带来偏差：，
实验结论

## Slide 15
标准探头
制作
读出电路设计（杨明洁）
读出电路板调试
标准探头
测试
测试增益
测试𝑆𝑖𝑃𝑀增益
温度响应曲线
高压响应曲线
电子学增益标定
定制电源验收
板对接联调
𝐴𝐷板对接联调
标准探测器
绝对标定
标准探测器封装一体化
中国计量科学研究院多波长标定
中国计量科学研究院多波长标定𝑃𝐷𝐸
标准探测器
稻城现场标定
成像探头光强分布
确定标定流程
批量标定
标准探头
制作
标准探头
测试
标准探测器
绝对标定
标准探测器
稻城现场标定
成像探头光强分布
确定标定流程
批量标定
绝对标定的计划

## Slide 17
Cherenkov光子进入望远镜过程
光子（）进入望远镜，
光子（）经反射镜表面反射进入SiPM成像探头，衰减系数;
光子（）透过成像探头表面的滤光片，
光子被光收集器收集，
光子打到SiPM表面，
光子击中APD,
光子能量被低能级电子吸收，电子激发形成电子空穴对，
电子，空穴向电场两极漂移并加速，产生更多电子空穴对，即雪崩效应，
最终，SiPM输出总电荷量。
多个过程分开考虑较为复杂，综合考虑更为实际。
滤光片位置改在光收集器前面了

## Slide 18
假设一个有个光子进入，最终有个发生雪崩，由泊松分布可知
)
即
绝对光子数修正
成像探头和标定探头所使用有个，同一时刻，单个也可能有多个光子进入，而雪崩输出电荷量相同，修正后可得到所产生的光电子数。