## Slide 1: 高能质子探测器设计及束流测量方案
樊瑞睿 代表探测器小组

## Slide 2
探测器系统设计
Design of detector system

## Slide 3: 探测器系统需求
用户实验需求
探测器系统设计方案
试验束束测需求

## Slide 4: Semiconductor detector
Position resolution
Time resolution
Detector efficiency
Effects inside the pixels
Electronics

## Slide 5: Calorimeter/Scintillator
Energy calibration
Time resolution
PID
Trigger efficiency

## Slide 6: Gaseous detector
Gas study
Position resolution
Tracking
Detector efficiency
Electronics

## Slide 7: Requirements of test beam
Detector type | Parameters | Trigger/Timing | Position | Energy
Semiconductor detector | Position resolution |  |  | 
 | Time resolution |  |  | 
 | Detector efficiency |  |  | 
 | Effects inside the pixels |  |  | 
 | Electronics |  |  | 
Calorimeter/Scintillator | Energy calibration |  |  | 
 | Time resolution |  |  | 
 | PID |  |  | 
 | Trigger efficiency |  |  | 
Gaseous detector | Gas study |  |  | 
 | Position resolution |  |  | 
 | Tracking |  |  | 
 | Detector efficiency |  |  | 
 | Electronics |  |  | 

## Slide 8: 探测器系统需求
用户实验需求
探测器系统设计方案
束流设备
触发
位置
能量
试验束束测需求

## Slide 9
每脉冲间隔410ns
需要测量每次刮束产生的次级质子数量
质子试验束通道
刮束设备
RCS环形加速器
质子束团
时间
410ns
80ns

## Slide 10: 束测设备的要求
初期调试环散射器参数
  流强
  时间结构(快响应流强测量)
  束斑
在线监测环散射器工作状态
  流强
  结果接入加速器控制系统

## Slide 11: 探测器系统需求
用户实验需求
束测设备
探测器系统设计方案
流强
束斑
束流设备
触发
位置
能量
试验束束测需求

## Slide 12: 探测器需求列表
编号 | 设备名称 | 设备功能 | 主要参数 | 拟采用的技术路线 | 系统负责人
1 | 触发探测器 | 测量入射粒子时间并给出系统触发信号 | 时间分辨小于1ns | 塑料闪烁体探测器 | 钱森
2 | 束流望远镜探测器 | 高精度定位测试粒子入射径迹 | 位置分辨小于10μm | 基于硅像素探测器的望远镜系统 | 董明义
3 | 粒子能量测量探测器 | 使用TOF飞行时间法测量降能后的入射粒子能量 | 能量分辨小于1% | LGAD探测器 | 梁志均
4 | 束斑测量探测器 | 测量束斑剖面、均匀性等参数 | 位置分辨小于150μm，通道数大于1200路 | Micromegas气体探测器 | 易晗
5 | 束流强度测量探测器 | 测量束流流强 | 极弱质子束：计数率大于105/s | SiC探测器 | 史欣
 |  |  |  | 塑料闪烁体探测器 | 樊瑞睿

## Slide 13: 试验束探测器设备列表
 | 功能 | 设备名称 | 探测器 | 电子学 | 数据获取
实验终端探测器设备 | 束流参数测量探测器系统 | 流强测量探测器 | 塑闪+PMT | 采样电子学 | 加速器控制
 |  | 在线监测探测器 | SiC | 采样电子学 | 
 |  | 束斑测量探测器 | Micromegas | 束斑测量专用电子学 | 公用DAQ
 | 用户实验辅助测量系统 |  |  |  | 
 |  | 触发探测器 | 塑闪+PMT | 触发专用电子学 | 
 |  | 束流望远镜探测器 | 硅像素探测器 | 硅像素专用电子学 | 
 |  | 粒子能量测量探测器 | LGAD | 高速采样电子学 | 
用户设备 | 待测设备（DUT） | DUT设备 | 未知 | 采样电子学 | 
 |  |  | 未知 | 未知 | 未知
探测器电子学选用原则：
探测器尽量使用现有设备：塑闪+PMT、LGAD、SiC、Micromegas、MIMOSA28
配套电子学尽量采用成熟技术：已有电子学、可以买到的电子学
DAQ是唯一需要重新开始设计的系统

## Slide 14: 质子试验束
T1
T2
dump
RCS
To target
SiC beam monitor
Scintillator detector
LGAD T0
trigger
LGAD T1
PIXEL
dipole magnet

## Slide 15: Trigger detector
Scintillator

## Slide 16
T0
T1
PIXEL/DUT
Logic Unit
Trigger detector
触发探测器
触发探测器可以分为：
待测探测器（DUT）前触发（T0、T1）
DUT后触发（T2）
所有探测器给处模拟信号进入逻辑单元（Logic Unit）进行甄别和定时
时间分辨小于1纳秒
使用T2终端作为演示，T1终端相同
T2
触发号

## Slide 17: Beam telescopes

## Slide 18
束流望远镜
束流望远镜由多层硅像素探测器组成：
从逻辑单元获得触发和响应事件编号打包数据进入DAQ
位置分辨小于10微米
T0
T2
PIXEL
Logic Unit
Trigger detector
T1
触发号
DAQ

## Slide 19: LGAD

## Slide 20
粒子能量测量探测器
粒子能量探测器可以采用：
前定时探测器（Tof0）和后定时探测器（Tof1）分别可以给出两组飞行时间
所有探测器给处模拟信号进入逻辑单元（Logic Unit）进行甄别和定时
时间分辨小于100皮秒
DAQ
Tof0
Tof1
DUT
L0
触发号
Logic Unit
采样电子学

## Slide 21
加速器调束过程
束斑和流强测量将伴随整个质子束线建设过程。传统荧光屏在各个关键建设位置负责测量束流的束斑和流强。
较高通量下使用荧光屏测量
束流测量区
较低通量下使用Micromegas

## Slide 22
束流流强测量方案
Beam flux measurement

## Slide 23: 质子试验束
高能质子束线引出参数
质子能量：0.8~1.6 GeV
束流脉冲宽度：80ns
脉冲重复频率：410ns
束斑尺寸：大束斑>ϕ100mm
束流引出阶段单个脉冲束流粒子个数：1-10000
流强探测器测量需求
调试阶段给出单个脉冲内束流粒子个数
高效率，快响应
探测器信号幅度满足：0.3mip~10000mip
在线实时监测
绝对流强测量
环散射器

## Slide 24: 流强测量探测器设计方案
10 cm
10 cm
1 cm
流强及脉冲时间结构测量
  1~1E4 ppp，<50ns
两块塑料闪烁体
PMT（双端）读出
protons
束流测量探测器 | 探测器设计参数 | 探测器单元数 | 2
 |  | 塑闪灵敏区面积 | 10cm*10cm
 |  | 塑闪厚度 | 1cm
 |  | 探测器动态范围 | ~10000
 | 读出电子学参数 | 电子学读出通道数 | 12
 |  | ADC采样率 | 1GHz
 |  | ADC位数 | 12bit
 |  | 带宽 | 500MHz
 |  | 动态范围 | 100

## Slide 25: 多打拿极读出PMT方案
读出极 | 增益 | 动态范围 | 输出信号幅度
阳极 | 1E6 | 0.2mip-20mip | 0.12pC/ns-12pC/ns
第8打拿极 | 6.5E4 | 3.1mip-310mip | 0.12pC/ns-12pC/ns
第5打拿极 | 1000 | 200mip-20000mip | 0.12pC/ns-12pC/ns
DY10
DY8
DY5
DY10
DY8
DY5
LED光源发光线性
通过宇宙线能谱和LED光源的能谱，可以将光强和mip粒子个数对应起来。

## Slide 26: 当前方案的问题
单个脉冲有大量粒子入射时，会在后几个打拿极上产生大量的电荷。
电荷通过分压电路泄放，泄放时间跟耦合电容和分压电阻相关。
当电荷泄放不及时，会导致后面几个打拿极的分压下降，增益降低，前面级数的分压升高，增益升高。
为了实现大动态范围，多打拿极读出PMT的阳极在单个脉冲入射质子束较多时，会有较大电流(mA)，普通的基于电阻、电容的分压电路方案难以满足。
DY5
DY8
DY10
DY5
DY8
DY10

## Slide 27: 解决方案-有源器件的分压电路
使用晶体管的分压器电路
在没有粒子入射时，晶体管和电阻回路都具有一定的电流。
当打拿极上堆积电荷时，会使得e极电位升高，Ie减少， Ie减少的量由打拿极输出的电流Id补偿，因此会使得探测器分压回路电流基本上保持不变。
三极管的放大倍数足够大，使得有足够的电流流过晶体管。
晶体管要有好的频率特性。
滨松PMT手册
优化过后的分压电路能稳定工作在阳极电流高达mA量级。

## Slide 28: 闪烁体辐照测试实验（BC408）
Plastic1
辐照：20 hrs
Plastic2
辐照：8 hrs
Plastic3
辐照：4 hrs
Plastic4
辐照：48 mins
Plastic5
辐照：24 mins
Plastic6
辐照：5 mins
塑闪尺寸：45 mm *45 mm*10 mm 密度：1.023 g/cm3
按照引出区域108/s质子计算，相当于连续不停打一天

## Slide 29: 辐照前后的性能变化

## Slide 30: 目前状态和未来计划
希望所有任务在2024年6月前完成
大面积塑闪采购加工+光导（2023/6）
PMT+Base电路设计（2023/6）
探测器测试@伴生质子束线（2023/12）
探测器调试（2024/6）
液闪探测器升级方案（2026）

## Slide 31
在线监测方案
Online beam monitor

## Slide 32: 碳化硅束流流强测量系统
史欣
代表SiC 束流测量（BMOS)团队
2022年12月28日

## Slide 33: 质子束流强测量需求
高能质子束线引出参数
质子能量：0.8~1.6 GeV
束流脉冲宽度：80ns
脉冲重复频率：410ns
束斑尺寸：大束斑>ϕ100mm
束流引出阶段单个脉冲束流粒子个数：1-10000
脉冲束，无法进行计数测量，通过重建沉积能量，反推出计数
重复频率快，难以采用电荷积分读出，采用电流前放，通过波形采样进行读出
要达到约30000倍的动态范围
流强探测器测量需求
调试阶段给出单个脉冲内束流粒子个数
高效率，快响应
探测器信号幅度满足：0.3mip~10000mip
40 ms
410 ns
80 ns
束流引出阶段脉冲时间结构

## Slide 34: 碳化硅传感器作为束流监控系统器件
碳化硅相比较与硅的优势
  抗辐照潜力大
  低暗电流水平
  常温冷却系统
  快速信号响应
拟采用南京大学SiC PIN器件
作为候选方案之一
器件尺寸： 5mm*5mm
外延层 ： 100µm
暗电流 （800V) ~ 0.1µA

## Slide 35: 碳化硅传感器在CSNS 80MeV 质子束测试
估算1.6 GeV 辐照剂量
  5000 小时/年
  非电离能损（NIEL）系数： 0.6 （折合1MeV 等效中子辐照通量）
  总质子辐照剂量： 3e14
  选择三个辐照剂量点： 5e13, 3e14, 1e15
束流参数
  80 MeV 质子束, NIEL : 1.4
  流强 4.59e9/(cm2 s)
辐照点 | n (质子） | n （等效中子） | 辐照后时间
1 | 5e13 | 3.5e13 | 2h7m10s
2 | 3e14 | 2.1e14 | 12h43m20s
3 | 1e15 | 7e14 | 42h30m
已完成测试，返回高能所

## Slide 36: 束流监系统控设计方案
束流测试系统放置在独立的真空腔体内
beam
vacuum

## Slide 37: 传感器T型载板设计
T型板包括SiC PIN 和 前端放大器
MIPs 通过SiC产生0.9fC
预计观察电压信号约5mV
T型载板原型板实物
可移动载板平台示意图

## Slide 38: 前放电路设计优化
基于UCSC Si- LGAD 载板设计
可将 0.9fC 信号放大至 4.5mV
输入: 3mV， 0.9 fC
输出： 4.5mV

## Slide 39: Sr-90电子源和宇宙线测试
信号宽度： 2ns， 30mV
质子束流到达时间20ns
可以看到清晰波形
探测效率较低 10%： 每小时1个信号
需要改进电子学

## Slide 40: 总结与计划
完成基于SiC 的质子束流监控系统方案初步设计
测试南大SiC PIN 器件与载板性能
  IV、CV、Sr-90、宇宙线测试完成
  质子辐照已完成，待测中
计划
  改进电子学载板，提高信号幅度
  测试辐照后的SiC传感器，刻度探测器效率
  束流测试原型系统

## Slide 41: 工程时间线
质子束线建设
2023
2026
2024
2025
2027
2028
束线测量设备
（束斑、流强）
束线其他通用设备
2024/06
2026/06
2024/11
Day-one 实验
建设周期
调试周期
运行周期
2028/12
2023/3

## Slide 42: Backup

## Slide 43: SiC 辐照后的刻度初步方案
估算SiC PIN 辐照一年的漏电流变化, 下降约70%
需要根据实测样品结果更新验证
https://doi.org/10.1109/LED.2019.2949174