## Slide 1
基于能谱的序贯贝叶斯核素识别算法
汇报人：周玉龙
2023年08月10日
指导老师：王忠海

## Slide 2
01
03
02
研究背景
实验装置
算法流程
04
算法验证
05
总结展望

## Slide 3
研究背景
01

## Slide 4
背景意义
中国2017年到2020年辐射安全事故中的放射源丢失事故
手持便携式能谱仪寻找放射源
辐射事故处理
辐射安全监测
便携式能谱仪 + 核素识别算法
应用于

## Slide 5
研究现状
核素识别方法 | 优点 | 缺点
特征峰匹配 | 算法原理简单 | 核素识别所需的时间较长， 对弱源的识别效果较差
模糊逻辑 | 提高了核素识别的准确性 | 还是受限于能谱计数，识别速率较慢
神经网络 | 提高了核素识别的准确性， 识别速度有了提升 | 依赖训练集，对算力有要求
序贯贝叶斯 | 对低计数的核素识别效果较好，识别的准确性较高 | 对电路的硬件要求较高，同时算法较为复杂，对处理器性能有要求
核素识别方法研究现状
算法简单
识别速度快
准确性高
基于能谱的序贯贝叶斯核素识别算法
在便携式设备上进行
快速，准确的核素识别
序贯贝叶斯
核素识别算法
改良简化
Notes: 记住，只需要提一下模糊逻辑因为也要用到寻峰的结果，所以对能谱也有一定要求；神经网络和模糊逻辑、特征峰匹配就简单的提一下缺点就行

## Slide 6
算法流程
02

## Slide 7
序贯贝叶斯数学基础
通常 为常数，可以近似为：
后验概率 = c × 似然函数 × 先验概率
用 、 分别表示采用假设H1、H0时测量变量 的概率分布
对于一个独立的观测序列：
全部符合假设H1、H0时的概率分别为：
贝叶斯法则
序贯概率比检验

## Slide 8
算法实现流程
假设H0（无源）
假设H1（有源）

## Slide 9
算法实现流程
假设H0（无源）
假设H1（有源）
根据初始参数
确定先验分布
代表ROI区间内的道址

## Slide 10
算法实现流程
假设H0（无源）
假设H1（有源）
确定后验分布
根据初始参数
确定先验分布
输入能谱数据
作为似然函数
代表ROI区间内的道址

## Slide 11
算法实现流程
假设H0（无源）
假设H1（有源）
确定后验分布
更新决策函数
根据初始参数
确定先验分布
输入能谱数据
作为似然函数
代表ROI区间内的道址
卡尔曼滤波
有源时 >1
无源时 <1

## Slide 12
算法实现流程
假设H0（无源）
假设H1（有源）
确定后验分布
更新决策函数
根据初始参数
确定先验分布
输入能谱数据
作为似然函数
对比Wn和上下阈值
下阈值 0.1 上阈值 4
代表ROI区间内的道址
卡尔曼滤波
有源时 >1
无源时 <1

## Slide 13
实验装置
03

## Slide 14
实验平台
固定放射源实验平台
移动放射源实验平台
实验中使用的探测器是实验室自研的CeBr3探测器（能量分辨率为5.8%，@662keV），分别搭建了固定放射源实验平台和移动放射源实验平台验证算法。
其中固定放射源实验是仅对采集时间为1s能谱进行核素识别；移动放射源实验是每隔0.1s采集一次能谱进行序贯核素识别，探测器距离移动平台中心点15cm。

## Slide 15
算法验证
04

## Slide 16
固定源识别结果
距离越远，计数率越低，识别率越低
133Ba在15cm时识别率最低
60Co出现了误识别
没有60Co的组均未出现错误识别
有60Co的组出现了错误识别，错误率在1.2%以内
2465.7
827.7
456
316.5
243.3
1448.2
809
533.6
327
195
1418.7
593.2
337.9
233.8
174
2487.2
1074.2
605.5
428.2
310.7
平均计数率
识别率
表明本算法仅使用能谱能进行贝叶斯核素识别

## Slide 17
移动源识别结果(137Cs)
对移动源也能够进行秒量级（<3s）的识别
当源的移动速度太快时，全能峰的计数较少，检出率会降低
表明本算法在仅使用能谱的情况下
能进行序贯贝叶斯核素识别

## Slide 18
总结展望
05

## Slide 19
总结展望
总结：
介绍了基于能谱的序贯贝叶斯核素识别算法的基本原理及实现流程
进行了固定源和移动源实验，验证了算法能够在1s内对ROI平均计数率为250cps的核素达到80%以上的检出率，对移动放射源的也能在秒量级（<3s）进行有效识别。
展望：
核素库内可识别核素种类可以扩展
优化算法对于复杂放射源以及康普顿散射的识别能力

## Slide 20
感谢聆听

## Slide 21
附录1——ROI区间划分

## Slide 22
附录2——不同参数对识别结果的影响
在峰位漂移小于6道时，两种窗宽下漏报率均小于10%
大窗宽对峰位漂移的容忍度更高，但是当能峰结构较为复杂时，大的窗宽容易引发错误

## Slide 23
附录2——不同参数对识别结果的影响
随着能量分辨率变差，检出时间增大，但整体差异在1s内