## Slide 1
编码孔伽马相机复杂源成像技术研究
报告人：秦玉瑞 导师：王忠海、朱巴邻、周荣
四川大学物理学院 核工程与核技术系
Notes: 各位老师同学们大家好，我是秦玉瑞，现在由我来讲述关于编码孔伽马相机复杂源成像性能研究，我的指导老师是王忠海老师和周荣老师

## Slide 2
01 伽马相机应用背景
02 编码孔成像国内外研究现状
03 编码孔相机复杂源成像技术研究
04 复杂源成像实验
05 总结与展望
Notes: 我主要从以下5个方面对本文工作进行介绍

## Slide 3
伽马相机应用背景
01
Notes: 首先是伽马相机的应用背景

## Slide 4
伽马相机应用背景
核能装置运行监测、核设施退役
国土安全
编码孔成像：对伽马辐射场进行精确成像
国土安全
Notes: 伽马射线成像技术在核工业中具有十分重要的使用价值，比如核能装置辐射监测、核设施退役。在核设施长期运行之后，往往已经受到了高水平的辐射暴露，而操作人员在维护、去污和退役等不同任务中均会受到不同程度的辐射暴露。那么，精确快速地绘制辐射环境的放射性活度分布，对于减少操作人员的受照射剂量、减少退役操作产生的废物量，以及快速识别污染区域以便制定处理方案等，具有重要意义。
另外，随着核材料在各方面应用的增多，放射源的安全也是一个大的问题，比如近几十年来发生的多起放射源丢失以及被盗事件。所以隐藏放射源的精准定位是在国土安全中十分重要的事项，检测可能涉及脏弹制造的特殊核材料，检测移动放射源的定位等，都急切需要高效灵敏的伽马辐射成像探测器。
编码孔伽马相机是一类具有宽能量范围和高角度分辨率的伽马辐射成像设备，在辐射监测领域得到了广泛应用。

## Slide 5
编码孔成像国内外研究现状
02
Notes: 其次是编码孔伽马相机的国内外研究现状

## Slide 6
编码孔成像国内外研究现状
CARTOGAM
CEA LIST
GAMPIX
韩国高丽大学
CsI+PSPMT
济州国立大学 Epsilon-G
GAGG+SiPM
RLS-1000 清华
NaI(Tl)+PSPMT
南京航空航天大学
半导体（CZT）
HENT 高能所
半导体（CZT）
成都理工大学
BGO+PSPMT
iPIX
CANBERRA 2015
半导体探测器（CdTe）
Notes: 国外开展编码孔经伽马相机的研究起步较早，比如堪培拉早期成功商业化的针孔相机CARTOGAM。
随着均匀冗余阵列URA等一众编码方式被提出来，得益于编码孔成像的优异性能，国内外近几十年来成功地研发了许多工业应用的便携式编码孔经伽马相机，
比如法国CEA在CARTOGAM的基础上，研发了基于半导体探测器的伽马相机样机GAMPIX，后经堪培拉商业化为iPIX，并在国土安全、核设施去污、退役等领域得到了广泛应用。
韩国高丽大学采用CsI加位置灵敏光电倍增管的方案研制了伽马相机样机，并在此基础上与康普顿成像结合，进行多模成像方法研究。
韩国济州国立大学采用GAGG耦合SiPM的设计方案，显著减小了编码孔伽马相机的体积和重量，提升了便携性。
在国内，近几十年尤其是近十几年来，也有众多研究机构和高校开展编码孔伽马相机的研究，比如清华大学和中国科学院高能物理研究所均已研制了商业化编码孔伽马相机，并形成了便携式、固定式、车载式等系列产品。
此外，许多高校也都开展了编码孔成像技术的相关研究。

## Slide 7
编码孔成像国内外研究现状
缺乏对明确活度分布的复杂辐射源的实验成像性能研究
华北电力大学模拟研究
成都理工大学
环状源模拟成像
构建任意形状、且活度明确的复杂源存在难度
核电站运行机组管道辐射热点成像结果
特定房间内辐射源泄露成像结果
具有复杂辐射源成像需求
济州国立大学单点源实验
堪培拉单点源研究
缺乏现场复杂源成像的基准题
Notes: 目前编码孔径伽马射线相机成像性能的实验研究主要集中在点源成像，比如济州国立大学进行单点源实验。
而对于面源成像性能的研究，由于大面积且活度均匀的实验用放射源的稀缺，以及构建一个任意形状的、具有明确活度的面源存在难度，国内外都侧重于采用蒙特卡洛模拟复杂源的方法，尚未有开展对实际复杂放射源的成像性能研究。比如核动力设计研究院开展的“EC”形状复杂源的成像性能模拟研究，成都理工大学为了研究相同放射源位于不同角度、不同极径处的成像效果，进行了环状源模拟成像，华北电力大学对不同能量的环状放射源进行了模拟研究。
可以看到大家都有对线源、面源等研究的需求，只是一味地进行模拟研究，而没有实验结果的数据支撑，。。。。。。
对于明确活度分布的面源成像研究，缺乏实验结果的数据支撑，对编码孔成像技术的进步是一个阻碍。
基于此背景，我们进行了构建复杂放射性平面源的研究，并对成像性能进行评估。

## Slide 8
编码孔成像国内外研究现状
研究内容
核动力研究院模拟研究复杂源成像
台山核电站二号机组热点房间光学伽马融合图像
研究现状
构建具有任意形状、活度明确的复杂源
开展复杂辐射源成像实验，实现自定义复杂源成像基准题
研究内容
Notes: 目前编码孔径伽马射线相机成像性能的实验研究主要集中在点源成像，比如济州国立大学进行单点源实验。
而对于面源成像性能的研究，由于大面积且活度均匀的实验用放射源的稀缺，以及构建一个任意形状的、具有明确活度的面源存在难度，国内外都侧重于采用蒙特卡洛模拟复杂源的方法，尚未有开展对实际复杂放射源的成像性能研究。比如核动力设计研究院开展的“EC”形状复杂源的成像性能模拟研究，成都理工大学为了研究相同放射源位于不同角度、不同极径处的成像效果，进行了环状源模拟成像，华北电力大学对不同能量的环状放射源进行了模拟研究。
可以看到大家都有对线源、面源等研究的需求，只是一味地进行模拟研究，而没有实验结果的数据支撑，。。。。。。
对于明确活度分布的面源成像研究，缺乏实验结果的数据支撑，对编码孔成像技术的进步是一个阻碍。
基于此背景，我们进行了构建复杂放射性平面源的研究，并对成像性能进行评估。

## Slide 9
编码孔相机复杂源成像技术研究
03

## Slide 10
编码孔相机复杂源成像技术研究
Mask
读出电子学
CsI 阵列
编码板
PC
网口
SiPM
光学相机
编码孔相机探测器设计
编码孔准直器
位置灵敏探测器
数据采集电路
L165mm
*W145mm
*H125mm
2.6kg
重量
体积
Notes: 编码孔经成像分为两个步骤，第一步是编码过程，类似于小孔成像。伽马射线经过编码孔准直器调制后，在后端位置灵敏探测器上形成多个辐射源倒影重叠的图像，他们互相重叠形成投影图像。第二步是解码过程，根据特殊的编码板设计，将投影图像经过与编码板对应的编码方式匹配的重建算法，解码得到伽马辐射源图像。
这里我们使用自研的伽马相机，开展了对放射性平面源成像质量评估的研究。
编码孔伽马相机主要有三个部分构成：编码孔径准直器、位置灵敏探测器和数据采集电路。
准直器由11阶MURA编码方式的钨铜合金制成；位置灵敏探测器由CsI(Na)耦合8×8SiPM阵列组成。相机的焦距设置为82mm，根据公式可以计算出理论角度分辨率为2.8°，视野范围30°。

## Slide 11
编码孔相机复杂源成像技术研究
编码板 | 阶数 | 编码孔单元 尺寸(mm) | 晶体 | 晶体单元尺寸(mm) | 焦距(mm) | 理论角度分辨率 | 理论视野
MURA | 11 | 4×4×5 | 22×22 CsI(Na) | 2×2×10 | 82 | 2.8° | 30°
嵌套编码孔阵列相机视场的几何示意图
编码孔相机的角度分辨率示意图
编码孔相机参数设计与理论性能指标
Notes: 编码孔经成像分为两个步骤，第一步是编码过程，类似于小孔成像。伽马射线经过编码孔准直器调制后，在后端位置灵敏探测器上形成多个辐射源倒影重叠的图像，他们互相重叠形成投影图像。第二步是解码过程，根据特殊的编码板设计，将投影图像经过与编码板对应的编码方式匹配的重建算法，解码得到伽马辐射源图像。
这里我们使用自研的伽马相机，开展了对放射性平面源成像质量评估的研究。
编码孔伽马相机主要有三个部分构成：编码孔径准直器、位置灵敏探测器和数据采集电路。
准直器由11阶MURA编码方式的钨铜合金制成；位置灵敏探测器由CsI(Na)耦合8×8SiPM阵列组成。相机的焦距设置为82mm，根据公式可以计算出理论角度分辨率为2.8°，视野范围30°。

## Slide 12
编码孔相机复杂源成像技术研究
点源扫描
累积成像
明确活度的复杂形状平面辐射源
投影过程
解码过程
其 中
复杂辐射源构造思路
Notes: 根据编码孔成像的原理，我们最终得到的投影图像是由多幅投影叠加而成的，所以我们可以通过点源的移动扫描，以及伽马相机的持续曝光进行累积成像，达到近似于面源成像的效果。
于是，我们搭建了一个两轴计算机数控运动平台，计划将放射源固定在二维电动平台的载物台上，它可以带动放射源在一个竖直平面中进行移动，通过软件，可以生成特定轨迹的运动代码。
这样，我们就可以实现放射源在平面中沿任意轨迹，以设定的速度进行循环运动，接着对相机进行连续曝光，就能够达到复杂平面源的构建。

## Slide 13
载物台
放射源距离： 1.5m
视野范围： 30°
角分辨率： 2.8°
视场宽度： 0.8m
1.5m处的位置分辨率：73mm
伽马相机参数
运动平台两轴长度：1.9m×1.4m
运动平台位置精度：±0.1mm
二维平台参数
编码孔相机复杂源成像技术研究
复杂形状放射源生成软件
输入成像实验参数
绘制放射源形状，生成G代码
控制平台生成复杂源
相机持续曝光成像
导入
复杂辐射源实验平台搭建
Notes: 根据编码孔成像的原理，我们最终得到的投影图像是由多幅投影叠加而成的，所以我们可以通过点源的移动扫描，以及伽马相机的持续曝光进行累积成像，达到近似于面源成像的效果。
于是，我们搭建了一个两轴计算机数控运动平台，计划将放射源固定在二维电动平台的载物台上，它可以带动放射源在一个竖直平面中进行移动，通过软件，可以生成特定轨迹的运动代码。
这样，我们就可以实现放射源在平面中沿任意轨迹，以设定的速度进行循环运动，接着对相机进行连续曝光，就能够达到复杂平面源的构建。

## Slide 14
复杂源成像实验
04
Notes: 完成了实验平台的搭建，我们将开展相关实验

## Slide 15
放射源距离 ： 1.5m
光学相机帧率：60FPS
分辨率 ： 1920×1080
复杂源成像实验
沿X轴方向速度(mm/s) | 沿Y轴方向速度(mm/s) | 合速度(mm/s)
0.58 | 49.14 | 49.14
-49.44 | 0.72 | 49.45
-0.51 | -49.38 | 49.38
48.96 | -0.54 | 48.96
0.63 | 49.20 | 49.21
-49.38 | 0.70 | 49.39
-0.50 | -49.35 | 49.35
49.17 | -0.54 | 49.17
0.62 | 49.2 | 49.21
-49.62 | 0.68 | 49.63
-0.50 | -49.38 | 49.39
49.50 | -0.54 | 49.50
平均速度(mm/s) | 49.3 | 
标准差(mm/s) | 0.2 | 
彩色标签
载物台运动轨迹
速度均匀性：49.3±0.2mm/s（2%速度相对标准偏差）
载物台在x、y轴上随时间的位置变化曲线
评估两轴数控运动平台的速度均匀性
0.02 pixels per sec
Notes: 首先，我们需要对两轴数控运动平台的位置精度和速度均匀性进行评估。
在载物台上贴有彩色明亮标签纸，增加与环境颜色的对比，以便更好的识别载物台的运动轨迹。
这里我们使用1080分辨率、60FPS的光学相机，在1.5m处录制载物台的运动轨迹。然后，根据光学相机单个像素的视场角、角分辨率以及刷新频率，通过图像识别解析出每帧图像中载物台的位置，进而可以解析出载物台的运动速度，获得两轴移动平台的位置精度和速度均匀性。
下面这两幅图分别为载物台在X轴和Y轴上随时间的位置变化曲线，这里展示了3个周期的矩形闭环运动，那么就可以计算出载物台在每条边上的运动速度，如右表所示。
平均速度为49.3±0.2mm/s。
经过前面的讲述，我们知道，伽马相机的视场角度为30°，角分辨率为2.8°，那么就可以计算出放射源距离相机1.5m时的视场宽度为0.8m，1.5m处的位置分辨率为80mm。而运动平台的两轴长度分别为1.9m和1.4m，因此该平台的行程可以覆盖相机的视场范围，且运动平台的位置精度远远小于相机的位置分辨率，因此使用这样一套方案构建二维平面源是可行的。

## Slide 16
仿真图像
单点源
二维平台自定义运动
累积成像
实验
对比评估
复杂源成像实验
构造复杂平面源
，，源距1.5m
50mm/s速度，两周
复杂形状放射性平面源成像实验
Notes: 经过前面的验证，二轴平台和伽马相机都符合我们的要求，
最后，利用搭建的二轴运动平台，和特定活度的放射源，以及自研的伽马相机，开展复杂形状放射性面源的研究。
右边是我们设置的七种不同的运动轨迹，使放射源以一定的的速度，沿着设定的轨迹进行运动，伽马相机放置于1.5m远，通过累计曝光完成数据采集。
这里我们设置了7种不同的形状。

## Slide 17
峰值信噪比PSNR（dB）：峰值信号的能量与噪声
的平均能量之比
复杂源成像实验
仿真理想图像
实验重建图像
形状 | PSNR
水平线源 | 25.7
竖直线源 | 26.1
十字形源 | 27.1
正方形源 | 18.2
三角形源 | 20.8
八边形源 | 18.2
长方形源 | 17.1
实验结果与仿真结果具有比较高的相似度
PSNR > 17dB
辐射源面积（尤其是边缘部分）越大，成像质量下降
复杂形状平面源成像实验结果
Notes: 如何精确地评估成像质量也是十分重要的。我们采用峰值信噪比（PSNR）和结构相似性（SSIM）作为复杂放射性平面源成像质量的评价指标。
峰值信噪比PSNR，顾名思义，峰值信号的能量与噪声的平均能量之比。通常表示的时候取 log 变成分贝（dB）。均方误差MSE是理想图像和带噪声图像之差的能量均值，衡量的是噪声的大小。
传统的图像质量评估，如均方误差（MSE）、信噪比（SNR）、峰值信噪比（PSNR）等都是基于图像的绝对误差。 结构相似性（SSIM）指数是另一个重要的图像质量评估，已被证明在人类视觉系统（HVS）中更有效。

## Slide 18
总结
05

## Slide 19
总结与展望
自研伽马相机，搭建了复杂辐射源实验平台
成功实现编码孔相机对明确活度分布的复杂源进行成像
进行了编码孔相机复杂源成像质量评估
对于复杂活度分布辐射场的成像应用场景，例如核电站辐射监测，我们的方案针对编码孔相机在设计优化研究时，提供了可靠的复杂源成像实验和成像质量评价方法。未来相机升级和算法改进可以通过此方案验证复杂源成像性能改进效果。
Notes: 为研究复杂放射性平面源成像性能提供了一套比较完整的参考方法

## Slide 20
感谢各位专家老师和同学的聆听
编码孔伽马相机复杂源成像性能研究