## Slide 1
中国科学院近代物理研究所
用于Flash放疗剂量监测的前端电路设计
报告人：刘玲玲
1

## Slide 2
2
01
03
04
02
研究背景
研究内容
研究方案
目录
CONTENTS
研究结果

## Slide 3
第一部分
研究背景
3

## Slide 4
研究背景
4
射线放疗
质子重离子放疗
Flash放疗
每年全球有近1000万人因癌症死亡 中国患癌人数及因癌症死亡人数均居全球第一
Flash-RT 优势：减少对健康组织的损害、缩短治疗时间、减少治疗频率、提升治疗效率、降低束流配送精度
Flash放疗
超快辐射(小于1s)
超高剂量率（>40Gy/s）
常规离子放疗
500患者/年
Flash放疗
15000患者/年

## Slide 5
5
国内外研究现状
高剂量率条件下的剂量测定非常困难
Flash放疗走向日常临床应用面对的挑战
宾夕法尼亚大学开展
质子Flash治疗动物试验
全球首个人体FLASH疗法的临床试验
世界首台极高能量电子Flash放疗设备
挑战一
Flash放疗的生物学机理尚未明确
挑战二
设备受限 现有加速器不满足剂量要求
挑战三
财政因素 需要价格低廉品质优良的设备
挑战四

## Slide 6
第二部分
研究内容
6

## Slide 7
研究内容
7
用于Flash放疗剂量监测的前端电路总体设计
研究内容：
无死时间、增益可调节电流电压转换电路研究
模拟数字转换（ADC）电路固件研究
数据采集、处理及修正研究

## Slide 8
8
预期设计指标
无死时间、最小分辨率0.01pC
可探测电荷动态范围达到四个数量级（四个数量级电荷信号的检测与读出）
在三个数量级（例如：-100pA至-100nA）输入范围内积分非线性误差<0.5%
处理事例率>60k/s
用于Flash放疗剂量监测的前端电路总体设计
研究内容

## Slide 9
第三部分
研究方案
9

## Slide 10
研究方案
10
前端电路结构简图
特征：1）双积分器DDC架构，无死时间；2）高线性度；3）事例率60k/s；4）积分时长可控、增益可调节

## Slide 11
研究方案
11
积分器A
积分器B
前端电路原理简图

## Slide 12
研究方案
12
前端电路FPGA控制逻辑固件设计

## Slide 13
13
束流验证方案
实验室验证方案
研究方案

## Slide 14
第四部分
研究结果
14

## Slide 15
研究结果
15
A通道（积分器A单独工作）在-100pA至-100nA区间，每个量级范围内取十个点，步进依次为-100pA、-1nA、-10nA。其输出幅度范围为22mV-1.08V,总量程范围内积分非线性误差<0.304%。
B通道（积分器B单独工作）在-100pA至-100nA区间，每个量级范围内取十个点，步进依次为-100pA、-1nA、-10nA。其输出幅度范围为11mV-1.07V,总量程范围内积分非线性误差<0.230%
三个数量级内A通道线性拟合图示
三个数量级内B通道线性拟合图示
（一）线性测试（修正前）

## Slide 16
研究结果
16
A通道（积分器A单独工作）在-100pA至-100nA区间，每个量级范围内取十个点，步进依次为-100pA、-1nA、-10nA。其输出幅度范围为22mV-1.08V,总量程范围内积分非线性误差<0.304%。
B通道（积分器B单独工作）在-100pA至-100nA区间，每个量级范围内取十个点，步进依次为-100pA、-1nA、-10nA。其输出幅度范围为22mV-1.08V,总量程范围内积分非线性误差<0.220%
三个数量级内A通道线性拟合图示
三个数量级内B通道线性拟合图示
（一）线性测试（修正后）

## Slide 17
研究结果
17
（一）线性测试
双通道（AB积分器同时无死时间工作）在-100pA至-100nA区间，每个量级范围内取十个点，步进依次为-100pA、-1nA、-10nA。其输出幅度范围为22-1.07V,总量程范围内积分非线性误差<0.319%，相对误差最大值为1.9%

## Slide 18
研究结果
18
（二）不同工作频率下补偿修正测试
触发周期及频率 | 补偿关系式 (y为补偿后B通道mean值，x为标定通道mean值)
1ms,1kHz | y = 1.0038x + 82.175
30us,33kHz | y = 0.983x + 79.136
50us,20kHz | y = 0.989x + 84.38
100us,10kHz | y = 0.9949x + 78.692
200us,5kHz | y = 0.9982x + 73.953
修正前AB通道幅度
修正后AB通道幅度

## Slide 19
研究结果
19
（三）长时间工作性能测试
对输入50nA电流进行长时间工作性能测试，分别在24h、48h、72h进行测试记录，测得数据结果如下，其相对误差最大为0.2%
输入电流 | 输出幅度 | 时间
50nA | 0.545V | 0h
50nA | 0.545V | 24h
50nA | 0.544V | 48h
50nA | 0.543V | 72h

## Slide 20
研究结果
20
无死时间、最小分辨率0.1fC(选用1pF电容，14位ADC时)
积分时长可控，增益可调节
可探测电荷动态范围为±10fC-100nC（选用1pF-100nF电容可达到四个数量级电荷信号的检测与读出）
-100pA至-100nA三个数量级输入范围内积分非线性误差最大0.319%
处理事例率为66k/s（积分器积分及泄放周期最快是15us）

## Slide 21
THANKS
21