## Slide 1: 一种32通道地址触发前端读出ASIC设计
王佳，蔡耀，付宇豪，郑然，魏晓敏，薛菲菲，赵瑞光，胡永才
手机：18092635509 电子邮箱： jwang@nwpu.edu.cn
西北工业大学 电子信息学院 计算机学院
微电子学研究所 辐射探测材料与器件工信部重点实验室
2023.8 湖北 恩施
第二十一届全国核电子学与核探测技术学术年会

## Slide 2: 内容安排
1
2
3
电路设计
研究背景
测试结果分析
4
总结与下一步工作

## Slide 3: 像素型半导体探测器
优点:
能量/空间分辨率高
体积小
读出速度快
电荷收集效率高
…
半导体像素探测器已经成为核医学成像、空间探测、安全检测等领域具有较大发展潜力的探测器。
Silicon Drift Detector CdZnTe Detector
Notes: cadmium zinc telluride

## Slide 4: 前端读出ASIC
-
+
-
-
-
+
+
+
Readout
ASIC
One channel of readout circuit
Information of the particles:
Position
Energy
Arriving time
-Hv
iq+ileak
能够检测空穴和电子双极性信号处理
覆盖更大粒子能量范围大动态范围
通道数量增多芯片管脚数量有限&信号读出方法
直流耦合方式  探测器像素泄露电流补偿方法
像素阵列  降低单通道面积和功耗
E
The generated charge t*iq is in proportion to the particle energy.
Coupled capacitor

## Slide 5: 内容安排
1
2
3
电路设计
研究背景
测试结果分析
4
总结与下一步工作

## Slide 6: 设计指标
主要参数 | 设计要求
通道数 | 32
输入范围 | 20fC，-1.5fC — -60fC
成形时间 | 1µs — 4µs连续可调
等效噪声电荷 | <200 e- @ Cin=0pF
功耗 | <8 mW/channel
耦合方式 | 交/直流耦合
偏置方式 | 内偏置
电源 | 3.3/1.8V
噪声
线性
范围
功耗
Trade-off 此消彼长
转换
增益
面积
线性度
双极性

## Slide 7: 芯片结构
1.单通道
CSA+slow shaper+PDH（能量）CSA+fast shaper+Discri.（时间）
2.数字模块
通道地址编码
选通峰保电压输出
复位PDH中保持电容
3.LDO：片上产生模拟电源，提高电源噪声抑制能力。
4.基准和偏置电压：内置，便于探测器板级系统的设计。
读出方式：事件/事例触发，并串转换，降低功耗。减少芯片管脚数量。

## Slide 8: 读出时序
事件驱动读出方式
  通道地址编码输出（两种编码方式）
  多路选通器控制
  峰保复位
增加数据传输效率
减少管脚数量
Trigger下降沿

## Slide 9: 单通道电路结构
CSA
反馈电容可调增益可调
增大RESCSA补偿泄露电流
2. PZC：消除shaper波形的过冲，MOS电阻
3. 基于差分放大器的shaper电路
补偿探测器的泄漏电流（<500pA）
双极性放大
成形时间可调

## Slide 10: LDO电路结构
功率管驱动级
负载电流分段补偿方法
补偿器件：MOS管电阻、电容

## Slide 11: 内容安排
1
2
3
电路设计
研究背景
测试结果分析
4
总结与下一步工作

## Slide 12: 芯片显微镜照片
工艺：0.18um 1.8V/3.3V 1P6M Mix-Signal CMOS
单通道： 80×938 µm2
芯片面积：1.5×3.6 mm2
ASIC
单通道数字模块版图与模拟一一对齐

## Slide 13: 一. Shaper输出幅度 VS 输入电荷量
Chart: Qin (fC)
| 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25 | 7.5 | 8.75 | 10 | 11.25 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74
空穴 | 36.5854 | 65.4102 | 94.235 | 123.0599 | 150.7761 | 178.4922 | 202.8825 | 229.49 | 257.2062 | 282.7051 | 327.051 | 370.2882 | 409.0909 | 444.5676 | 475.6098 | 501.1086 | 523.2816 | 542.1286 | 557.6497 | 570.9534 | 582.0399 | 590.9091 | 598.6696 | 603.1042 | 607.5388 | 606.4302 | 610.8647 | 614.1907 | 617.5166 | 619.7339 | 623.0599 | 625.2772 | 626.3858 | 628.6031 | 629.7118
电子 | 37.694 | 68.7361 | 100.8869 | 135.255 | 167.4058 | 202.8825 | 238.3592 | 274.9446 | 313.7472 | 352.5499 | 431.2639 | 513.3038 | 606.4302 | 697.3392 | 788.2483 | 882.4834 | 977.8271 | 1070.9534 | 1164.0798 | 1250.5543 | 1333.7029 | 1411.3082 | 1482.2616 | 1544.3459 | 1603.1042 | 1621.9512 | 1660.7539 | 1696.2306 | 1727.2727 | 1754.9889 | 1780.4878 | 1802.6608 | 1823.7251 | 1843.6807 | 1856.9845
~25mV/fC
~17mV/fC

## Slide 14: 二. ENC VS Cin
噪声斜率：<12 e-/pF
ENC0为180 e-。（测试电容直接焊在通道输入端）
Chart: ENC VS Cin
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 | 458.85 | 466.3 | 472.57 | 486.08 | 500.07

## Slide 15: 二. ENC VS tp
主要噪声贡献为热噪声，增加成形时间可以减小ENC。
Chart: ENC VS VTP
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45
 | 317.19 | 305.96 | 291.47 | 283.66 | 274.43 | 250.79 | 239.12 | 233.82 | 204.43 | 187.59

## Slide 16: 三. 数字功能测试

## Slide 17: 三. 数字功能测试
基于FPGA的上位机设计

## Slide 18: 四. 能谱测试结果
半球型CZT探测器
1.7%@662keV
6.5%@59.5keV
平面型CZT探测器

## Slide 19: 五. 片上LDO测试结果
Chart: 输入电压/V
| 3.15 | 3.2 | 3.22 | 3.24 | 3.26 | 3.28 | 3.3
 | 3.0624 | 3.0945 | 3.1204 | 3.1254 | 3.1284 | 3.1284 | 3.1301
线性调整率
11.8mV/V@Iload=100mA

## Slide 20: 五. 片上LDO测试结果
Chart: Iout/mA
| 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
 | 3.1315 | 3.1306 | 3.1283 | 3.1265 | 3.1249 | 3.1226 | 3.1208 | 3.1185 | 3.1163
负载调整率
191 mV/A （ 6.1%/A ）

## Slide 21: 五. 片上LDO测试结果
Chart: PSR/dB
| 1k | 10k | 100k | 400k | 800k | 1M | 3M | 5M
70mA | -48.24 | -40.13 | -19.46 | -17.27 | -15.91 | -20.13 | -32.33 | -36.91
100mA | -47.12 | -37.43 | -18.71 | -15.23 | -12.32 | -13.67 | -20.32 | -28.65
130mA | -45.86 | -36.12 | -18.34 | -14.18 | -11.02 | -12.46 | -20.87 | -27.1

## Slide 22: 内容安排
1
2
3
电路设计
研究背景
测试结果分析
4
下一步工作

## Slide 23: 下一步工作
通道一致性测试
采用QFP128封装后进行测试。
128通道读出ASIC设计

## Slide 24: 一种32通道地址触发前端读出ASIC设计 Thanks for your attention! ^︶^
王佳，蔡耀，付宇豪，郑然，魏晓敏，薛菲菲，赵瑞光，胡永才
手机：18092635509 电子邮箱： jwang@nwpu.edu.cn
西北工业大学 电子信息学院 计算机学院
微电子学研究所 辐射探测材料与器件工信部重点实验室
2023.8 湖北 恩施
第二十一届全国核电子学与核探测技术学术年会