## Slide 1
汇报人：褚天志
导师：易晗 胡世鹏
日期：2023/11/26
基于MTPC的np散射实验

## Slide 2
4. 研究计划
2.TPC气体环境模拟
3. TPC电子学测试
1.实验背景
报告内容）

## Slide 3
中子截面
中子标准截面是确定大多数中子截面的基础。它们用于中子截面的测量和评估。
  H(n,n)截面最为重要，独立于其他截面
  H(n,n)截面是绝对测量的基础

## Slide 4
中子截面
n-p散射数据缺少
百keV能级
  Tuve 等人于 1936 年在 600keV~1200keV 一个能点开展的实验数据
  Daub使用液体闪烁体探测器通过中子透射法测量了150 - 800keV
MeV能级
  实验数据较多，但缺少小角度数据
能级 | 数据量 | 数据情况
十KeV能级 | 实验数据缺乏 | /
百keV能级 | 实验数据稀少 | Daub 等人 Tuve 等人
MeV能级 | 实验数据较为丰富 | 多为闪烁体探测器或 ΔE-E 望远镜探测器数据

## Slide 5
1. TPC技术
TPC（时间投影室）的基本概念由David Nygren博士在1974年提出，由漂移室（DC）和多丝正比室（MWPC）发展而来。
TPC 是一种可以将带电粒子运动长度和漂移时间进行转化的装置，可实现对核反应产物 4π 立体角覆盖的径迹、能量测量。
通过控制 TPC 工作气压，低能粒子在气体中可获得较长的射程，便于进行三维径迹测量和粒子鉴别，具有很高的甄别效率。现代 TPC 的阳极读出采用微结构气体探测器（如 Micromegas，GEM 等），具有很高的电子增益

## Slide 6
1. TPC面临的挑战
1.气体环境稳定性
  低气压高电压
  打火现象
2.电子学稳定性
  1519路阳极

## Slide 7
气体环境模拟
借助Srim、Garfield++对质子进行气体参数模拟
确认入射径迹长度、所需增益倍数、电子漂移速度
所需气体气压为0.1atm
Srim
粒子径迹长度
产生电子数
所需电子数
增益

## Slide 8
2.计算获得所需的电压
Srim
粒子径迹长度
产生电子数 = 433.9
所需增益倍数1147.7
气体密度
电子学波形函数

## Slide 9
气体环境模拟
通过电子学波形函数得出所需电子数
通过所需电子数得到增益倍数
Srim
粒子径迹长度
产生电子数
所需电子数
增益

## Slide 10
计算TPC计数率
基于np散射反应截面与白光厅二Φ60束斑能谱数据
编写程序得到100nm厚的基于时间的计数谱
换算成1cm气体靶计数率为固体靶的2.5倍
通过随机填数的方法得到按时间分斌的计数谱
中子能谱
反应截面
上图计数谱按能量分bin
下图计数谱按时间分bin 每bin500ns

## Slide 11
TPC气体环境测试
气路系统
244Cm α源
TPC腔体
封装
混气仪
气路控制系统
TPC阴极

## Slide 12
TPC气体环境测试
单独连接mesh与阴极读出板
接通高压判断打火情况
依靠α源输出信号
70%Ar 30%CO2 mesh电压310V
mesh读出板
阴极读出板

## Slide 13
TPC气体环境测试
测出不同组分气体的允许工作电压
验证0.1atm下气体环境的可行性
0.1atm下Ar与CO2混合施加电压测试数据
漂移速度随电压、气体组分变化（上）
信号幅度随电压、气体组分变化（下）

## Slide 14
TPC全通道测试
注入信号
通过mesh给予信号进行电容耦合
对1519路阳极板进行测试
输入信号模拟实际信号
  黄色TTL信号
  蓝色expfall信号
  相差延时约为10us

## Slide 15
TPC时间标定程序
电子学波形函数
信号产生时间

## Slide 16
TPC时间标定程序
输出拟合结果图、时间偏移分布图
时间分布存在一定规律性
方差随道数分布(上)时间差随道数的分布(下)
时间差拟合结果图

## Slide 17
TPC时间标定程序
全通道数据对比
部分数据有随机的偏移
文件：20230227101157.001/20230227102021.002
文件：20231027110403.001

## Slide 18
TPC Daq在线组包测试
电子学中使用两块DCM，需要在线组包
不同数据量输入进行测试
对α源测试组包率分析
不同数据量在线组包情况
不同数据量在线组包情况

## Slide 19
TPC α源实验
使用α源进行整体测试，编写程序筛选事例
初步得到得到径迹输出
TPC电子学稳定性存在问题

## Slide 20
TPC α源实验
TPC电子学稳定性存在问题
电子学信号采集中断
数据编号 | 运行时间(min) | 停止情况 | 全部事例 | 未组包事例 | 未组包比例
20231101091451 | 5 | 手动关闭 | 1387 | 127 | 0.091565
20231101093848 | 20 | 手动关闭 | 5381 | 816 | 0.151645
20231101103310 | 12 | 自动关闭 | 2810 | 465 | 0.16548
20231101142555 | 57 | 自动关闭 | 17690 | 2330 | 0.131713
20231101154346 | 289 | 手动关闭 | 107779 | 9565 | 0.088746
20231110164758 | 4 | 自动关闭 | 769 | 37 | 0.048114
20231114091826 | 84 | 自动关闭 | 27191 | 3307 | 0.121621
20231114142948 | 28 | 自动关闭 | 5497 | 926 | 0.168456
20231114150252 | 10 | 自动关闭 | 2300 | 361 | 0.156957
20231115093403 | 10 | 自动关闭 | 1159 | 47 | 0.040552
20231115094850 | 9 | 自动关闭 | 1645 | 116 | 0.070517
20231115100429 | 30 | 自动关闭 | 7070 | 1406 | 0.198868
20231115143622 | 73 | 自动关闭 | 23236 | 3064 | 0.131864
20231115163806 | 20 | 自动关闭 | 63536 | 14670 | 0.230893

## Slide 21
4. 研究计划
继续进行TPC系统的学习：
进行TPC电子学测试，解决现有问题
进行TPC α源实验，进行数据分析
通过模拟确定气体组分
谢谢！