## Slide 1: 抗辐照测试
2023/6/3

## Slide 2: 样品安装
1-4样品相隔50cm以上，保证被照射样品不会影响到其他的样品

## Slide 3: 移动校准
校准时确认横竖激光交点位于芯片正中间

## Slide 4: 最终辐照剂量安排
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5（测试板）
积分剂量（） |  |  |  |  | 
辐照时间(s) | 450 | 4502 | 45024 | 67536 | 67536
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5（测试板）
 | 450 | 4502 | 45024 | 67536 | 67536
以的预期束流流率，和1.551等效中子系数，计算的辐照时间。使用70MeV, 5*5cm束斑
(s)
该流率是按CT值为10uA时的实验数据为参考的，本次实验平均CT值在13左右，实际照射剂量可能略大于预期。该测量值为仅照射活化片时测得的结果

## Slide 5: 束流工作状态
CT值基本工作在13，除了23号下午停束3小时外，其他时间基本没有超过十分钟的停束流。停束三小时的芯片已补时

## Slide 6: 辐照后样品残余辐照
测试板：1.91kcps（βγ） 第三块裸片：179.5cps
安全标准为115，四个裸片将等待几周后送回进行接下来的测试

## Slide 7: 辐照剂量检验
3，4，5号芯片安放了铜箔片，通过计量一定时间内的特定光谱计数，即可推算接受到的剂量
, :辐照时间，辐照结束与测量时间间隔
计数率
:计量效率
：铜箔面密度
：散射截面
：待求的质子源流率
：样品面积
：衰变常数

## Slide 8: 芯片实际照射时间
样品编号 | 预期辐照时间/秒 | 实际开始辐照日期 | 实际结束日期 | 备注
1 | 450 | 2023/5/23 9:09:30 | 2023/5/23 9:16:00 | 
2 | 4502 | 2023/5/23 9:16:37 | 2023/5/23 10:31:39 | 
3 | 45024 | 2023/5/23 10:32:27 | 2023/5/23 23:03:51 | 
4 | 67536 | 2023/5/23 23:04:39 | 2023/5/24 20:59:15 | 停束3h9min已补时
5 | 67536 | 2023/5/24 21:00:48 | 2023/5/25 15:46:26 | 

## Slide 9: 根据实验测量值推算其他芯片剂量
由于1，2号芯片没有粘贴活化片，需要通过其他芯片测量值，结合记录的CT值推算剂量
（默认CT值积分和接受的剂量成正比）
检验该方法可信度，用有测量值的3，4，5号芯片推算彼此剂量，并和测量值对比
目标芯片\参考芯片 | 3 | 4 | 5
3 | 9.32 | 9.27 | 9.59
4 | 14.33 | 14.26 | 14.75
5 | 14.27 | 14.20 | 14.69
红色为测量值，黑色为根据测量值和CT值积分推测的剂量,单位为E+13 1MeV neq/cm^2

## Slide 10: 将该方法应用到剩余两个芯片上
目标芯片\参考芯片 | 3 | 4 | 5
1 | 0.08 | 0.08 | 0.08
2 | 0.94 | 0.94 | 0.97
3 | 9.32 | 9.27 | 9.59
4 | 14.33 | 14.26 | 14.75
5 | 14.27 | 14.20 | 14.69
对于1，2号芯片取3个值的平均值作为最后辐照结果,单位为E+13 1MeV neq/cm^2

## Slide 11: 实际接受剂量对比
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5（测试板）
积分剂量预计值（） |  |  |  |  | 
积分剂量实际值(原数据推算) |  |  |  |  | 
积分剂量实际值（测量值及推算值） |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5（测试板）
第二行：根据之前的10uA的测量值，根据本次实验平均CT值13uA,以及实际照射时间计算的结果，原预计值的1.3倍
第三行：根据本次活化片的数据，结合不同时间段的CT值积分比值，推算1，2号芯片的结果。平均为预计的1.9倍
1.9/1.3 ≈ 1.4 多出的40%可能来自于靶材料反射的质子对活化片测量结果的影响

## Slide 12: 后续计划
四块芯片已经寄到高能所，准备打线进行进一步测量
吴天涯暂时保管，然后联系工厂打线
再找四块相同的测试板进行接下来的测试
主要测量芯片的分辨率，效率，clustersize

## Slide 13: 2023-11 Testbeam 结果
Ni real dose from measured data | 8.34e11 |  | 9.53e12 |  | 9.32e13 |  | 14.26e13 | 
Chip | W4R18 | WR27 | W4R19 | W4R28 | W4R20 | W4R29 | W4R21 | W4R30
If work normal | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √
除了R28外其他芯片均能正常工作

## Slide 14: RunID 照射时间 DUT 对照表
Testbeam https://docs.qq.com/sheet/DWGpBZENqTk5XVnFh
从Run0098开始的数据是可以分析的，除了第一块芯片外，后五块芯片数据均可正常输出，所以本次实验选取后五块芯片作为Telescope， 其中倒数第二块为DUT

## Slide 15: 选取几个重点Run分析
RunID | DUT | Time | hitnums | clusternums | clustersize
98 | R18- | 2h | 1.19479 | 2.14241 | 1.76233
115 | R19- | 3h | 1.14219 | 1.85035 | 1.70428
136 | R20- | 2h | 1.28651 | 2.01868 | 1.57811
130 | R21- | 7h | 1.78796 | 2.67358 | 1.56548
RunID | DUT | Time | hitnums | clusternums | clustersize
98 |  | 2h | 1.19479 | 2.14241 | 1.76233
115 |  | 3h | 1.14219 | 1.85035 | 1.70428
136 |  | 2h | 1.28651 | 2.01868 | 1.57811
130 |  | 7h | 1.78796 | 2.67358 | 1.56548

## Slide 16: 效率与分辨率计算
1.8GeV电子在经过1mm电路板和200um硅物质量后，会产生约0.002(弧度制）的散射，在40mm距离上大致产生80um的偏移
在计算效率和计算分辨率时，都需要对径迹进行挑选，卡方过大的径迹不被认为是电子。根据上述的偏移量，可以粗略的估计该卡方大小在100左右

## Slide 17: Run0098：数据量小，但已可以校准
分辨率：
效率：385/386 = 0.997409 样本量过小，分子目前不设限制，分母限定卡方<1000。

## Slide 18: Run0150
其他四块芯片卡方小于2000，效率的分子限制为总残差小于200um
分辨率：
效率：
52582/58984
=0.891462

## Slide 19
设定更严格的卡方挑选(200)
使用双高斯拟合，只拟合（-0.1，0.1）区间
效率：3108/32700=0.950489
分辨率：0.0493

## Slide 20
设定更严格的卡方挑选(100)
使用单+双高斯拟合，只拟合（-0.1，0.1）区间
效率：22536/23663=0.952373
分辨率：0.0435双，0.0268单

## Slide 21: 相同标准套用至其他run
  Run0100:
  Run0116:

## Slide 22
Run0123:

## Slide 23: 效率随剂量变化(ITHR64)
143
136
111
115
128
119
143,136的效率明显较低

## Slide 24: 检查效率较低事例Hitmap
136
143
存在列信息丢失的情况，其他run并没有该问题

## Slide 25: 剔除列丢失run后的效率vs剂量
111
115
128
119

## Slide 26: Clustersize随剂量变化
111
115
128
119

## Slide 27: ITHR32:第三个剂量无合适的事例
经检查116并没有丢列问题

## Slide 28: 116 DUT残差分布
116和115区别仅为修改了ITHR，但116DUT的残差分布中，x方向存在大量小于0的残差，y方向存在大量大于0的残差。套用115校准参数/设定更严格的chi2cut重新校准，并没有改变这种情况

## Slide 29: 115残差对照