## Slide 1: The status of BPM electronics R&D and its application considerations
Yanfeng Sui
CEPC Day
2023.06.21

## Slide 2: 束流位置测量系统组成及影响因素
Ground
BPM Pick-up
Support
Cabinet
BPM signal
Filter +ADC
BPM electronics
long coaxial cable
1
2
3
4
1、BPM support
2、BPM pick-up
3、Signal Transmission & cable
4、BPM electronics
5、Ambient temperature

## Slide 3: Ground vibration
Data source:
  W. Bialowons & H. Ehrlichmann, DESY, 2006
  R. Bartolini et al., EPAC2008
  Soleil private communication
  L. Zhang

## Slide 4: 高稳定低膨胀系数BPM支架
项目 | 一阶（Hz） | 二阶（Hz） | 水平放大比例 | 垂直放大比例
超因瓦模拟 | 61.42 | 120.99 | ---- | ----
超因瓦测试 | 55.35 | 109.64 | 1.006 | 1.034
复合模拟 | 84.702 | 154.69 | ---- | -----
复合测试4 | 64.86 | 127.735 | 1.124 | 1.021
复合测试5 | 66.23 | 88.75 | 1.05 | 1.03
热稳定性：42.1nm＜100nm；
相对磁导率：μ＜1.02（束流中心670mm内无磁）

## Slide 5: 低阻抗束流位置探测器
为提高分辨率，希望电极半径r更大，为减小尾场阻抗，希望半径更小。为了密封性能，希望用可阀，为了减小对束流影响希望用无磁材料
平衡需求，探头设计是电子学研发的基础
BPM 示意图
需求1： 正常运行100 nm 分辨率
需求2： First turn 在5%的电荷量下 500 μm分辨率
需求3：ImZL＜3.5mΩ, ky＜2kV/pC/m, 横向窄带阻抗＜1.5M /m
需求4： 兼顾高亮度与电荷态、初期与正常运行时需求
需求5：磁导率、真空、机械（发热引起的形变误差）

## Slide 6: 低阻抗束流位置探测器
尾场结果：Im ZL 4.6 mΩ、横向 ky: 0.96 kV/pC/m Broad-band impedance 0.436 Ω Loss factor 14.11mV/pC
尾场势与尾场阻抗
纵向等效阻抗
窄带阻抗与阈值比较图
不同大小电极与分辨率
不同带宽、电荷量与分辨率
Button fTE11＞ 10 GHz
Power dissipation ：1.12 Watt for 3mm 200mA 温度分布、形变量＜5μm
需求1
需求5
需求2
需求3
需求3
需求4
温度分布
信号动态范围

## Slide 7: 束流位置测量电子学
HEPS的测量要求
Parameter | Position resolution
TbT (220kHz) | 1.0μm (200mA)
FA (22kHz) | 0.3μm (200mA)
SA (10Hz) | 0.1μm (200mA)
Performance Features AFE
P1dB = +18.5dBm (at ADC Input)
IP3 = +39 dBm (at ADC input)
NF =6.0dB (LPF and SAW Filter)
Channel to Channel Isolation > 80dB
Phase difference < 10°
Amplitude difference < 5%
-3dB Bandwidth ≈ 25MHz
Parameter | Value
Dynamic Range | 60dB
Noise Figure | < 10 dB
Input power | -60 to 0 dBm
Central frequency | 499.8MHz
Cross talk | < -40 dB
Bandwidth(3dB) | 30 MHz
1dB Compression Point | > 20 dBm
Long term stability | < 0.01dB
DFE Features:
  Beam signal processing with DDC+CIC+FIR
  Runs standard Debian based Linux Operating System
  Embedded IOC
Gigabit Ethernet
2Gbyte DDR3 Memory (SO-DIMM Module)
  Four 6.6Gbps SFP modules
  Embedded Event Receiver
  Fast Orbit Feedback
32Mbit FLASH memory

## Slide 8: 信号传输&温度控制
Chart: 
Chart: 
恒温机柜温度控制精度±0.1℃
集束电缆确保电缆路径相同，四通道信号受环境影响因素相同

## Slide 9
BPM reading Δ40μm ~ displacement sensor reading Δ 15 μm ~ Temperature 0.5 ℃
Shut down
Re-injection
束流位置测量数据与环境温度的关系

## Slide 10: IHEP-DBPM系统主要组成
模拟前端板(AFE, Analog Front End)
数字前端板(DFE, Digital Front End)
时钟分配系统(CDS, Clock Distribution System)
数据获取系统(DAS, Data Acquisition System)

## Slide 11: CDS 板卡：数字BPM时钟分配系统
ADC的性能指标影响BPM信号处理器系统的最终性能；而时钟系统的性能对ADC的信噪比有决定性作用，并最终影响数字BPM测量分辨率。
① 主要芯片：LMK04610和Si571，可编程输出；
②噪声性能：抖动控制在1ps以下。
时钟分配系统，主要功能包括两部分
Clock Jitter Cleaner
Clock Fan-out

## Slide 12: AFE板卡：射频信号调理电路
射频信号调理电路性能是BPM电子学系统性能的决定性因素之一，是后续信号处理的前提和基础。
主要任务：对BPM 探头拾取信号进行幅度调理和滤波处理，得到 499.8MHz ±10MHz频率分量的束流信号；
主要功能模块：低通滤波器、数控衰减器、带通滤波器、功率放大器、单端转差分电路等。

## Slide 13: DFE板卡：数字BPM信号处理与传输
ADF接口接收并对齐AFE板的ADC数据
接口信号
  UART
  GbE
  SD Card
  Inter Lock IN/OUT
  SFP+ *4
  TRIGs/InterLock/SYNC
BPM dsp处理算法@ZYNQ
  TBT数据
  FA数据
  SA数据
  ……
4 SFP +
Gigabit Ethernet
RS-232-C
JTAG
+12V Power Input
ADF Interface
2 Gbytes DDR3
SD Card
InterLock IN
InterLock OUT
Machine Clk
Trigger IN
SYNC
ZYNQ 7Z100

## Slide 14: DAS程序：数字BPM控制与数据获取

## Slide 15: “IHEP.DBPM@实验室”分辨率实验
TBT RMS (X=767nm,y=786nm)
SA RMS(X=30nm,Y=38nm)
10points STD
FA RMS (X=103nm,y=98nm)
Libera BPM电子学
IHEP DBPM电子学
实验室相同条件下，
IHEP.DBPM vs Libera.BPM 分辨率性能相当！
Kx=Ky=8.26

## Slide 16: 测试条件
合成器
功分器

## Slide 17: “IHEP.BPM@BEPCII”实际束流分辨率实验
BPM 1O_03 做性能比较实验(IHEP&&LIBERA)（Kx=Ky=8.26）
BEPCII相同条件，IHEP 与Libera DBPM电子学性能相当！
Libera BPM电子学
IHEP BPM电子学
70nm
90nm
80nm
70nm

## Slide 18: R3IBPM03 600mA e-

## Slide 19: R1IBPM06 550mA e+

## Slide 20: 测试条件

## Slide 21: 正电子环
R1IBPM06
R3OBPM02
R4IBPM10
KX=KY=23，测量结果包含束流轨道变化

## Slide 22: 电子环
R3IBPM10
R2IBPM05
R2IBPM06
KX=KY=23，测量结果包含束流轨道变化

## Slide 23: 实际束流位置分辨率（同步模式 250mA）

## Slide 24: 对撞模式（758mA）

## Slide 25
IHEP.DBPM@BEPCII增益系数(Gain)实验(1/2)
2019年5月11日，正电子环模式校正时，三套自研BPM电子学使用分功器，分别与对应的Libera电子学接入R2OBPM11、R2OBPM13、R2OBPM16。比较同一探头的Libera电子学和自研电子学的测量结果，定性研究自研电子学的增益系数（Gain）。

## Slide 26
IHEP.DBPM@BEPCII增益系数(Gain)实验(2/2)

## Slide 27
IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (0.5小时)

## Slide 28
IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (0.5小时)

## Slide 29: IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (1小时)

## Slide 30: IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (1小时)

## Slide 31: IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (24小时)
自研电子学与Libera电子学束流位置测量结果对比（24小时）BPM1 Y方向

## Slide 32: IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (7 days)
自研电子学BPM7与Libera电子学束流位置测量结果对比（168小时）BPM7 X、Y方向

## Slide 33: IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (7 days)
自研电子学BPM8与Libera电子学束流位置测量结果对比（168小时）BPM7 X、Y方向

## Slide 34: IHEP.DBPM@BEPCII长期稳定性实验 (7 days)
自研电子学与Libera电子学束流位置测量结果对比（168小时）BPM1 X、Y方向

## Slide 35: 降低温度对束流位置测量影响的方法
除了恒温控制方案外（隧道温度控制，设备温度控制），另有两种方法
  采用特别硬件结构（交联开关方案）
  算法校正（ Pilot Tone ）

## Slide 36: 交联开关方案

## Slide 37: 交联开关束流测试（2W5个采样点.STD）
Turn ON Status
2µm @ SW off
~0.07µm @ SW on

## Slide 38: Pilot Tone技术及测量校准

## Slide 39: CEPC VS BEPCII &HEPS
CEPC 隧道比BEPCII隧道更深，有利于保持温度稳定
CEPC和HEPS相比控制目标不同。
  CEPC以对撞点轨道稳定为控制目标，可以进行局部反馈，且在对撞点附近束流位置测量系统，采用温控机柜、特殊电缆等提高测量精度的措施。
  HEPS以供光稳定性为目标，由于光束线沿储存环全环布局，因此需要对全环束流位置精确测量&轨道控制。
CEPC轨道测量精度（COD精度 1um）比HEPS的测量精度（COD精度 0.1um）要求低一个数量级。
综合上述，以目前的技术+局部升级，能够满足CEPC的测量需求。
感谢关注！

## Slide 40: 束流位置测量电子学
100多套自研电子学投入BEPCII直线和储存环在线运行，积累运行经验
国内首次大批量投入自研BPM电子学进入在运行的大科学装置
700余套自研电子学将投入HEPS调束运行

## Slide 41: 束流位置测量数据与环境温度的关系
在Y方向连续五个BPM数据，R1OBPM05真空盒位移，流强，环境温度随时间变化关系
在X方向连续五个BPM数据，R1OBPM05真空盒位移，流强，环境温度随时间变化关系
R1OBPM05 真空盒位移与环境中温度变化关系
BPM真空盒位移与BPM数据变化关系

## Slide 42: 对撞模式数字束流位置测量处理器工艺测试

## Slide 43: 同步模式数字束流位置测量处理器工艺测试

## Slide 44: 自动检测系统重要性和必要性
是BPM电子学从“实验室样机”到“在线应用产品”转换的一个重要而且关键的环节；
是BPM电子学产品质量控制重要手段；
有利于BPM电子学工作的长期稳定性。

## Slide 45: 自动检测系统的主要工作
检测系统工作流程
  检测用电子学硬件和检测工装设计
  仪表、仪器的输出控制及检测数据的获取
  检测数据的分析处理及检测报告生成
检测系统主要工作内容
  AFE板检测
  DFE板检测
  AFE+DFE系统检测

## Slide 46: 检测平台和工装
AFE探针PCB

## Slide 47: 自动检测系统—AFE检测
检测选项：
  AFE测试点电阻、电压检测
  模拟通道S参数
  模拟通道线性度
  数字衰减器线性度
  通道幅度和相位一致性
  通道间隔离度
  通道饱和性能
  采样时钟相噪
  ……

## Slide 48: 自动检测系统—DFE检测
USB-UART串口测试
GbE网口测试
SD卡测试
触发接口测试
SFP光模块测试
DDR内存测试
FPGA内部电压测试
FPGA工作温度测试
时钟锁相检测
……
ZYNQ
DDR3
QSPI
I2C
P-O-R
串口
网络
SD
JTAG
SFP
温度监测
ADF接口
电源
5 DDR3
15
RTC
SMA
SMA

## Slide 49: 自动检测系统—(AFE+DFE)检测
主要检测项目
  DBPM采样时钟信噪比，影响位置测量分辨率(Resolution)
    通过RAW-ADC，检测时钟锁相状态
    通过RAW-ADC的SNR，检测时钟的抖动性能
  通道线性度，影响流强依赖性(Beam Current dependence)
    RF通道增益的线性度
    RF通道饱和性能检测
    流强依赖性检测
  衰减器线性度，会因衰减值设置不同，引入不同的偏置(Offset)
    衰减器线性度
  通道一致性，测量结果偏置（Offset）
    通道标定系数

## Slide 50: 自动检测系统—实现过程
检测标准的制定
友好的用户界面(GUI)
检测数据的数据库存储(MYSQL)
自动生成检测报告(PDF)
可扩展的检测内容

## Slide 51: IHEP.DBPM自动检测系统—检测报告(1/3)

## Slide 52: 自动检测系统—检测报告(2/3)

## Slide 53: 自动检测系统—检测报告(3/3)