## Slide 1
CEPC 缪子探测器前端电子学
2024/3/18
王曦阳

## Slide 2
CEPC前端电子学测试
SiPM增益刻度 
前端电子学增益刻度/动态范围测试 
前端电子学时间分辨测试 
暗计数对时间分辨的影响 
宇宙线测试
闪烁体探测效率测试 
闪烁体时间分辨测试 
SiPM不同偏置电压时间分辨测试 
1.5m长闪烁体远端时间分辨测试

## Slide 3
SiPM增益刻度
SiPM
前端电子学
N photo
Q = N×G×e
VN = Q×A = N×G ×A ×e
N =1
N =2
N =3
N =1
N =2
N =3
通过测量单光子幅度V1，以及电荷增益系数A，刻度SiPM的增益G
G = V1 / (A × e )
e ： 单位电荷量
根据信号幅度计算SiPM收集到的光子数
N = VN / (G× A × e )

## Slide 4
电子学增益刻度_A
电荷增益系数A : 280 ~ 329 mV / pC
线性动态范围:0~4 pC
等效约为：0 ~ 80 p.e.
动态范围受限于运算放大器AD8605的压摆率5 V/ us
信号幅度小于1V时：成形信号上升时间 ~ 200ns。
信号幅度大于1V时：成形信号上升时间由运放压摆率决定。

## Slide 5
SiPM增益刻度_V (EQR15-3030)
CH1
CH2
CH4
CH3
CH5
CH6
CH7
CH8
根据数据手册，在36V的偏置电压下，EQR15的增益为4.0×105。

## Slide 6
SiPM 暗计数问题
经过成形电路后，信号脉冲宽度约为1us。
NDL EQR15-11-3030型号SiPM的暗计数率为2.25MHz。
过高的暗计数率会造成暗计数的堆积，影响时间分辨。
对于闪烁体远端小信号的影响更严重。
暗计数堆积
双光子
单光子

## Slide 7
电子学时间分辨测试
1181ps@5 p.e.
131ps@77p.e.
171ps@99p.e.
前置放大器T2
信号发生器
Q = A*10pF
A
前置放大器T1
示波器
采样率: 31.25MHz
采样深度:1024 points

## Slide 8
暗计数噪声对时间分辨的影响
前置放大器T2
信号发生器
Q = A*10pF
A
前置放大器T1
示波器
采样率: 31.25MHz
采样深度:1024 points
SiPM1
SiPM2
2000ps@35p.e.
暗计数
信号
在低采样率、慢上升时间下，暗计数噪声对定时精度由很大的影响。
降低SiPM的偏压可以减少暗计数与串扰，但同时增益也会降低，需要对不同偏压下SiPM的时间分辨进行测试。

## Slide 9
闪烁体探测效率测试——宇宙线测试
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
10cm
逻辑触发： CH1与CH8进行符合
10 p.e.
暗计数1~3p.e.
示波器进行符合时，会出现小概率的误触发
(暗计数符合)
塑料闪烁体×8
前置放大器×8
示波器
闪烁体与SiPM的耦合不好

## Slide 10
不同通道的ADC分布谱

## Slide 11
闪烁体时间分辨测试
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
10cm
逻辑触发： CH1与CH8进行符合
塑料闪烁体×8
前置放大器×8
示波器
T1–T3 →
多的光子数收集对应好的时间分辨
对于N层闪烁体的平均时间