## Slide 1
基于MTPC的0.5 eV~100 keV能区中子诱发235U(n, f)反应截面测量
CSNS白光中子源TPC物理研讨会
白浩帆，刘杰，邬泽鹏，夏聪，任文凯，张国辉*
北京大学物理学院重离子物理研究所
樊瑞睿，易晗，李样，蒋伟，陈永浩，吕游，褚天志，陈海铮，陈宏昆，唐靖宇
中国科学院高能物理研究所
散裂中子源科学中心
CSNS反角白光中子源合作组
张志永，陈昊磊，陈朕，赵懋源，刘建国，封常青，刘树彬等
中国科学技术大学

## Slide 2
目录
1、研究背景
2、实验方法
3、实验结果
4、问题展望

## Slide 3
1、研究背景

## Slide 4: 1.1 时间投影室（TPC）在核反应截面测量中的应用前景
随着核科学与技术的发展，在以下三个方面需要精度更高（<1 %）的截面数据:
    新型反应堆模拟计算
    新型核武器设计
    核融合计算
时间投影室（TPC）[1]，具有粒子径迹重建能力与种类鉴别能力。
核反应截面测量是TPC应用的新领域，代表性工作是NIFFTE裂变截面测量项目[2-6]。
NIFFTE-TPC[2,4]
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 5: 1.2 TPC测量裂变截面优势
使用电离室（裂变室）测量裂变反应截面有三个主要的误差来源
    α粒子与裂变碎片区分
    样品与中子束均匀性
    参考核反应截面误差
使用TPC测量裂变截面最终有望减小以上三类误差
基于TPC的粒子种类鉴别，可以首先提高裂变碎片的区分精度，提高探测效率减小误差
电离室测量238U(n, f )裂变事件脉冲幅度谱
TPC模拟232Th(n, f )裂变事件脉冲幅度-径迹长度二维谱
衰变α粒子 径迹起点分布[2,5]
中子散射反冲核 径迹起点分布[2,5]
Track Length (mm)
Amplitude channel
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 6: 1.3 TPC测量核反应截面研究现状
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
NIFFTE[2,4]
FIDIAS[7]
f-TPC[8]
TexAT-TPC[9]

## Slide 7: 1.4 本工作MTPC简介
Multi-purpose TPC（多功能TPC）
高能所散裂中子源CSNS Back-n组研发
中科大负责电子学设计与硬件制作
测量多种中子诱发带电粒子出射反应
1519路阳极读出单元+阴极+mesh
Micromegas增益结构
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
Notes: 功能介绍

## Slide 8: 1.5 基于MTPC的现有测量结果
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
基于北京大学单能中子源与MTPC，设计实验验证了MTPC进行裂变截面测量的能力，并在4.50 ~ 5.40 MeV能区范围内5个能点下实现了232Th(n, f)反应截面的实验测量。
5个能点截面不确定度均在5 % 以内，为我国首次基于TPC测量得到裂变截面。
在白光中子源上开展的实验是对基于MTPC的裂变截面测量方法的拓展。
H. Bai, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 1058 (2024) 168912
H. Bai, et al., Chin. Phys. C 48 (2024) 104001
Notes: 功能介绍

## Slide 9
2、实验方法

## Slide 10: 2.1 实验布局
中子源
  CSNS Back_n
  钨靶：散裂反应产生中子
  中子能量：0.5 eV ~ 100 keV
带电粒子探测器
  MTPC：探测U-235裂变事件
  工作气体：Ar+CH4 (75/25) 60000 Pa流气式
中子测量
  Li-Si：利用6Li(n, t)4He反应测量中子能谱
  TOF方法测量中子能量
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
MTPC
235U
Neutron Beam
Flight Path 77.0 m
W Target
Li-Si Detector
6Li

## Slide 11: 2.2 实验过程
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
实验中的MTPC探测器
235U样品（40 μg/cm2）
西北核技术研究院提供
9.27-10.3：C1实验厅，测试实验
10.7-10.9：厅2，探测器组装
10.10-10.12：探测器测试
10.12-10.17：235U(n, f)截面测量
净测量时间100 h 46 min 49 s，束流功率170 kW

## Slide 12
3、实验结果

## Slide 13: 3.1 典型事件径迹
裂变碎片径迹
α粒子径迹
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 14: 3.2 测量事件的二维谱分布情况
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
事件总信号幅度-径迹长度二维谱
事件总信号幅度-击中单元数二维谱
A区所有事件中，裂变事件占比0.03 %；B区所有事件中，裂变事件占比98.01 %。

## Slide 15: 3.3 裂变事件测量结果
裂变事件总信号幅度谱
在总信号幅度谱中，α事件区会延伸到300道
基于MTPC的径迹重建能力，可以通过径迹形状等参数，将低能的α事件和裂变事件进行区分
由于样品较薄，可以看到裂变谱的双峰结构
裂变事件总信号幅度-径迹长度二维谱
裂变事件总信号幅度-击中单元数二维谱
全部事件总信号幅度谱
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 16: 3.4 裂变事件的中子能量计数谱
基于TOF方法确定中子能量，计算出每个裂变事件对应的En。
裂变事件中子能量计数谱的信息反应了235U裂变共振峰的分布。
为了保证计数足够，计算截面时，选择每个能量量级下分10 bin。
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
裂变事件计数谱（每个量级10 bin）
裂变事件计数谱（每个量级50 bin）

## Slide 17: 3.5 裂变截面测量结果
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
靶核数
事件数
中子注量
由 t 计数得到CLi
Notes: 本页有设置动画

## Slide 18: 3.5 裂变截面测量结果
测量结果能够与评价库数据对应，说明MTPC具有在白光中子源上进行裂变截面测量的能力。
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
裂变截面结果（每个量级10 bin）
裂变截面结果（每个量级50 bin）

## Slide 19: 3.5 裂变截面测量结果
完成了MTPC在白光中子源上的首次裂变截面测量。
对MTPC进行进一步升级改造，有望提高裂变截面测量精度。
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
裂变截面结果（每个量级10 bin）
裂变截面不确定度来源

## Slide 20
4、问题展望

## Slide 21: 4.1 低计数率问题
10 keV以下裂变事件，总计数率比预估低40 %。
Li-Si计数率相比预估结果，也低约40 %。
原因：加速器束窗改造。
Back_n组的模拟结果显示低能区通量下降约40 %。
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
Back_n组中子通量模拟结果

## Slide 22: 4.2 异常记录问题
低中子能量下的高幅度事件：pad信号幅度接近裂变事件，但径迹长度明显偏短。
双重裂变事件：在一个event下记录两条裂变碎片径迹，在一个文件下（~2 h）发现16个此类事件（En < 10 keV），而对应的裂变计数率为0.19 /s，不太可能是真实的偶然符合。
每次完成探测器配置后，前几个数据文件不存在以上问题，大约第7个文件（及以后）会出现以上问题。
目前的截面结果仅基于正常数据文件得到，对应的测量时间约为45 h。
低中子能量下的高幅度事件
双重裂变事件
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 23: 4.3 波形定时问题
当En > 3 keV时，会存在阴极超前现象，因此需要使用pad信号定时。
找到裂变事件中径迹起点对应的pad信号，利用其时间信息计算TOF。
使用pad信号定时，寻找起点时存在误差，对于高能量事件（>1 keV）TOF误差较大。
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 24: 4.4 1 keV以上截面偏低
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望
与评价库结果相比，En > 1 keV时，截面测量结果偏低13 % ~23 %。
可能存在潜在的死时间效应导致的事件丢失。
基于pad定时的方法也会带来较大的En计算误差。

## Slide 25: 4.5 总结与展望
1、设计基于CSNS反角白光中子源，使用MTPC测量U-235裂变截面的实验方案；
2、在白光中子源上系统性测量了U-235裂变截面；
3、得到0.5 eV ~ 100 keV范围内，54个能点上的U-235裂变截面结果；
4、成功将基于MTPC的裂变截面测量从单能中子源拓展至白光中子源；
5、为了得到高精度的裂变截面，MTPC存在一系列问题尚待解决。
研究背景
实验方法
实验结果
问题展望

## Slide 26: 参考文献
[1] David R.Nygren, Proposal to investigate the feasibility of a novel concept in particle detection, LBNL internal note, February 1974
[2] M. Heffner , D.M. Asner , R.G. Baker et al., A time projection chamber for high accuracy and precision fission cross-section
measurements, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 759 (2014) 50-64
[3] F. Tovesson, D. Duke, V. Geppert-Kleinrath et al., Fission fragment yields and total kinetic energy release in neutron-induced fission
of , and , EPJ Web of Conferences, 169,00024(2018)
[4] J. Ruz, D.M. Asner, R.G. Baker et al., The NIFFTE project, Journal of Instrumentation, 2013 JINST 8 C12018
[5] L. Snyder, D.M. Asner, R.G. Baker et al., Measuring the α/SF Branching Ratio of with the NIFFTE TPC, Nuclear Data Sheets,
119 (2014) 386-388
[6] R. Meharchand, D.M. Asner, R.G. Baker et al., Commissioning the NIFFTE Time Projection Chamber: Towards the / (n,f)
Cross-section Ratio, Nuclear Data Sheets, 119 (2014) 373-376
[7] Francisco José Iguaz , Stefano Panebianco, Michael Axiotis et al., The FIDIAS project: Development of a Micromegas TPC for the
detection of low-energy heavy ions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 735 (2014) 399-407
[8] Y. Yan, Y. Li, M. Huang et al., The differentiation between fission fragments and alpha particles by a Time Projection Chamber,
Journal of Instrumentation, 2018 JINST 13 P02014
[9] E. Koshchiy, G.V. Rogachev, E. Pollacco et al., Texas Active Target (TexAT) detector for experiments with rare isotope beams,
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, Mar 21, 2020

## Slide 27
谢谢各位老师!
欢迎批评指正