## Slide 1: 基于180nm CMOS工艺的 STCF MAPS芯片研究进展
宾心瑜
（代表STCF ITK-MAPS工作组）
NME’2025
2025年7月17日 西安

## Slide 2: 目录
研究背景
STCF MAPS原型芯片设计
STCF MAPS原型芯片测试

## Slide 3: STCF
超级陶粲装置(Super Tau-Charm Facility，STCF)
  国内新一代正负电子对撞机
  质心能量2~7 GeV，亮度>0.5×1035cm-2s-1@4 GeV
  具备进一步提升峰值亮度和实现束流极化的潜力
MAPS为STCF ITK方案之一
探测器谱仪

## Slide 4: STCF ITK物理需求
STCF物理目标
低动量能区粒子径迹探测的挑战
  多次库仑散射，径迹探测效率低
  BESIII的径迹重建效率在100MeV迅速降低
BESIII tracking efficiency, Chin.Phys.C 40 (2016) 2, 026201

## Slide 5: CMOS Pixel Sensor
Hybrid
  Sensor和电子学分别优化设计；抗辐照能力强
  ATLAS/CMS采用
  缺点：物质量大；键合工艺复杂、成本高
Monolithic
  仅需单层硅片 ，低物质量
  易集成，低成本
  STAR/ALICE ITS2采用
  缺点：抗辐照能力弱、电荷收集时间相对较长
arXiv:1705.10150

## Slide 6: STCF MAPS设计目标
MAPS设计需求
  位置分辨： ≤ 100 μm
  物质量：单层≤0.3% X0
  功耗： ≤ 100 mW/cm2 50 mW/cm2
  时间分辨： ≤ 20 ns（去堆积）
  能量测量（ToT）
    time walk修正、多次散射修正
  Hit rate 1MHz/cm2, TID 1Mrad/y, NIEL 1×1011neq/cm2/y
Layer | 半径 | Stave数量 | Stave全长 | Chip数量
1 | 36mm | 16 | 200.75mm | 6
2 | 98mm | 12 | 592.25mm | 72
3 | 160mm | 20 | 954.55mm | 120
中科大、山大、华师、西工大合作研究
探测器结构初步设计：
  三层探测器
  接收角度范围20°~160°
  单芯片尺寸：2 cm×2 cm
  3360块芯片
  总面积：~1.5 m2

## Slide 7: 目录
研究背景
STCF MAPS原型芯片设计
STCF MAPS原型芯片测试

## Slide 8: MAPS芯片设计路线总览
TJ180nm
国外成熟工艺
低阻衬底+高阻外延 (>1kΩ·cm)
四阱工艺
在四种不同工艺下开展MAPS芯片设计
GSMC130nm
国内工艺
高阻衬底
四阱工艺
BCIS90nm
国内工艺
低阻外延 (<10Ω·cm)
预期实现四阱
IRAY180nm
国内工艺
联系到高阻外延层
预期实现四阱
CharTPix-TJ-v0.1
2024.12回片
已完成大部分测试
CharTPix-TJ-v0.2
提交中
CharTPix-GSMC-v0.1
2025.6回片
准备测试中
CharTPix-BCIS-v0.1
2025.1提交流片
2025.6回片
准备测试中
CharTPix-IRAY-v0.1
2025.5提交流片
本次报告

## Slide 9: Sensor设计
Sensor尺寸
  位置分辨要求不高→选择较大尺寸像素，减少读出电路规模从而降低功耗
  尝试多种模拟连接方式的sensor，以及数字连接的多个小像素（V0.2）
A: 28×30
B: Pixel-based 170×31
C: Pixel-based 96×60
D: Strip-based
170×31
E: Strip-based 96×60
金属连接
输入电容小
有源区连接
电荷收集效率高
Sensor工艺
  需求：高阻外延层、四阱工艺
  基于国外成熟工艺（TJ180）
    外延层电阻率1kΩ·cm

## Slide 10: 读出芯片整体架构
像素内电路
  放大甄别
  提取前后沿、分别锁存时间戳
  分发格雷码时间戳
    20 MHz
列级读出电路
  数据驱动型列优先级读出
    读出效率>99%@8.72 MHz/cm2
外围电路
  阵列分组汇总数据
  模拟偏置
  串行接口
  …

## Slide 11: 像素内模拟前端
开环放大+电流比较器（参考ALPIDE、Monopix、MALTA）
以strip-based sensor (170×31)前放为例
  时间测量模式下，Threshold=309.0 e-，ENC=11.4 e-，Mismatch=5.7 e-
  功耗~800 nA/pix → ~26 mW/cm2
不同Qinj下OUTA波形
不同Qinj下比较器响应
Noise S-curve ENC=11.4 e-
MC S-curve MISMATCH=5.7 e-

## Slide 12: 数字电路
像素内数字电路
  基于Token的优先级读出链
    事例驱动型
  8-bit前沿、8-bit后沿时间戳
READ
外围数字电路
  阵列分组，组内优先级读出
  电路功能：时间戳校准、数据汇总、缓存、组帧、编码、串行化
  读出事例率~30 MHz/Chip
  串行速率800 Mbps×2

## Slide 13: 功耗仿真
按170×31 sensor结构延拓到全尺寸（~2 cm×2 cm）
  Strip-based：55.7 mW/cm2
  Pixel-based：46.2 mW/cm2
功耗控制在50 mW/cm2左右
  为气冷提供可能性
贡献项 | 功耗 | 备注
像素阵列模拟功耗 | ~26 mW/cm2 | Strip-based
 | ~15 mW/cm2 | Pixel-based
时间戳分发功耗 | 12.2 mW/cm2 | 
像素阵列动态功耗 | 2.4 mW/cm2 | 8.7 MHz/cm2事例率
外围数字电路功耗 | 23.5 mW | 30MHz/Chip
PLL+串行器+LVDS功耗 | 39 mW | 两路数据+时钟输出
模拟配置电路 | 20 mW | 
总功耗 | 222.6 mW | Strip-based
 | 184.6 mW | Pixel-based
Chart: 功耗贡献
| 阵列模拟功耗 | 时间戳分发功耗 | 阵列动态功耗 | 数字电路功耗 | 串行接口功耗 | 模拟配置电路
 | 0.42 | 0.2 | 0.04 | 0.1 | 0.16 | 0.08

## Slide 14: CharTPix-TJ-v0.1芯片总览
比较多种模拟连接方式的sensor
四块原型芯片
  Chip1：小像素ALPIDE-like 0/1读出
  Chip2：大像素 (3×2)，ToA&ToT
  Chip3：大像素 (6×1)，ToA&ToT
  Chip4：模拟读出，5种sensor
A: 28×30
B: Pixel-based 170×31
C: Pixel-based 96×60
D: Strip-based
170×31
E: Strip-based 96×60
 | Chip1 | Chip2 |  | Chip3 |  | Chip4
Pixel size （μm×μm） | 28.1x30.1 | 96.4x59.6 |  | 170.0x31.0 |  | Mixed
Sensor | A | E | C | D | B | A+B+C+D+E
Pixel array | 16x30 | 8x12 | 8x12 | 60x8 | 60x7 | Mixed
Readout | Column-drain | Column-drain |  | Column-drain |  | Analog readout
ToA & ToT | X | √ |  | √ |  | X
Chip area （mm2） | 1.5x1.4 | 2.5x1.6 |  | 2.8x3.1 |  | 1.2x1.4
3
4
2
1

## Slide 15: 目录
研究背景
STCF MAPS原型芯片设计
STCF MAPS原型芯片测试

## Slide 16: TJ180测试平台
测试转接板
测试子板
示波器
电源
PC
开发板
FMC转接板
MAPS芯片
MAPS测试平台
MAPS芯片打线

## Slide 17: 片内串扰问题
注入电荷后当前列出现持续读出且ToT信息错误：
  优先级读出电路对输入端串扰
    当前列出现错误击中
  甄别器输出对输入端串扰
    ToT丢失
解决方法：
  数字复位：FPGA接收读出数据后，全局复位
  模拟复位：FPGA接收读出数据后，复位偏置电流
后续测试均仅读取第一个击中信号
  改版设计中优化像素电路版图，消除数字信号对输入端耦合
  增加接衬底guard ring（M1~M5）
  数字信号尽量远离输入端

## Slide 18: S-curve
-6V衬底偏压下扫描S-curve
  Strip-based：
    阈值均值359 e-，阈值离散10.8 e-
    ENC均值35.0 e-，ENC离散2.3 e-
  Pixel-based：
    阈值均值207.5 e-，阈值离散11.0 e-（仅偶数列）
    ENC均值11.6 e-，ENC离散1.4 e-
    奇偶列阈值不一致，推测是由电荷标定电路的不一致导致

## Slide 19: 激光效率测试
  Strip-based像素探测性能好于pixel-based像素
  在~1MIP能量沉积下都能达到99.9%以上探测效率
激光头
利用S-curve标定激光强度，约为600e-（~0.3MIP）
激光强度约为800e-
91.62%
70.22%
98.17%
95.74%
Strip-based像素
Strip-based像素
Pixel-based像素
Pixel-based像素

## Slide 20: Sr90时间精度测试
测试方法
  使用320MHz的高频时钟记录LGAD触发信号的时刻T0
  像素被击中时，hit信息会以40MHz系统时钟频率记录下该击中的过阈时刻T_hit
  符合后将两个时刻相减，得到timewalk值
  -6V偏压下，在不同阈值下进行1h的Sr90事例采集
测试结果
  使用Sr90测得的MAPS时间分辨在~50 ns，如有ToT信息预计可以进一步提升
  基本达到第一阶段目标

## Slide 21: Sensor模拟读出芯片测试
Sensor电容
  通过Fe55能谱标定输入端电容
  为电路设计提供重要参考
Fe55测试
  Strip-based像素观测到明显全能峰→更好的电荷收集效率
1×6 Strip-based
1×6 Pixel-based
2×3 Strip-based
Cin= ASF×Q/ VOUT
Q=(5.895 KeV/3.64 eV)e-=1620 e-

## Slide 22: 总结
MAPS探测器是STCF ITK方案之一，要求同时实现位置、时间和电荷测量
  位置分辨≤ 100 μm
  时间分辨≤50 ns → 20 ns
  功耗≤ 100 mW/cm2→50 mW/cm2
  单层物质量<0.3% X0
  Hit rate 1MHz/cm2, TID 1Mrad/y, NIEL 1×1011neq/cm2/y
STCF MAPS设计
  基于TJ180工艺完成原型芯片设计 (CharTPix-TJ-v0.1)
    Strip-based：阈值 309 e-，ENC 11.4 e-
    Pixel-based：阈值 314 e-，ENC 11.1 e-
    功耗~50 mW/cm2
STCF MAPS测试
  存在片内串扰现象，已在CharTPix-TJ-v0.2中修改
  时间精度~50 ns，基本达到第一阶段目标
  Fe55能谱标定sensor电容
谢谢！

## Slide 23
补充材料

## Slide 24: S-curve方法介绍
在阈值附近，对于多次重复电荷输入，前端电路的数字输出受噪声影响存在击中概率P(Hit)
扫描不同电荷下的P(Hit)，得到的曲线将呈现为S-curve形状，利用高斯误差函数erf(x)拟合得到均值和方差，分别对应阈值和ENC

## Slide 25: Sensor模拟前端性能汇总
针对不同类型Sensor设计了多种像素模拟前端
  大尺寸sensor利于降低按列读出的数字电路规模，进而降低功耗，但模拟性能相较于小像素有所降低
  Strip-based sensor电荷收集效率、电荷收集速度更好，但输入电容更大，要求更高的电路增益，模拟功耗增加
Sensor类型 | 工作模式 | 功耗(nA) | 输入电容(fF) | Threshold(e-) | ENC(e-) | MISMATCH(e-)
 | 01 | 20 | 3 | 76.8 | 2.99 | 3.44
 | Time | 450 | 28.7 | 313.7 | 11.1 | 5.7
 | Time | 450 | 27.8 | 357.8 | 11.2 | 6.1
 | Time | 800 | 36.4 | 309.0 | 11.4 | 5.7
 | Time | 800 | 26.8 | 262.8 | 11.3 | 5.2