## Slide 1
LYSO晶体0.3*0.3*6(cm)
BGO晶体12cm
Cs137放射源（662KeV）
Co60放射源（1.17MeV and 1.33MeV)
SiPM
  HPK_S13360_6025PE_L
  HPK_S14160_3010PS_L
  HPK_S14160_3015_PS_R
  NDL_EQR06_3030_L
Cs137 BGO S13360-6025PE测试
Cs137 LYSO S14160_3015_PS_R测试
LYSO自辐射S14160_3010_PS_R测试
Co60 LYSO EQR06-3030测试

## Slide 2
SiPM激光单光子刻度（10倍前放）（10次波形示意）
HPK_S13360_6025PE_L
HPK_S14160_3010PS_L
HPK_S14160_3015_PS_R
NDL_EQR06_3030_L

## Slide 3
46.25
baselinetime=0
startTime=45
endTime=190
HPK_S13360_6025PE_L
HPK_S14160_3010PS_L
HPK_S14160_3015_PS_R
NDL_EQR06_3030_L
SiPM激光单光子刻度（10倍前放）（收集电荷）
12.44
baselinetime=0
startTime=45
endTime=190
27.00
baselinetime=0
startTime=45
endTime=190
5.86
baselinetime=0
startTime=45
endTime=60

## Slide 4
Cs137放射源 S13360-6025PE SiPM BGO晶体（10倍前放）

## Slide 5
Cs137放射源 S13360-6025PE SiPM BGO晶体（10倍前放）
baselinetime=-0.2
startTime=-0.05
endTime=0.50

## Slide 6
一层尼夫龙包装晶体

## Slide 7
Cs137放射源 S14160-3015PS SiPM LYSO晶体（10倍前放）

## Slide 9
LYSO自放射 S14160-3010PS-L SiPM LYSO晶体（10倍前放）

## Slide 10
LYSO自放射 S14160-3010PS-L SiPM LYSO晶体（10倍前放）

## Slide 11
Co60放射源 EQR06-3030 SiPM LYSO晶体（10倍前放，单端）
阈值120mV
阈值140mV

## Slide 12
Co60放射源 EQR06-3030 SiPM LYSO晶体（10倍前放，双端）
阈值50mV
阈值60mV

## Slide 13
Co60放射源 EQR06-3030 SiPM LYSO晶体（10倍前放，双端）
阈值70mV
阈值80mV

## Slide 14
Co60放射源 EQR06-3030 SiPM LYSO晶体（10倍前放，双端）
阈值90mV
阈值100mV