## Slide 1
探测器电子学联调
2025/01/21 王曦阳 邹世明

## Slide 2
电子学系统联调示意图
TRG1
SC1
SC2
SC3
SC4
TRG2
逻辑符合
放大器×6
信号×4
4通道
ADC
Trigger
FPGA
SiTCP
高压
+36V
低压
±5V

## Slide 3
电子学系统联调实物图
ADC模数转换
前置放大器
符合模块
电源模块-1
电源模块-2
塑闪＋SiPM

## Slide 4
宇宙线波形数据

## Slide 5
脉冲幅度分析
宇宙线MIP测试

## Slide 6
暗噪声分析（EQR20-3030）
25ns/div
0.48mV/div
0.48mV/div
25ns/div
偏置电压：+32V
偏置电压：+33V
Baseline
1p.e.
2p.e.
3p.e.

## Slide 7
时间分辨分析
TRG1
SC1
SC2
SC3
SC4
TRG2
T1
T2
T3
T4
T1-T2
T1-T3
T1-T4
-
T1,T2,T3时间分辨接近
约1.9ns
T4时间分辨较差
约3.0ns
塑闪4耦合较差，信号ADC小

## Slide 8
脉冲幅度分析
TRG1
SC1
SC2
SC3
SC4
TRG2
T1
T2
T3
T4
ADC1
Mean:370mV
T1,T2,T3时间分辨接近
约1.9ns
T4时间分辨较差
约3.0ns
塑闪4耦合较差，信号ADC小
ADC2
Mean:302mV
ADC3
Mean:336mV
ADC4
Mean:224mV

## Slide 9
32通道ADC调试
ADC芯片：AD9637 × 4
通道数：32通道
采样率：80 MSPS
采样精度：12bit
协议：Serial LVDS

## Slide 10
32通道ADC调试——噪声测试

## Slide 11
32通道ADC调试——信号注入测试
信号
发生器
前端电子学
测试
端口
通道
输入
外部
触发
TRG
32CH
ADC
FPGA
波形数据
脉冲幅度谱

## Slide 12
存在的问题