## Slide 1
郑州大学物理学院
谷肖飞、龚龙辉、刘义
2025.08.15
HPES 触发逻辑单元设计进展

## Slide 2
CONTENTS
项目背景
1
2
项目内容
3
项目需求
项目进展
4
总结
5

## Slide 3
项目背景
多数测量场景需要探测器间事例对齐。
然而各探测器事例序列无法自然对齐。
因此要为每个质子打标签，并传递给探测器。
内部探测器
用户探测器
time
time
触发系统为每个质子打标签
并分发给各探测系统
将质子标签与数据打包
在线下通过触发号对齐事例
触发探测系统
能量测量系统
束流望远镜
束斑测量系统
流强测量系统
用户探测设备
数据获取
系统
中央数据
服务器
触发信号
触发
逻辑单元
（TLU）
负责事例探测
负责质子标签分发
触发系统（FLASH）
HPES触发逻辑的示意简图

## Slide 4
项目需求
Proton/宏脉冲 | 24bit | 32bit | 40bit | 48bit
200 | 0.9h | 9.9 d | 1.7 Y | 1785Y
1. 信号长度
  单次测试期间，质子序号不能重复
  需要至少32位的触发号
2. 单组信号传递时间
  触发信号传递时间450ns410ns
表1 单触发号的长度与能实现最长测量时间对应关系
…
…
10 μs
宏脉冲周期 40 ms
2 ms
Time
宏脉冲间隔 38 ms
性能 | 参数
宏脉冲频率 | 25 Hz
宏脉冲时间 | 1.5 ~ 2 ms
质子平均间隔 | 10 μs
质子最小间隔 | 410 ns
质子间隔在 410 ns ~ 400 μs 之间，平均10 μs。

## Slide 5
项目内容
数据获取系统
触发
逻辑
单元
（TLU）
逻辑运算
Data Buffer
数据
结构
数据
结构
数据
结构
数据
结构
…
产生触发号
TLU Clock
@40MHz
触发通道
触发通道
触发通道
触发通道
能量测量系统
束流望远镜
DUT1
HDMI
触发探测系统
PMT
PMT
PMT
PMT
事例判选
(FLASH电子学)
LEMO
输出脉冲信号
束斑测量系统
流强测量系统
DUT2
LEMO
Net Cable
内部参数配置
输出数字信号
IPBus
IPBus
HPES-TLU的触发逻辑

## Slide 6
项目内容
TLU和DUT之间通信的物理层接口定义：
单通道数据量高达1Gb/s
采用HDMI接口+LVDS电平标准传输触发信号。
3端×5组，配合实现握手、初始化等复杂功能。
对HDMI的引脚重新定义以实现上述功能。

## Slide 7
项目内容
触发号分两部分：coarse ID (cID) 和 fine ID (fID)
  cID记录宏脉冲号，32 bit，宏脉冲间隙传给DUT
  fID记录微脉冲号，10 bit，实时传给DUT
单次测试时间最大可达5年。
需要用到加速器kicker脉冲提供时钟参考。
加速器束流脉冲（kicker）
Time
加速器束流
40 ms
1.5~2 ms
410 ns
38 ms
5 ms
加速器束流脉冲（kicker）
传递coarse ID
传递fine ID
触发号设计思路：
结合CSNS束流特色
充分利用宏脉冲间隔
TLU和DUT之间通信的双触发号机制设计：

## Slide 8
项目内容
加速器束流脉冲（kicker）
Time
加速器束流
40 ms
1.5~2 ms
410 ns
38 ms
5 ms
加速器束流脉冲（kicker）
传递coarse ID
传递fine ID
TLU和DUT之间通信的双触发号流程设计：
TLU处于空闲状态，等待触发信号
TLU判断有触发信号，将fineID传输给DUT，并开启或清零5ms定时器
若5ms内有触发信号，回到②
若5ms内无触发信号，开始传输coarseID
coarseID传输结束，回到①

## Slide 9
项目内容
TLU和DUT之间通信协议的握手机制设计：
TRIGGER
ID TAG
TC
T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
TLU STATE
VETO
ACTIVE
ACTIVE
DUT CLOCK
DUT BUSY
1
2
3
4
5
6
TLU判断有触发，TRIG给出高电平，TAG给出低电平
DUT通过BUSY给出高电平
TLU恢复TRIG至低电平，并准备转发fID，共计10位
DUT通过CLK给出clock pulses
TLU按CLK的上升沿通过TRIG转发触发号
DUT共计输出11个clock pulse，前10个用于fID转发，11th用于清零
DUT输出第11个clock pulse时，TLU强制将TRIG/TAG调至低电平
DUT在全部结束后一个clock，恢复BUSY至低电平。
注：该流程针对fID，cID的流程相同，但位数不同
8
7
fID：
15个clock周期
375 ns @ 40 MHz
cID：
37个clock周期
925 ns @ 40 MHz

## Slide 10
项目内容
TLU和DAQ之间通信的数据帧设计：
TYPE&TRIGGER DATA：用于标记事例信息
FINE & COARSE TRIGGER ID：用于记录事例触发号
COARSE TIME STAMP：48位，记录事例自开始实验时的时间戳，单位25ns，连续工作81天不重复。
FINE TIME STAMP：记录6个触发探测器在25ns内的触发时间，单位1.56ns
EVENT NUMBER：用于兼容AIDA2020标准，当TLU接入AIDA标准DUT时，发送低15位到DUT。

## Slide 11
项目进展
HPES-TLU的开发继承自AIDA2020-TLU，但对AIDA2020-TLU是否适用本项目存疑，前期对AIDA2020-TLU进行了测试,以确认其适用性
经过对AIDA-TLU测试并分析，确认适用本项目，在其基础上，针对制定的通信协议、握手机制、通信数据帧等对固件重新开发
考虑到硬件接口过少， AIDA2020-TLU所采用芯片几乎全是进口，对硬件重新开发
现阶段在AIDA2020-TLU的硬件上进行固件开发、测试等，待固件开发并测试基本完成，进行硬件开发

## Slide 12
项目进展
① AIDA2020-TLU初步测试
DAC测试：
discriminator threshold for pmtA~F，range[-1.3, 1.3]，经测试输出正常，但DA输出存在误差
Bias voltage pmtA~D，range[0, 1]经测试输出正常，但DA输出存在误差
TRIGGER LOGIC测试：
6个Trigger input设置不同的阈值，信号源产生固定幅值的信号插入不同通道，运行aidatluTool脚本，并设置tmaskl tmaskh，脚本输出符合预期，TRIG信号输出符合预期
看是否满足项目要求，测试结果如下

## Slide 13
项目进展
40M时钟输出测试：
AIDA模式下latency测试：
EUDET模式下latency测试：
Trigger latency测试结论：
AIDA模式下延迟为140ns左右，抖动为30ns左右
EUDET模式下延迟为100ns左右，抖动为10ns
通过对时序分析，若输入时钟为40M，则14bit的trigger number耗时为350ns

## Slide 14
项目进展
② AIDA2020-TLU和模拟DUT联调测试
为了测试TLU的EUDET时序，按照HDMI接口定义及EUDET握手时序，设计并实现了一套模拟DUT设备，编写了相关固件
针对该模拟DUT设备，对其进行时序仿真，观察是否满足要求
搭建一套试验环境，把模拟DUT设备连接至TLU，通过示波器测试其时序，观察是否满足要求

## Slide 15
项目进展
20M时钟测试
50M时钟测试
50M时钟不同trigger num测
100M时钟测试
测试结论：
EUDET模式下，CLK为50M时，整个耗时<400ns
CLK为100M时，波形畸变严重，建议时钟控制到50M以下
TRIG（黄线）上升沿到第一个CLK（红线）出现的时间间隔为100ns左右
在vivado上显示的trigger num和示波器上通过高低电平分析出的trigger num一致（未拍照留存，仅测试时进行了分析验证）

## Slide 16
项目进展
③ HPES-TLU和能量测量系统联调测试
依据前述设计需求、接口形式以及通信协议等，对AIDA-TLU的固件重新开发，并连接不同的DUT进行测试
信号发生器参数 | 
信号类型 | 脉冲
最大频率 | 2.5MHz
电压幅度 | 400mV
占空比 | 10%
信号发生器
TCM(DUT)
TLU
电源
郑州大学 ——TLU触发号产生及传输
合肥中科采象——DUT触发号接收及打包

## Slide 17
项目进展
33
34
0000100001 =
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0000100010 =

## Slide 18
项目进展
41
42
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
0000101001 =
0000101010 =

## Slide 19
项目进展
704
705
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
1011000000 =
1011000001 =

## Slide 20
项目进展
④ HPES-TLU和Telescope联调测试
信号发生器参数 | 
信号类型 | 脉冲
频率 | 300kHz
电压幅度 | 400mV
占空比 | 10%
Telescope(DUT)
TLU

## Slide 21
项目进展
DUT：10MHz时钟测试结果
b：0001011000
d：88
b：0001011001
d：89

## Slide 22
项目进展
系统时钟156.25MHz→6.4ns/格
DUT BUSY:
6.4ns×234=1.4976μs
6.4ns×235=1.504μs
TLU TRIG:
6.4ns×246=1.5744μs
6.4ns×247=1.5808μs
DUT时钟：10MHz
结果：
递增触发号可以正确产生并传输，传输fID需要15个clk,在10MHz时钟下为1500ns，触发信号的频率上限由传输fID所需的最小时间确定。
33
34
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0000100001=
0000100010=

## Slide 23
项目进展
DUT：40MHz时钟测试结果
问题：最后一个时钟周期没有将TRIG拉低

## Slide 24
项目进展
问题：连续事例混合
问题：触发号乱码
DUT：80MHz时钟测试结果

## Slide 25
项目进展
测试结论：
CLK为10M时，递增触发号连续正确传输
CLK为40M时，存在最后一个时钟周期没有将TRIG拉低的问题（已修改固件，待测试）
CLK为80M时，无法正确传输，触发号乱码（FPGA内部时钟频率过低导致）

## Slide 26
项目进展
⑤ HPES-TLU和Telescope第二次联调测试
依前述测试结果，CLK为40M时，最后一个时钟周期没有将TRIG拉低。TLU和Telescope开发人员共同讨论分析后，修改了固件。双方与7月份在郑大进行了第二次测试，可能因电源芯片损坏的原因，未联调成功，待Telescope硬件更新后，再次联调。
Telescope
TLU
Telescope
TLU
信号源
PC-Linux
电源

## Slide 27
项目进展
⑥ coarse ID传输通信协议的开发
对coarse ID传输的固件开发已完成，并进行了仿真，可连续传输coarse ID，结果如下图。因暂无配合的DUT，还未进行联调测试。

## Slide 28
项目进展
递增coarse ID传输仿真

## Slide 29
项目进展
⑦ 硬件方面
待固件测试完成后，依据需求，对HPES-TLU硬件进行开发，将HDMI接口修改为6~8个，如图所示（项目组开发的其它规格的TLU）。AIDA2020-TLU的FPGA板和信号处理板采用FMC接口连接，并且还有一块PMT电源板，一共三块PCB，占用面积较大且装配麻烦，HPES-TLU会依据需求，将PCB合成为一块，并将设备小型化或采用1U或2U标准机箱结构。

## Slide 30
总结
对AIDA2020-TLU测试并分析，确认适用本项目，在其基础上开发HPES-TLU
HPES-TLU与DUT通信时CLK为10M时触发号fine ID正常，40M时存在问题，80M时无法传输
对CLK 40M时存在的问题进行分析并修改了固件，等待硬件完善后再次测试
关于coarse ID传输的固件已开发，无配套DUT，暂未测试
硬件开发待固件定型后按需求完成

## Slide 31
敬请批评指正！
Thank you!