## Slide 1
LW 激光实验汇总

## Slide 2
2023.0915 – 2023.09.17
激光器：
输出波长：1064nm
重复频率：10 Hz
单脉冲能量：~900 mJ
束斑大小：7~10 mm（根据输出能量变化）
5倍扩束
d=20 m
X 5
~45%
5倍扩束传输效率低，后续使用2-4倍扩束测试
激光未经过透镜中心，导致光斑形状呈现花瓣状，需对光路优化

## Slide 3
20 m
2023.10.13 – 2023.10.16
光路优化：扩束前端加入折返系统，保证激光通过扩束系统中心轴，并尝试3，4倍扩束
M2 after ~40m transmission
M2 after ~40m transmission @焦点位置
M2 after ~40m transmission @焦点附近
M2测量过程中，焦点位置的选取会严重影响M2测量结果
3、4倍扩束后的传输效率均在80%附近，但3倍扩束后的品质因素更好，且前后对称性更好
后续使用3倍扩束系统

## Slide 4
laser
位移台
profile
3X expander
40m
位移台
Dump
LPA
power meter
TABLE-1
TABLE-2
2024.04.16 160 m 传输实验
光路优化：添加电动衰减器，调节激光能量
实验过程中精细调节扩束系统，实现了92.8%的传输效率、M2好于5，指向稳定性为±28um
聚焦前4mm激光束斑
0mm焦斑
能量损耗：
能量@激光出口：820±10 mJ
能量@after-expander: 679±3 mJ
能量@~100m: 630±4 mJ
±3mm范围束斑直径变化：330 ~ 440 μm
传输效率：92.8%
最小焦斑直径：42 μm
beam size: 10 mm

## Slide 5
2024.08.27 辅隧道60 m传输实验
焦点位置光斑
Y轴M2拟合结果
聚焦前2mm光斑
X轴M2拟合结果
指向稳定性30min监测
能量损耗：
能量@激光出口：781±3 mJ
能量@after-expander: 591±3 mJ
beam size: 10 mm
能量@~60m: 519±3.3 mJ
传输效率：87.8%
最小焦斑直径：44 μm
±3mm束斑直径：72.4 ~ 195.25 μm
指向稳定性：±15 um

## Slide 6
2024.09.02 探测位置传输实验
Y轴M2拟合结果
X轴M2拟合结果
探测腔
测量位置
能量损耗：
能量@激光出口：781±3 mJ beam size: 10 mm
能量@after-expander: 591±3 mJ
能量@~100m: 495±3.39 mJ
传输效率：83.8%
最小焦斑直径：35.75 μm
±3mm范围束斑直径变化：98 ~ 112.75 μm
指向稳定性σ：1.9um
指向稳定性20min监测

## Slide 7
2025.4.7 首次指向稳定性测试
4.7 24h监测
σx = 1.77
σy = 1.54
4.9 1h监测(a.m.)
0.00204
0.00204
σx = 1.49
σy = 1.40

## Slide 8
4.9 1h监测(p.m.)
0.00312
0.00312
σy = 1.875
σx = 1.88
4.10 1h监测(a.m.)
σx = 2.16
σy = 1.52
0.00412
0.00412
2025.4.7 首次指向稳定性测试

## Slide 9
σx = 2.43
σy = 1.96
0.00363
0.00426
0.00426
0.00363
4.10 1h监测(p.m.)
水箱持续运行，不同时段测量汇总
2025.4.7 首次指向稳定性测试
结果表明，不关闭水箱，多次启动激光器时，激光抖动<10um
在4月10号测量中，上下午均有一个周期为3分多钟的震荡，原因暂定

## Slide 10
14(p.m.) 监测
0.00266
0.00399
0.00666
0.0107
σx = 0.94
σy = 1.46
16(p.m.) 监测
σx = 1.21
σy = 1.31
2025.04.21 水箱测试

## Slide 11
2025.4.21 水箱测试
16(p.m.) 监测
σx = 1.21
σy = 2.52
多次开关水箱比持续开水箱的抖动大，可能是水循环引起的抖动，而持续开水箱后，一段时间趋于平稳，所以抖动更小。
后续需进行多次实验加以验证