## Slide 1: 激光丝剖面测量实验

## Slide 2
LW 设备安装
LW 背景噪声探测
LW 剖面测量
未来工作

## Slide 3: LW 背景介绍
Y. Liu等 Laser wire beam profile monitor in the spallation neutron source (SNS) superconducting linac
Y. Kamiya等 DEVELOPMENT OF SHINTAKE BEAM SIZE MONITOR FOR ATF2
R.C.Connolly等 A laser-wire beam-energy and beam-profile monitor at the BNL LINAC
Thomas Hofmann。 Development of a Laser-based Emittance Monitor for Negative Hydrogen Beams
BNL linac
SNS SCL
ATF2
CERN Linac4
激光束是非入侵、无损的探测器。并非实物穿过离子束，不存在真空污染风险，且不会对离子束产生明显影响。是未来强流质子加速器发展的必然趋势。
关键步骤： 1.高功率激光传输，控制，同步 2.剥离电子有效收集 3.高灵敏度，高速的束流检测

## Slide 4: LW 设备安装
辅隧道
隧道
Y轴M2拟合结果
焦点位置探测20min光斑位置统计(Pixel)
完成了激光发生器，相互作用腔，反射镜的安装，实现了激光60m距离的稳定传输，激光传输效率超过50%。
X轴M2拟合结果
进行60m激光传输实验，完成激光传输品质因素测量

## Slide 5: LW 背景噪声探测
在无MCP高压，无磁场情况下，有1V左右的噪声，使用铜胶带连接电极和束流管道，可以把噪声幅值从1000mV降至100mV左右。
打开磁铁电源，出现随磁铁电流改变而改变的噪声，更换磁铁电源后噪声消失

## Slide 6
原始信号
原始信号中法拉第筒收集信号脉宽高于光电二极管
不同横向位置处的探测器信号
Laser Power: 50%
Magnet Current: 4.72A
MCP Voltage: 600V
Beam Current: 13.3mA
Beam Pulse: 85us
Focus Lens: 0mm

## Slide 7: 剖面测量
Laser Power: 50%
Magnet Current: 4.72A
MCP Voltage: 600V
Beam Current: 13.3mA
Beam Pulse: 85us
Focus Lens: 0mm
Mean: 1.250
Std.dev: 1.710
测量得到剖面标准差为1.71mm

## Slide 8: 剖面测量
Laser Power: 50%
Magnet Current: 4.72A
MCP Voltage: 600V
Beam Current: 13.3mA
Beam Pulse: 85us
Focus Lens: 7mm
Mean: 1.156
Std.dev: 1.716
改变聚焦镜位置，测量得到剖面标准差为1.716mm

## Slide 9: MCP 高压影响
改变MCP电压，信号随MCP电压增加而增大 ，在压差超过700V后发生畸变

## Slide 10: 磁铁电流影响
随着磁铁电流的增加，出现三个峰值

## Slide 11: 聚焦镜位置影响
信号幅度随聚焦镜深入移动增加而增加

## Slide 12: Jitter
 | 导数 | 最大值
平均值 | 3.6946705426356203 | 4.830592105263035
标准差 | 1.4174420260708076 | 1.1673426318426612

## Slide 13: 未来工作
下一步实验:
1.改变激光功率从10%到100%：
(1) 记录激光饱和功率.
(2) 观察FC信号随MCP电压改变情况.
2.重新安装激光台上面的PD，使其能在本地站看到信号，安装摄像头，灯以及屏蔽罩.
3.改变磁铁电流从0A-10A，观察信号的变化。
未来设计:
1. 设计一个新的相互作用腔，连接接头与束流管道
2. 设计一个矫正磁铁，使得设备能运行在正常的供束条件下。

## Slide 14: 感谢各位老师提供的帮助！