## Slide 1: TAO刻度遗留问题
刘卓
2025.12.22

## Slide 2
铜球壳及
有机玻璃球
VETO水箱
PMT
中心探测器
塑闪TVT支架
顶部HDPE支架
刻度系统
TAO探测器结构

## Slide 3
ACU
CLS
Ge源
复合源
LED源
TAO刻度
ACU刻度
CLS刻度
68Ge源
复合源
LED
137Cs源
TAO刻度系统

## Slide 4
垂钓源转盘运行
ACU实物图

## Slide 5
放射源
垂钓源安装

## Slide 6
·
限位开关触发后未能复位，导致程序反转源一直下降至cls平台，导致张力丢失。
挂载复合源的钢丝线松脱。可能脱离绕线轴以及滑轮，无法反转将源回收。
acu问题
由于是限位开关的问题，需要打开acu钟罩维修排查。