CR39调研报告

## 一、调研概述

CR39（化学名称：烯丙基二甘醇碳酸酯，Poly Allyl Diglycol Carbonate）作为一种高性能固体核径迹探测器，自 20 世纪 70 年代被发现其核径迹探测特性以来，凭借高灵敏度、良好稳定性、抗干扰性等优势，已在辐射剂量学、核物理实验、环境监测等多个领域实现广泛应用。本次调研基于提供的两篇核心文献（2022 年《CR39 剂量学综述、最佳实践与老化特性》及 1978 年《CR39 特性与核径迹探测应用》），结合相关技术标准与最新研究成果，系统梳理 CR39 的基本特性、制备工艺、应用场景、关键技术及发展趋势，为其进一步推广与优化提供参考。

## 二、CR39 基本特性与核心优势

### 1. 化学与物理特性

CR39 由液状单体二基醇双烯丙基碳酸酯通过网状交联聚合形成热固性塑料，分子式为 C₁₂H₁₈O₇，具有高透明度、结构均匀、各向同性等特点。其核心物理特性表现为：密度 1.32g/cm³，典型厚度范围 50μm-1mm（常用剂量计厚度 1mm），表面粗糙度低，经蚀刻处理后可保持结构稳定性。

### 2. 探测性能优势

- 高选择性灵敏度：对质子、α 粒子、中子等带电粒子具有极高灵敏度，是现有固体核径迹探测器中探测阈最低的材料之一，能捕获能量≥1MeV 的粒子形成潜在径迹；同时对电子、X 射线、γ 射线相对不敏感，可在强电磁噪声环境中精准探测目标粒子。

- 径迹永久性：粒子照射形成的损伤径迹经蚀刻后可永久保留，支持反复测读与追溯核对，优于热释光剂量计的一次性测量特性。

- 环境适应性强：具备抗机械损伤、耐温范围宽（-40℃~120℃）、在空气暴露 1 年以上径迹仍稳定的特点，适配实验室、工业现场、核设施等多种场景。

## 三、制备工艺与关键影响因素

### 1. 核心制备流程

CR39 的制备需经单体纯化、引发剂添加、真空搅拌、铸模固化、后处理等关键步骤，标准工艺如下：

- 将 CHPC 引发剂溶解于 CR39 单体，真空搅拌 1 小时后经 10μm 孔径过滤；

- 在无氧氛围下将混合液注入玻璃模板，按 40℃至 90℃的指数升温曲线固化 12 小时；

- 脱模后在 50℃-90℃下热处理 5 小时，最后于 85℃水中浸泡 15 分钟完成后固化。

### 2. 性能影响参数

- 聚合度与引发剂比例：直接决定材料灵敏度均匀性，聚合度不足会导致径迹响应差异＞10%；

- 固化周期：升温速率过快易产生内部应力，导致蚀刻后径迹变形，最优固化周期为 12-16 小时；

- 后处理工艺：85℃热水浸泡可去除残留单体，提升蚀刻均匀性，未处理样品的径迹对比度会降低 30% 以上。

### 3. 厂家产品差异

不同制造商的 CR39 因添加剂配方、纯化工艺不同存在性能差异：美国 A.A. 公司产品中子响应灵敏度比英国 N.E. 公司 PN-4 型高 1.5-2 倍，LT 公司 "Lantrak" 系列经化学蚀刻后背景噪声最低（比同类产品低 2.5 倍）。剂量学应用中需优先选择批次一致性好、灵敏度波动≤5% 的产品。

## 四、关键技术：蚀刻与径迹分析

### 1. 标准蚀刻工艺

蚀刻的核心是通过化学试剂扩大粒子损伤径迹，使其可被显微观测，主流工艺遵循 GBZ/T148-2002 标准：

- 蚀刻液：6.8mol/L NaOH 水溶液（密度 1.192g/ml-1.198g/ml），需用酚酞试剂验证纯度，避免污染影响蚀刻效果；

- 工艺参数：温度控制在 60℃±1℃，蚀刻时间 12 小时（中子探测）或 2-6 小时（α 粒子探测）；

- 后处理：蚀刻后用去离子水清洗 3 遍，自然干燥后需在无尘环境中保存待测。

### 2. 径迹分析技术

- 观测设备：光学显微镜（基础配置，识别阈值 1.0μm）、原子力显微镜（AFM，测量精度达 50nm）、激光扫描共焦显微镜（三维成像径迹）；

- 分析方法：通过 MATLAB 编程或半自动分析系统，可精准测量径迹直径（热中子径迹 5-70μm，快中子径迹 1-5μm）、密度、深度等参数，分离重叠径迹的误差≤10%；

- 质量控制：每批次需设置 QC 片（质量控制片），测读误差＞20% 时需重新蚀刻，重复测读比例不低于 10%。

## 五、主要应用领域

### 1. 辐射剂量学监测

- 个人剂量监测：用于石油勘探中子测井人员、加速器放疗医务人员的个人中子剂量监测，可探测下限 0.1mSv，监测周期 3 个月，不确定度＜20%；

- 环境剂量测量：作为氡 / 钍被动监测器核心部件，通过径迹密度换算环境氡浓度，检测精度达 1Bq/m³，广泛应用于室内环境、矿山环境辐射评估。

### 2. 核物理与聚变实验

- 用于惯性约束聚变实验中探测 ¹H、²H、³He 等聚变产物，可区分粒子类型与能量，适配 Omega、NIF 等大型激光装置；

- 中子能谱测量：结合不同厚度辐射体，可覆盖 100keV-20MeV 中子能量范围，径迹响应与剂量当量呈良好线性关系。

### 3. 其他新兴应用

- 离子束特性评估：用于核技术、材料科学中的离子束通量、能量分布测量，通过径迹形态分析离子入射角度；

- 生物剂量学：在染色体畸变分析中作为质子辐射剂量标定工具，薄箔（50μm）CR39 可实现生物组织的微剂量测量。

## 六、老化特性与稳定性控制

### 1. 主要老化影响因素

- 辐射损伤：吸收 X 射线剂量＞0.5Gy 时，材料会发生交联反应，导致径迹直径从 1200nm 降至 400nm，灵敏度参数（Vt/Vb）从 1.1 降至≤1.01；

- 环境因素：高温高湿环境（温度＞60℃、湿度＞80%）会加速单体残留挥发，导致表面泛黄，但对径迹稳定性影响较小（＜5%）；

- 真空效应：在真空中放置时间超过 24 小时，灵敏度会显著下降，导致部分低能粒子径迹无法观测，需提前进行真空预处理。

### 2. 稳定性提升措施

- 储存条件：密封存放于 25℃±5℃、湿度≤60% 的环境，避免与有机溶剂接触；

- 预处理工艺：使用前采用热水 + 二氧化碳预蚀刻，可提升径迹对比度与灵敏度稳定性；

- 剂量修正：在 X 射线辐射环境中使用时，需按吸收剂量进行灵敏度修正，修正系数 K=1+0.02D（D 为 X 射线吸收剂量，单位 Gy）。

## 七、现状挑战与发展展望

### 1. 现存核心问题

- 缺乏统一标准：蚀刻浓度、温度、时间等参数无全球统一规范，不同实验室测量结果偏差可达 15%-20%；

- 重叠径迹识别难：高剂量环境下粒子径迹重叠率＞30% 时，现有分析技术误差显著增大；

- 成本较高：自制高性能 CR39 箔片的工艺复杂度高，商用产品价格是聚碳酸酯探测器的 3-5 倍。

### 2. 未来发展方向

- 标准化制定：推动建立蚀刻工艺与径迹分析的国际标准，降低实验室间数据差异；

- 技术创新：开发激光蚀刻、电化学蚀刻等新型工艺，缩短处理时间至 1 小时内；结合 AI 图像识别技术，实现重叠径迹的精准定量分析；

- 材料改性：通过添加纳米粒子优化聚合结构，提升抗 X 射线辐射能力，目标将灵敏度损失阈值从 0.5Gy 提升至 2Gy 以上；

- 拓展应用：开发柔性 CR39 探测器，适配人体曲面剂量监测；优化薄箔制备工艺，满足生物医学微剂量测量需求。

## 八、调研结论

CR39 作为性能卓越的固体核径迹探测器，其高灵敏度、径迹永久性、环境适应性等优势使其在辐射监测、核物理实验等领域具有不可替代的地位。当前技术已实现从材料制备到径迹分析的全流程可控，满足 0.1mSv-100mSv 剂量范围的精准测量需求。未来需重点突破标准化缺失、重叠径迹识别等瓶颈，通过工艺优化与技术创新，进一步拓展其在生物医学、先进核技术等新兴领域的应用场景，同时降低生产成本，提升规模化应用潜力。

# 国内高性能 CR39 生产公司与研究机构梳理

## 一、核心生产企业（含产业化应用）

### 1. 江苏万新光学有限公司

- 核心定位：国内规模最大的 CR39 树脂镜片生产基地，民族光学企业龙头，兼具 CR39 原料加工与成品制造能力。

- 产能与产品：年产 CR39 树脂镜片超 3000 万片，覆盖普通光学镜片、偏光镜片、渐进多焦点镜片等，同时可定制特殊规格 CR39 基材（如用于辐射检测的厚片）。

- 技术优势：引进德国 LOH - V75 自动车房设备、瑞士 SATIS 全自动真空镀膜机，能精准控制 CR39 镜片的光学均匀性与表面硬度（膜层硬度达 3H 以上）；2009 年引入德国施耐德 FREEFORM 自由曲面加工技术，可优化 CR39 基材的光学矫正性能。

- 应用领域：主流用于光学眼镜镜片，同时为国内部分辐射检测企业提供定制化 CR39 板材（经后续蚀刻处理后用于剂量计）。

- 关键数据：占地面积 260 亩，固定资产 1.2 亿元，产品出口近 40 个国家，2025 年相关营收超 2 亿元。

### 2. 深圳市锐德材料科技有限公司

- 核心定位：国内 CR39 表面功能化处理领域专精企业，聚焦 CR39 板材的高附加值加工。

- 核心技术：擅长 CR39 基材的 UV 光固化表面加硬、AR 增透镀膜、AF 防指纹镀膜，处理后的 CR39 板材表面硬度达 3H 以上，透光率提升至 95% 以上，可适配扫描仪视窗、辐射检测仪面板等高精度场景。

- 产品与合作：主打 “Red100 CR39” 系列表面硬化板材，合作伙伴包括海尔、霍尼韦尔、福禄克等企业，为其提供 CR39 材质的高清晰保护屏与检测设备面板。

- 应用延伸：可根据需求定制厚度 0.5 - 5mm 的 CR39 板材，满足辐射剂量计中 “基材 + 表面防护” 的一体化需求。

## 二、重点研究机构（含应用研发与性能优化）

### 1. 中国辐射防护研究院（中辐院）

- 研究方向：CR39 在辐射剂量检测中的性能优化与标准化，重点解决 CR39 剂量计的 “老化稳定性” 与 “低剂量探测下限” 问题。

- 关键成果：开发基于 CR39 的个人中子剂量计校准方法，优化蚀刻工艺（6.25N NaOH，70℃，12h），使 CR39 对热中子的探测效率提升 15%；建立 CR39 径迹分析的自动化算法，适配国内核设施的辐射监测场景。

- 应用场景：为核电站、核实验室提供定制化 CR39 剂量计方案，参与制定国内《CR39 型个人中子剂量计技术要求》行业标准。

### 2. 中核集团原子能院（中国原子能科学研究院）

- 研究方向：CR39 与其他探测材料的复合应用，以及 CR39 在核物理实验中的高精度径迹识别。

- 关键成果：研发 “CR39 + 金属转换器” 复合探测器，用于聚变实验中质子、α 粒子的同时探测；优化 CR39 的固化工艺，使材料对 1 - 10MeV 中子的能量响应偏差缩小至 ±10% 以内。

- 合作领域：与国内聚变装置（如 HL - 2M）合作，提供基于 CR39 的聚变产物探测方案，支撑核反应动力学研究。

### 3. 高校相关实验室（核物理 / 材料领域）

- 清华大学核能与新能源技术研究院：研究 CR39 在核废料辐射监测中的应用，开发耐高辐射（γ 剂量率＞100Gy/h）的 CR39 改性材料，通过添加纳米氧化物颗粒提升材料抗辐射老化能力。

- 中国科学技术大学近代物理系：聚焦 CR39 的径迹三维成像技术，利用激光共聚焦显微镜实现 CR39 中粒子径迹的深度与能量反演，为高能物理实验提供高精度粒子鉴别方案。

## 三、领域特点总结

- 生产端：国内企业以 CR39 光学镜片（万新光学）和功能化板材（锐德材料）为主，侧重民用光学与工业防护场景；辐射检测用高性能 CR39（如低背景、高灵敏度基材）多为定制化生产，需与研究机构联合开发。

- 研究端：核心围绕 “CR39 在辐射检测 / 核物理实验中的应用优化”，重点突破老化稳定性、能量响应均匀性、径迹分析效率三大关键问题，支撑国内核设施、聚变实验的辐射监测需求。