## Slide 1: Ladder 工装设计思路
巩克云

## Slide 2: Ladder 组装顺序
P ladder
Z ladder
Supper ladder
FEH单元组装
FEH单元运输？
FEH单元安装
蜂窝板组装

## Slide 3: P型ladder组装
偏压板
偏压板定位销钉
硅片粘接压板
硅片定位销钉孔（每个硅片两个）
压板通过销钉定位
此面与硅片接触
槽深0.62mm=0.15偏压板+0.15（胶层厚度）+0.32（硅片厚度）
槽宽大于硅片尺寸
压板的槽深度最终决定P 型ladder的总厚度
P型ladder组装板（维持原设计思路，增加定位销孔）

## Slide 4: P ladder-硅片定位和移动
3个0.5mm高台阶定位硅片
销钉孔
聚四氟板
铝板
聚四氟板
真空抽口
把手
销钉（跟随工装）

## Slide 5: P型ladder组装
前端电子学板粘接压板
通过电子学板上的销钉孔定位
槽宽：大于电子学板宽度
槽深=0.15（偏压板厚度）+0.15（胶层厚度）+1.6（电子学板厚度）
电子元件部分
组装顺序：偏压板定位—抽真空—去销钉—安装硅片（并压板压）—安装电子学板（并压板压）—真空放气—固化
键合时，组装底板跟随？

## Slide 6: Z型ladder组装
使用两种槽深的压板（0.62mm和0.92mm）
硅片粘接时槽深：0.62mm
Z型柔性板粘接时槽深：0.92mm
偏压片已修改尺寸：稍短且无销钉孔
硅片安装与P ladder相同
Z型柔性板定位

## Slide 7: Supper ladder组装-AIREX安装
AIREX定位片（兼控制粘胶厚度）
厚度控制片
控制片厚度5.27mm（4.5AIREX+0.15胶+0.32硅片+0.15胶+0.15偏压板）
其它零件粘接，均用厚度片控制，用平板压
P 型ladder组装板

## Slide 8: Supper ladder组装- Z型ladder移动
难点：
前端电子学高度与Z柔性板高度不一致
解决办法：
1、前期粘接时用工装控制Z柔性板和前端电子学板高度
2、移动工装加工不同高度的接触面，见下页介绍

## Slide 9: Supper ladder组装- Z型ladder移动
此面接触Z柔性片
此面接触前端电子学板空白处
此面接触热端冷板
两个面有高度差，保证与对应的面贴合，提供真空吸力
辅助支撑作用
8个孔独立抽真空
此工装适用于所有与Z型ladder接触的操作，如Z型ladder、supper ladder平移

## Slide 10: Supper ladder组装-Z型ladder安装
销钉定位
销钉检查P ladder和Z ladder位置
1、用标准厚度块确定整个supper ladder的厚度
2、用Z型ladder移动工装压胶
1、通过销钉给Z ladder定位
2、检查Z ladder的位置
3、放置标准厚度块，控制supper ladder胶层厚度和总厚度

## Slide 11: 小结：组装supper ladder工装统计
P ladder组装，Z ladder组装，supper ladder组装
Z ladder Z柔性板定位，Z ladder移动，supper ladder 压板，supper ladder移动
不同厚度的垫片
两种槽深度的压板

## Slide 12: FEH单元组装
能集成3个supper ladder的组装工装（FEH组装和蜂窝板组装均可用）
单个supper ladder 移动
10mm厚的垫块。多supper ladder集成期间垫高热端冷板，移动期间通过螺栓固定在移动工装上，托住热端冷板。
定位销钉。负责与supper ladder组装板、多supper ladder组装板的定位。
此工装可用于Z ladder移动和supper ladder移动

## Slide 13: 运输？
做专用运输盒？

## Slide 14: FEH单元与蜂窝板集成
1、FEH定位板与安装框架通过销钉定位
2、FEH在此定位板定位（利用前端电子学板上的销钉孔和远端的销钉）
前端电子学板销钉
远端销钉
3、此板真空吸附FEH单元
4、两侧同时抬起此把手，抬起横梁
把手
5、两侧销钉孔定位
6、两侧同时放下把手，放下横梁，放下FEH单元
此结构还可增加光栅尺，辅助定位
销钉连接
导轨、滑块组件

## Slide 15: FEH单元移动
可移动三个supper ladder的FEH单元（运输装盒与蜂窝板组装）
24个独立抽口（对应着每个硅片和前端电子学板，减少漏气风险）
冷板固定工装（同时托住L0板）

## Slide 16: FEH单元与蜂窝板集成
顶面集成用销钉孔
侧面集成用销钉孔

## Slide 17: 1、顶面SCD ladder与侧面SCD ladder用相同工装 2、STK尺寸与SCD不同，不能通用，STK尺寸预计秋天定稿。

## Slide 18: 三层蜂窝板组装
透明亚克力盖板，每个螺栓处一个圆柱支撑，高15mm，周边铝块固定

## Slide 19
侧板组装后水平放置转竖直放置

## Slide 20: 谢谢