## Slide 1: 基于自研附加样品闪烁体的 14N(n, p) 反应截面精确测量
李庚辰1,片渕竜也1, 祝子悦1, Maxwell Clark Maloney1, 邵泽锋1, 木村敦2, 遠藤駿典2 和 Rovira Leveroni Gerard2
2026
1Institute of Science Tokyo, Department of Transdisciplinary Science and Engineering, Tokyo, Japan
2Japan Atomic Energy Agency, Ibaraki, Japan
Notes: 12＋3min

## Slide 2
2
汇报内容
01
背景与动机
教育背景 · 研究经历 · 论文与获奖
02
研究目标与创新点
基于自研附加样品闪烁体的 ¹⁴N(n, p)¹⁴C 反应截面测量
03
实验
核测量实验 · 蒙卡模拟 · 数据分析 · 探测器研制 · 工程与经费
04
结果与结论
科研规划 · 基金申请规划
Notes: 时间分配（30分钟）：个人简介约4分钟；主要科研成果（14N(n,p)14C工作）约10分钟；专业特长约10分钟；未来规划约5分钟，留答疑余量。

## Slide 3: 一.背景与动机
(n, p) 核数据缺口与 BNCT 需求
准确可靠的截面数据对于减少医疗剂量评估的不确定性至关重要。
¹⁴N(n, p)¹⁴C反应
应用：硼中子俘获治疗（BNCT）
在热中子条件下，是健康组织吸收剂量的主要贡献者（约 3%）
BNCT 治疗计划中精确剂量计算所必需
国际辐射单位与测量委员会（ICRU）推荐的剂量精度：
偏差 < 5%，目前存在最高15%的差异
目前国际原子能机构（IAEA）关于 BNCT 的新技术文件（TECDOC）急需该截面数据进行评审
现状：低能区仅有零散数据点，缺乏连续、大量的实验数据
Notes: TPC 时间投影室（气体探测器） 多丝正比室 MWPC

## Slide 4: 一.背景与动机
探测效率有限
立体角覆盖范围小
需要重新定位
小截面条件下反应产额低
薄靶中的能量损失与能量离散
带电粒子在靶材和飞行路径中仍会遭受能量损失
能歧离导致峰形展宽
降低能量分辨率
散射中子引起的损伤
半导体探测器对中子损伤敏感
累积的辐射损伤会降低探测器性能
靶制备的限制因素
靶必须极薄且均匀
机械强度差（易碎）
传统方法：薄样品 + 半导体探测器的局限性
Notes: 真空蒸发法

## Slide 5: 二.研究目标与创新点：让样品自己成为探测器
含样品塑料闪烁体：闪烁体探测器将辐射能量转换为可见光，后由光电倍增管探测，作为电信号进行处理。
①高效性
能够高效探测带电粒子
(传统方法：2.51×10-1 g/cm²; 新方法：2.86×10-3 g/cm²)
②减少能量损失
带电粒子可以在飞行路径中没有显著损失的情况下被探测到
③装置简单
与半导体探测器不同，无需真空系统且探测器制备便宜简单
新方法的优越性：
新方法原理：样品溶入塑料闪烁体内部，反应产物就地发光，经PMT转为电信号
Notes: HAMAMATSU-manufactured R1306-22ASSY PMT
digitized using a CAEN V1720 [18] waveform digitizer (12-bit, 250 MS/s).

## Slide 6: 三.实验
(1). 自研样品添加型闪烁体
Reference:Y. Shinjo and T. Kin, “Advancement of plastic scintillator made with 3D printer,” Ionizing Radiation, vol. 46, pp. 39–48, 2020
Notes: 衰减时间0.76 ns（BBQ）、1.15 ns（PPO+bis-MSB）

## Slide 7: 三.实验
(1). 自研样品添加型闪烁体
PPO(2,5)作为发光剂，在能量激发下发射波长为 355 nm 的光。
Bis-MSB作为波长位移剂，将 355 nm 的光转换为 430 nm 的光。
制作成型的系列样品（不同 LiF 掺杂浓度，用于系统比对）
成分 | 化学式 | 配比 | 角色
M-211B | C46H52O12 | 79 wt% | 基底(UV固化树脂)
PPO | C15H11NO | 21 wt% | 发光剂(355 nm发光)
Bis-MSB | C24H22 | 0.1 wt% | 波长位移剂(430 nm)
Irgacure TPO | C21H21O2P | 0.02 wt% | 紫外固化剂
Reference:Y. Shinjo and T. Kin, “Advancement of plastic scintillator made with 3D printer,” Ionizing Radiation, vol. 46, pp. 39–48, 2020
Notes: 衰减时间0.76 ns（BBQ）、1.15 ns（PPO+bis-MSB）
自制的 UV curing scintillator：衰减时间常数 = 6.37 ± 0.09 ns市售闪烁体（BC-408）：衰减时间常数 = 6.79 ± 0.11 ns

## Slide 8: 三.实验
Cross section
Dead-time corrected
Determine the PH-PSD region
Normalized TOF spectrum
14N(n, p)14C
6Li(n, α)3H
Frame-overlap corrected
Self-shielding corrected
Neutron flux
比率法：¹⁴N(n, p)¹⁴C 的截面通过以下公式，相对于 ⁶Li(n, α)³H 的截面来确定：
  其中， 和 分别为观测到的反应事件数， 和 分别为闪烁体中相关原子的数目， 另外 取自 JENDL5 评价数据库。
飞行距离
L = 28.41 m
(2). 数据处理
Notes: (HAMAMATSU R1306-22ASSY)
The PMT was operated at 1500 V, and the anode signalwas digitized using a CAEN V1720 [18] waveform digitizer(12-bit, 250 MS/s).

## Slide 9: 三.实验
(2). 数据处理：确定区域
Gamma
PSD (0.12, 0.22)
PH (0, 1000)
Proton
PSD (0.23, 0.35)
PH (0, 1000)
Alpha
PSD (0.28, 0.36)
PH (500, 1200)

## Slide 10: 三.实验
(2). 数据处理：确定区域
Gamma
PSD (0.12, 0.22)
PH (0, 1000)
Proton
PSD (0.23, 0.35)
PH (0, 1000)
Alpha
PSD (0.28, 0.36)
PH (500, 1200)
从 PH 直方图获得的所有信号计数分布
从 PSD 直方图获得的所有信号计数分布

## Slide 11: 三.实验
6Li(n, α)3H
14N(n, p)14C
0.5 wt% LiF 的闪烁体中⁶Li(n, α)反应信号的拟合信息
归一化后的α计数比较
归一化后的质子计数比较
(2). 数据处理：TOF归一化
0.5 wt% LiF的闪烁体中，反应信号的飞行时间（TOF）分析
确定 ⁶Li(n, α) 信号的区间范围：PSD (0.28, 0.36), PH (500, 1200)
进行 100 μs时间分箱划分，用于飞行时间分析
获取每个时间区间内的多组分 PSD 分布
采用双高斯 + 多项式拟合的方法进行信号分离
提取反应产额，并构建飞行时间（TOF）能谱
0.5 wt% LiF 的闪烁体中14N(n, p)反应信号的拟合信息
Notes: For the LiF-added samples, the total numbers of proton shots 0.5 wt%:286,440
0.1 wt%:176,979

## Slide 12: 三.实验
死时间参数
时间道宽度： Δt＝100 ns
死时间时长：516 ns
死时间模型：采用非瘫痪型死时间模型 (Katabuchi et al.)
探测器每成功记录 1 个有效粒子，立刻锁定516 ns
屏蔽期屏蔽期内所有入射事件全部丢弃，不统计
屏蔽期结束后，探测器恢复工作状态
密集入射造成死时间重叠时，自动合并为连续屏蔽区间，不重复累加
死时间概率:
为被死时间占据的总时长， 为中子脉冲数， 为飞行时间道宽。
真实事件数:
为实测探测事件数。
T. Katabuchi et al., “Pulse-width analysis for neutron capture cross-section measurement using an NaI(Tl) detector,” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, vol. 764, pp. 369–377, 2014, doi: 10.1016/j.nima.2014.07.062.
消除探测器固有休眠盲区带来的计数亏损，还原中子飞行时间谱真实入射粒子分布。
(2). 数据处理：死亡时间修正

## Slide 13: 三.实验
修正必要性
中子科学平台的中子脉冲重复频率为 25Hz，前一脉冲产生的慢中子易与下一脉冲信号发生帧重叠。为防止重叠信号干扰飞行时间谱数据，必须开展帧重叠修正处理。
修正方法
选取 36~40 毫秒尾部区间，采用下述函数进行拟合：
将拟合曲线整体平移 40 毫秒，再从飞行时间谱中剔除对应重叠分量。
误差处理
进行指数拟合时，借助协方差矩阵C实现关联误差的传递运算
针对添加了 0.5 wt% LiF 的闪烁体中 14N(n, p) 反应进行的帧重叠校正
(2). 数据处理：帧重叠修正

## Slide 14: 三.实验
自屏蔽效应
中子束流因样品内部吸收作用造成强度衰减。
分辨函数卷积
实验测量数据会受到系统分辨函数的影响：
+
真实截面需与分辨函数ψ(En,t)进行卷积运算。 ψ(En,t)用双高斯函数，一个在 0，一个在0.6
解析积分无法求解，因此采用辛普森积分法（Simpson's rule） 做高精度数值积分，实现卷积计算。
K. Kino et al., “Energy resolution of pulsed neutron beam provided by the ANNRI beamline at the J-PARC/MLF” Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, vol. 626–627, pp. 58–66, 2011, doi: 10.1016/j.nima.2010.04.091.
(2). 数据处理：自屏蔽效应

## Slide 15: 四. 结果与讨论
大量截面数据
首个测得冷中子—超热中子区间连续数据(每种探测器多达314个数据点)
验证了新型探测器可行型
热中子及超热中子区间与低能区 1/v 行为一致；与既有实验数据及评价截面（JENDL-5 等）在不确定度范围内一致
附加价值
为冷中子区热散射定律（TSL）研究提供了宝贵的实验数据
¹⁴N(n, p)¹⁴C 截面测量结果与既有数据/评价库对比
首次获得低能区连续、大量的截面数据
Notes: The obtained results were compared with previous measurements reported by Koehler et al., Wagemans et al., Kitahara et al., as well as the JENDL-5 evaluated library.The results indicate that the cross sections obtained in the present work show an overall energy dependence consistent with the expected low-energy 1/$v$ behavior, and the measured values are consistent within uncertainties with the previous experimental data and evaluated cross-section data.
14N areal density:
LiF05:1.23*e20 atoms/cm2 LiF01:1.34*e20 atoms/cm2
6Li areal density: LiF05:1.88*e18 atoms/cm2
LiF01:4.08*e17 atoms/cm2

## Slide 16: 感谢各位聆听！
李庚辰 东京科学大学 (原:东京工业大学) 原子核工学系
电话(微信同号)：18817291712
邮箱：lgccgl@qq.com, ligengchen2021@gmail.com
Notes: FOM=2.91

## Slide 17
附录一
Notes: (HAMAMATSU R1306-22ASSY)
The PMT was operated at 1500 V, and the anode signalwas digitized using a CAEN V1720 [18] waveform digitizer(12-bit, 250 MS/s).