## Slide 1: 用于多用途时间投影室的高精度电荷灵敏放大器研究
汇报人：邢宗强
导 师：吕游、易晗
单 位：散裂中子源科学中心
地 点：河南郑州
时 间：2027年8月11日
第二十三届全国核电子学与核探测技术学术年会（NED2026）

## Slide 2
CONTENTS
提纲
01
研究背景和意义
02
研究目标与电路设计
测试结果与数据分析
03
总结与计划
04

## Slide 3
01
研究背景和意义

## Slide 4
研究背景和意义
01
总体结构示意图
  MTPC探测器系统

## Slide 5
研究背景和意义
01
在多用途时间投影室探测器（MTPC )中，阴极信号是用于计算中子的飞行时间，对于中子核数据测量至关重要。
然而由于阴极板上电极尺寸过大，导致阴极存在信号小、噪声大的问题
现有的放大器并不能很好地解决这一问题，因此需要重新设计一个新的电荷放大器，提升输出信号的信噪比以及中子飞行时间测量精度。
  场笼侧面图
  场笼俯视图
  MTPC探测器
丝网
阴极
阴极电极

## Slide 6
研究背景和意义
01
  旧版放大器所测信号
阴极
丝网
用α源在TPC上进行测试
阴极信噪比：1：1
蓝线：丝网；黄线：阴极
  旧版放大器原理图

## Slide 7
02
研究目标与电路设计

## Slide 8
研究目标
02
核心目标
  研制一款高信噪比、高集成、低成本的通用型电荷灵敏前置放大器
创新点
兼顾MTPC快信号与半导体探测器高分辨率需求
通过自主设计和优化，实现高性能下的更低成本
解决多通道紧凑布局难题

## Slide 9
电路设计
02
核心器件选择
  低输入噪声、偏置电流、输出阻抗（JFET：BF862）
  高压摆率、增益带宽积、输入阻抗（运放：AD8066）
电路主要结构搭建
  差分放大：
  同相放大： (1+)
原理图设计
PCB图设计
打板焊接调试
  分析成形时间
  增益和动态范围测试
  上升时间测试
  噪声测试
  TPC阴极信号测试
  原理图

## Slide 10
02
PCB设计
  PCB图
  实物图

## Slide 11
03
测试结果与数据分析

## Slide 12
03
分析成形时间
成形时间定义：影响系统的能量分辨率与最大的可处理时间率
信号源：方波、100Hz、500mV、占空比：50%、负载：50Ω
成形时间计算：峰值信号下降到原来的1/e倍所对应的时间，500×（1/e）≈184mV
反馈电容C7:1pf（±0.25pf）、反馈电阻R8:200MΩ（±5%），指数信号衰减时间约在140us-260us，实际所测 △X≈212us，符合设计

## Slide 13
03
增益和动态范围测试
确定系统能无失真的处理的信号幅度上下限
信号源：方波、100Hz、占空比：50%
放大倍数设定：输入：输出=1:1
测量输出随输入的变化曲线

## Slide 14
03
上升时间测试
衡量电路对快速变化信号的响应速度（时间分辨率，信号保真度）
信号源：方波、100Hz、占空比：50%
上升时间：信号稳定幅值的10%~90%所对应的时间
随着输入信号幅度的增加，上升时间也随之增加，且幅度越大时间变化越大

## Slide 15
03
噪声测试
确定系统能检测到的最小信号下限（能量分辨率、灵敏度）
信号源：方波、100Hz、占空比：50%、幅度：500mV
噪声：约0.6mV
有局限性，噪声变化太大：大功率用电器工作、接地不好、外壳屏蔽、不同探测器等

## Slide 16
03
测MTPC阴极&丝网连接前放测试
93500Pa、Ar:75%、CH4:25%、气体流速：50sccm
阴极电压：-1800V、Mesh电压：-400V
T0信号：脉冲波3.3V、脉宽:10us、频率:25Hz
放射源：244Cm
阴极（黄色）和丝网（蓝色）
阴极信噪比：原版：1:1；现版：3:1
  阴极信号、丝网信号
  旧版放大器所测信号
  新版放大器所测信号
阴极
丝网
丝网
阴极

## Slide 17
03
用Bluet模拟软件分析TPC阴极信号
T0：脉冲波、5Hz、脉宽10us、上升沿50ns、3.3V
阳极板测试信号：指数衰减信号、21Hz、-1V、反向
阴极：信号源方波、21Hz、占空比50%
分别测试了5组不同输入幅值的信号：20mV、30mV、50mV、80mV、100mV（信号发生器）
    统计Amp分布：得到峰值和能量分辨，
    统计Tau分布：得到峰值
    增益线性：Amp峰值vs输入线性关系
    能量分辨vs输入的关系

## Slide 18
03
测试结果与数据分析
统计Amp分布，得到峰值和输入线性关系
统计Amp分布，得到峰值和sigma，从而计算得到能量分辨率
统计Tau分布，得到峰值
  幅值线性度
  能量分辨率
  Tau值分布

## Slide 19
04
总结与计划

## Slide 20
04
总结与计划
放大器基本性能已经实现：信号的获取及放大、基本参数的测试、尺寸合适
TPC实验测试：信号发生器、放射源
TPC实验测试数据分析：统计Amp分布、Tau分布、线性增益、能量分辨等
后续计划
中子束流测试：预计10月份
通用前放设计：添加高压电路、电源滤波电路、设计金属外壳、重要参数测试

## Slide 21
感谢各位老师，
敬请批评指正！