## Slide 1
中国科学技术大学
University of Science and Technology of China
基于微网格气体探测器（Micromegas）的
、 表面污染成像读出电子学研究进展
汇报人：温从义
指导老师：封常青
中国科学技术大学 核科学技术学院
2026-8-12

## Slide 2: 目录
一、研究背景
二、读出电子学设计
三、系统测试结果
四、总结

## Slide 3: 表面污染测量的应用场景
核电站人员全身表面污染进行检测和成像
放射性物质运输中的辐射水平
核设施退役过程中定位局部污染热点

## Slide 4: 、 表面污染测量的研究现状
SAB-100手持探头100 cm²
大面积快速筛查
MDL：α 0.01 Bq/cm²，β 0.05 Bq/cm²
有机闪烁体+SiPM
利用脉冲形状差异甄别α、β
结构紧凑，可同步获取能谱
半导体与叠层闪烁体
PIPS用于α能谱测量
ZnS(Ag)/塑料闪烁体实现α、β分层探测
污染位于何处、如何分布？

## Slide 5: 微结构气体探测器
优点
  高空间分辨率(数十 百 )
  时间响应较快（级），
  计数率高（）
气体电离
电子漂移
感应信号形成
雪崩倍增
  易于低成本、大面积制作
  低本底，环境伽马射线的响应效率较低

## Slide 6: Micromegas读出电子学面临的挑战
大量读出通道
数据吞吐量大
高计数率量程
兼顾低本底长时间测量与较高计数率测试
事例率高达1MHz
二维阳极条 -> 百通道级输入
电子学要求高集成度、低功耗
一次粒子事件 -> 多通道命中
位置信息、能量信息、时间信息
二维阳极条读出的Micromegas

## Slide 7: Micromegas 现有读出方式
读出方式：
1) 波形数字化
Micromegas输出波形
2) 时间过阈甄别
3) 电荷积分 + 数字化

## Slide 8: 目录
一、研究背景
二、读出电子学设计
三、系统测试结果
四、总结

## Slide 9: 电子学读出架构
读出电子学位于探测器与上位机之间，完成微弱模拟信号放大成形、数字化与事例重建
Micromegas 探测器
上位机软件
读出电子学
ASIC：32 4路模拟前端、数字化
FPGA：事例重建，数据上传
任务：
辐射 -> 电信号
数据分析、可视化

## Slide 10: 电子学读出系统
电路板实物图
FPGA
通讯/数据传输
RS485、
千兆以太网、
JTAG
电源模块
前端ASIC
4
数字脉冲
ASIC配置
探测器信号
刻度电路
前置放大
成形
过阈比较
时钟（晶振）
40MHz、125MHz

## Slide 11: 前端ASIC芯片
MiRoC32C 芯片单通道电路结构
电荷灵敏前放
成形电路
阈值甄别器
32通道，4片覆盖128通道
128通道通道并行处理
MiRoC32C芯片封装
包含的信息：
1) 粒子计数
2) 脉冲宽度
3) 前沿到达时刻

## Slide 12: FPGA 逻辑框图
时间
测量
阳极条击中情况
(击中位置-电荷重心法)
过阈时间 TOT
前沿时刻
(电荷量)
(入射方向)
BRAM计数统计
事件打包
RS485/千兆网
千兆以太网
上位机软件
128路
数字脉冲

## Slide 13: 基于 FPGA 实现时间测量
百纳秒量级
需要 1ns 时间分辨
250MHz 主时钟 + 0°/90°/180°/270°细相位内插

## Slide 14: 时间过阈方法（TOT）
阳极负脉冲：
成形信号：
过阈数字脉冲：
过阈时间（ns）
∝ 成形信号的幅度（mV）
FPGA 测量 MiRoC32C 输出的数字信号脉宽，估算阳极条收集到的感应电荷量。

## Slide 15: 电荷重心法
利用 TOT方法 得到每根阳极条的感应电荷量
相邻阳极条感应电荷分布
阳极条间插值，提升位置分辨率
基本原理：

## Slide 16: 电荷重心法
直接插值的问题：
阳极条间距大于电荷簇团尺度时，电荷簇团主要覆盖单根或相邻少量阳极条
事件更易落在原始条坐标，原坐标与虚拟坐标计数呈高低交替。
落点计数
64x64原分辨率
127x127虚拟像素间插
直接间插后出现周期性暗条带
噪声阈

## Slide 17: 电荷重心法
解决办法：
64x64 BRAM
190x190 BRAM
（5x5）
黄色： 原像素
深灰色：虚拟像素(邻近中央原像素)
浅灰色：虚拟像素(邻近外围原像素)
100
15%
20%
35%
30%
100X15%
100X20%
100X35%
100X30%
15
20
35
30
15
20
35
30
剔除原像素后的
虚拟像素区
64x64
128x128
决定“分多少”
判断“往哪分”

## Slide 18: 电荷重心法
相邻像素计数更连续，栅格条纹被抑制
127x127
直接插值
128x128局部
计数再分配
结果对比：
64x64

## Slide 19: 事例重建与打包上传
X / Y通道拆分
单事件触发窗口
并行计算事件特征
数据对齐
事件打包与输出
事例有效性检验

## Slide 20: 上位机软件GUI
1
2
3
4
5
6
1、通讯端口连接；指令发送目标选择
2、ASIC参数配置、工作模式选择、自动刻度
3、触发、采样、读数
4、TOT能谱、hitmap可视化
5、原始事件保存
6、其他页面

## Slide 21: 目录
一、研究背景
二、读出电子学设计
三、系统测试结果
四、总结

## Slide 22: 电子学测试
单通道计数率
>1MHz，相对误差<0.05%
通道一致性
测试范围：5~165fC
TOT与电荷量关系
测试范围：45~95fC
jitter：100 ps
动态范围
各通道阈值微调前
各通道阈值微调后
测试范围：10~340fC

## Slide 23: 电子学通道噪声分布
平均噪声电荷：=0.4 fC
阈值扫描
S曲线
差分
高斯曲线
测量方法
= FWHM / 2.355

## Slide 24: 电子学与探测器联调测试
灵敏面积170 mm × 310 mm，
64×64阳极条，共128通道；
x方向阳极条中心间距为2.66 mm；
y方向阳极条中心间距为4.84 mm；
漂移区10 mm，雪崩区300 μm；
用于α、β表面污染成像的Micromegas基本情况：
正面
背面
α模式：Mesh 88V，Anode 748V
增益小，α可测，β不可测
β模式：Mesh 116V，Anode 986V
增益大，β可测

## Slide 25: 成像效果对比
测试摆放
64×64 像素分辨
128×128 像素分辨
128x128像素模式显示更清晰，蜂窝网边缘更锐利
均重建出蜂窝钢网及中心源的空间结构

## Slide 26: α/β探测效率与探测下限
测试条件
源距探测器 10 mm
本底采集 10 min
有源采集 10 min
α源：Am241
β源：Sr90-Y90
α模式
本底率
2.4x10-4 cps/cm²
探测效率
71%
探测下限（MDA）
7.4x10-4 Bq/cm²
β模式
本底率
2.9x10-2 cps/cm²
探测效率
43%
探测下限（MDA）
2.7x10-2 Bq/cm²
实测：效率 α=71%、β=43%；
MDA α=7.4x10-4 Bq/cm²、β=2.7x10-2 Bq/cm²

## Slide 27: α/β模式能量下限验证
α模式 · Am-241
β模式 · Fe-55
实测：Eα ≤ 5.4 MeV，Eβ ≤ 3 keV

## Slide 28: 面发射率响应
测试步骤：
1、Am-241 · 源距平面 10 mm · 各位置采集10 min -> 响应一致性
2、中心位置连续测量5次，每次10 s -> 响应重复性
实测：
1) 响应一致性：四角相对中心差异 8.9%–10.5%
2) 响应重复性：α模式 2.9%，β模式 4.2%

## Slide 29: 位置分辨率
64×64像素分辨
σx=2.3 mm，σy=1.3 mm
Fe55点源：准直孔孔径0.5mm
源距表面5 mm
64×64像素分辨
128×128像素分辨
128×128像素分辨
σx=1.1 mm，σy=1.5 mm
σx=2.3 mm，σy=1.3 mm
σx=1.2 mm，σy=1.2 mm
实测：
均小于x条间距(2.66mm)和y条间距(4.84mm),
128x128像素分辨优于64x64像素分辨
源距表面25 mm

## Slide 30: 指标对比
 | SAB-100 |  | Micromegas | 
 | α | β | α | β
探测器灵敏区面积 | 100cm2 |  | 527cm2 | 
探测效率 | 13% | 25% | 71% | 43%
探测下限 | 1x10-2Bq/cm² | 5x10-2Bq/cm² | 7.4x10-4Bq/cm² | 2.7x10-2Bq/cm²
能量下限 | 不提供 |  | <5.4 MeV | <3 keV
表面发射率响应一致性 | 不提供 |  | 10.5% | 
面发射响应重复性 | 不提供 |  | 4.2% | 
位置分辨率 | 不提供 |  | σx=1.1 mm, σy=1.2 mm | 

## Slide 31: 目录
一、研究背景
二、读出电子学设计
三、系统测试结果
四、总结

## Slide 32: 总结
针对、 表面污染测量与成像的需求，研制了基于Micromegas探测器的读出电子学
实现了α、β表面污染测量与成像
  实现α、β辐射区分
  探测效率：α>71%，β>43%；探测下限：α <0.0007Bq/cm²，β<0.027Bq/cm²
  具有均匀的表面发射率响应一致性，响应重复性较好
  位置分辨：x 方向 1.1 mm，y 方向 1.2 mm
谢谢！