## Slide 1
用于质子治疗束流监测的高精度位置灵敏闪烁光纤探测器的研制
2026年8月登封-第二十三届全国核电子学与核探测技术学术年会
刘亚楠，刘栋，赵文萍，李莎，王安庆，冯存峰
山东大学
2026年8月11日

## Slide 2
Outline
1 研究背景&目的
2 闪烁光纤探测器的研制方案
  -结构、各组成部分、整体性能
3 其他闪烁光纤探测器
4 部件国产化
5 小结

## Slide 3
1 研究背景
布拉格峰效应：
可准确将质子能量置于肿瘤区域并且保护正常组织；能量沉积区域较为集中
质子治疗系统

## Slide 4
2 探测器整体示意图
信号放大&&数字化
FPGA
正负5V供电
整体结构：
  闪烁光纤直径1mm，平行紧密排布成光纤垫
  光纤垫xy正交摆放，同时得到x和y坐标
  xy均双层光纤垫38.4cm x 38.4cm(覆盖人体)，
  探测器64个通道：32通道x ＋ 32通道y
  SiPM信号经前置放大、整形与甄别后，由独立FPGA模块实现信号实时采集与处理
  铝制框架，有效探测区域上下表面外壳镂空
  光纤垫外包覆Black Kapton film避光
光纤垫区域
xy正交摆放
光纤集束头和Sipm阵列

## Slide 5
2.1 基于SiPM的逐路读出方案
定位方案
  光纤对应SiPM编号确定一组内精确位置（细定位）
  组编号由束流大致位置确定（粗定位）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
32根光纤为一组，共12组 32*12=384mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
几何设置：
    xy方向光纤各分12组，每组上下两层各32根光纤
    光纤集束板上32个孔，每个孔插入24根光纤，即12组上下两层的1号光纤插入1孔，2号光纤插入2孔
    闪烁光纤端面硅脂耦合的SiPM阵列
一组光纤
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30 31 32
……
1组
2组
12组
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

## Slide 6
闪烁光纤垫
光栅尺测量四层光纤中心间距
2.2 闪烁光纤探测器各组分
局部放大
双层侧面
光纤的中心间距1mm
闪烁光纤排
双层x 双层y
38.4cm x 38.4cm
理论位置分辨率：1/sqrt(12)=0.289mm
Mean 1.005
Sigma 0.009

## Slide 7
经测试，SiPM的增益一致性较好，接光纤排后信号良好，可分辨5MHz的信号，能够匹配质子束流的通量
集成板上的SiPM共享高压电源
2.3 闪烁光纤探测器SiPM及其性能
暗噪声计数率
单块电路板：FR4 S13360-6050PE-16 = 16通道
每个探测器需要4块电路板（2x+2y)
SiPM：滨松HANANATSU S13360-6050PE
光纤集束头
高频信号分辨
连接光纤排信号峰值

## Slide 8
信号采集过程
2.3 闪烁光纤探测器SiPM及其性能
16路信号放大板
FPGA:AXKU042 V2.0

## Slide 9
3 其它已有闪烁光纤探测器成品
基于SiPM逐路读出
用于缪子成像的高位置分辨探测器
双层x 双层y
光纤垫面积 40cm x 20cm
64个 SiPM
128个 SiPM
信号放大&& 数字化
信号放大&&数字化
SiPM电源
5V供电
FPGA

## Slide 10
3.1 性能测试-探测效率与位置分辨
l7
L8
L6
L5
L4
L3
L2
L1
外部触发- 上闪烁体
外部触发- 下闪烁体
在不同外部触发位置下，单元探测器中SiPM响应情况分布
效率% | 8层总体 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8
Right | 80.9 | 98.3 | 98.0 | 92.8 | 97.2 | 94.5 | 96.9 | 98.1 | 97.1
Mid | 79.5 | 98.3 | 98.1 | 92.4 | 96.2 | 94.6 | 95.0 | 97.8 | 98.5
Left | 82.3 | 97.6 | 97.5 | 94.0 | 96.3 | 96.4 | 96.8 | 97.2 | 98.3
(%)
单元探测器的探测效率
σ单元探测器位置分辨~1mm
l7
L8
L6
L5
拟合的径迹
◉拟合位置
★击中位置
The fitted hit position
L4
L3
L2
L1
◉
Residual =
★击中位置 – ◉拟合位置
每层击中位置的残差分布(以layer4为例)

## Slide 11
3.2 其它已有闪烁光纤探测器成品
铅块 15cm厚
铅块照片
铅块成像：
PoCA点分布
散射成像效果
共8层xy探测器

## Slide 12
3.3 其它已有闪烁光纤探测器成品
100cm
100cm
模块1
模块2
模块3
模块4
…
模块18
单层36路，测量x或y，共4层
单层光纤的探测效率 ~96%
位置分辨 ~1.4mm
基于PMT编码读出的大面积高位置分辨闪烁光纤探测器

## Slide 13
钻井探矿缪子探测器闪烁光纤桶 –详见下一个报告
（直径10cm 长60cm）
3.4 其它已有闪烁光纤探测器成品
样品局部图

## Slide 14
4.1 国产闪烁光纤
安徽大学生产闪烁光纤
用PMT测试宇宙线穿过光纤排光产额
单层
国产
NPE 11.6
单层
kuraray SCSF78
NPE 16.8
双层
国产
NPE 19.2
宇宙线
下触发
PMT
上触发
待测光纤排
衰减长度0.58±0.03(m)
kuraray scsf-78 衰减长度>4m （出厂手册 ）

## Slide 15
4.2 国产SiPM
不同温度下的暗计数率
 | 中广核京师光电
Type | EQR20 -3030D
Pitch | 20 μm
Element Number | 1×1、8×8
Active Area | 3.0×3.0 mm2
Micro-cell Number | 2500 /mm2
Breakdown Voltage (VB) | 26.4 V
Recommended Voltage | VB + 6.8 V
Peak PDE @420nm | 44 %
Gain | 8.5 × 105
Dark Count Rate (DCR) | 260 kHz/mm2
Terminal Capacitance | 5.6 pF/mm2
单光子对应1.39pC,增益8.7E6
单光峰 @32V

## Slide 16
小结
已开发用于质子治疗束流监测的基于SiPM读出的闪烁光纤位置灵敏探测器
完成探测器设计和部件测试
整套探测器正在组装
单元探测器的性能如下：
  理论位置分辨<0.5mm；
  可分辨5MHz的高频信号，满足质子束流通量的读出要求
国产化
国产闪烁光纤已可满足需求，光产额和衰减长度有待进一步提高
国产SiPM已具备较好的光子探测能力