## Slide 1: TAO ACU机械硬件修复
钱小辉 占亮
20260729

## Slide 2
ACU系统介绍
LED位（终位）
LED系统
Ge源系统
复合源系统
Ge源系统
LED系统
复合源系统
上大法兰
下上大法兰
上中法兰
源下放口
转台旋转方向
复合源位（零位）

## Slide 3
ACU系统任务
机械修复内容：
Ge系统拉线正反错位，需要重新布线
复合源系统线错乱或脱开，重新布线
复合源限位器坏了，检查限位器
增加限位器？
转台转动限制条件：Ge源提起+复合源确保松弛
修复顺序：
1 Ge源位置（当前状态）
人眼观察下（上大+中法兰口），手拉Ge源或电动控制上提Ge源（两种不同操作可能导致修复顺序不一样，以下按照电动方式）
确认复合源线松弛状态（上中法兰口）
探测器临时密封？（上下口是否能够对准？）：硅胶球临时密封
2 转动转盘，进行复合源操作就位
复合源线缆复原
复合源限位器检查
新增限位器？
3 转动转台，Ge源修复
4 其他：相机、线缆

## Slide 4
Ge源系统
LED系统
复合源系统
上大法兰
下上大法兰
上中法兰
源下放口
转台旋转方向
1.人眼观察下（上大+中法兰口），电动控制上提Ge源
确认复合源线松弛状态（上中法兰口）
探测器临时密封？（上下口是否能够对准？）
Ge源位（目前位置）
上中法兰口视角
上大法兰口视角
复合源系统
Ge源系统
Ge源系统
LED

## Slide 5
30mm
密封方案：硅胶球（D23.5）内置螺母（自制）
通过绳子下放到衬套口，并下放足够长线，另外一端固定在转台口处。
风险点：线在底部缠绕
中心口临时密封方案

## Slide 6
2. 稍微转动转盘，进行复合源操作就位和修复
LED位
LED系统
Ge源系统
复合源系统
上大法兰视角
复合源限位器
复合源线缆复原
复合源限位器检查
新增限位器？

## Slide 7
复合源系统：限位器和工厂不一样
复合源系统限位器检查和接近开关座设计
口尺寸：D25.4mm
接近开关座：孔直径23mm
胶粘接
不锈钢材料

## Slide 8
3. 转动转台，Ge源修复
上大法兰视角
Ge源系统
LED系统
复合源系统
上大法兰
下上大法兰
上中法兰
复合源位（零位）
转台旋转方向
Ge源系统操作可旋转转台得到较好操作位，如果线未脱离盘，可以较方便操作
需要三角叉（PTFE），在收放线过程中始终保证张紧力

## Slide 9
顶部固定线缆环
摄像头俯仰装置，固定方式：胶粘
法兰线缆重新加工：确定新增出线孔
其他
钟罩可以抬起和旋转：钟罩冷却管连接头需要断开
回温：操作冷冻、结霜
人员安全：窒息风险——氧气面罩
ACU回温/干燥方案：
干燥空气：人员安全，对液闪分线？
氮气：人员危险/氧气面罩——操作

## Slide 10
其他

## Slide 11
Ge源系统
LED系统
复合源系统
上大法兰
下上大法兰
上小法兰
源下放口
转台旋转方向
ACU系统介绍
Ge系统拉线正反错位，需要重新布线
复合源系统线错乱或脱开，重新布线
复合源限位器坏了，检查限位器
增加限位器？
机械修复内容：
复合源位
确认钟罩和源下放口位置关系是否正确
复合源系统
Ge源系统
复合源位

## Slide 12
Ge源系统
LED系统
复合源系统
上大法兰
下上大法兰
上中法兰
源下放口
转台旋转方向
ACU系统介绍
Ge系统拉线正反错位，需要重新布线
复合源系统线错乱或脱开，重新布线
复合源限位器坏了，检查限位器
增加限位器？
机械修复内容：
Ge源位
上中法兰口视角
上大法兰口视角
复合源系统
Ge源系统
Ge源系统
LED

## Slide 13
Ge源系统操作窗口
复合源系统可通过转台正反转动进行操作,若复合源线缆完全放空在转盘上，则操作比较简单
需求：开上部小法兰，能够控制转台转动和源上下走动
Ge源系统
LED系统
复合源系统

## Slide 14
Ge源系统操作窗口
Ge源系统可通过转台逆时针转动进行操作，如果线未脱离盘，可以较方便操作
需要三角叉（PTFE），在收放线过程中始终保证张紧力
需求：开上部大小法兰，能够控制转台转动和源上下走动
复合源系统
Ge源系统
LED系统