## Slide 1
直角真空穿墙子工艺评审报告
汇报人：朱开健
日期：2026.8.15

## Slide 2
CONTENTS
目录
一、技术要求
二、 工艺方案
三 、测试方案
四、研制计划
五、类似业绩

## Slide 3
一、技术要求
真空氦漏率≤10-10Pa.m3/s
陶瓷耐压1分钟@1000V DC
针芯与壳体绝缘电阻＞1000MΩ@500V DC
真空烘烤温度350℃
陶瓷材料介电常数ε＞≥ 9.4

## Slide 4
二、工艺方案
直角穿墙子由陶瓷件、针芯、真空接口以及主腔体等零件组成。陶瓷件及真空密封焊缝采用真空钎焊，不锈钢结构焊缝采用氩弧焊点焊固定。
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 5
二、工艺方案（零件加工工艺）
1.针芯加工工艺
采用4J33棒料加工针芯，棒料采用数控车床粗加工，最终圆柱体外形采用磨床精加工。SMA插头缺口采用线切割加工。验收合格后外协镀镍处理。
穿墙子针芯
2.不锈钢类零件加工工艺
采用316LN材料加工不锈钢类零件，回转体结构采用数控车床加工，方形主体采用数控加工中心加工。验收合格后外协镀镍处理。
不锈钢类零件

## Slide 6
二、工艺方案（零件加工工艺）
3. 陶瓷类零件制造方案
选用99Al2O3陶瓷，相关性能见下表。要求介电常数＞9.4，损耗角正切3–7 × 10⁻⁴@10GHz。

## Slide 7
二、工艺方案（零件加工工艺）
陶瓷供应商：苏州胜博诺航空装备有限公司
根据图纸和技术要求采购陶瓷件
使用同批次烧结陶瓷样品（外径ø7x内径ø3.04x5，精度要求0.01）测试介电常数和损耗角正切值。
选择同批次测试合格陶瓷用于穿墙子制造。

## Slide 8
二、工艺方案（焊接方案）
真空钎焊
真空密封陶瓷件与针芯以及真空侧法兰件采用真空钎焊焊接，针芯与针芯以及陶瓷支撑件采用真空钎焊焊接，真空侧法兰件与主腔体采用真空钎焊焊接，针芯与陶瓷支撑采用真空钎焊焊接。主腔体和大气侧连接件氩弧焊点焊固定。
（有个疑问，这个穿墙子是不是在真空内使用的，如果是的话，主腔体上需要有放气孔）
真空钎焊
氩弧焊点焊
真空钎焊
钎焊温度曲线

## Slide 9
三、测试方案
直角真空穿墙子检测项包括零件检测和部件测试。
零部件外形通过三坐标和千分尺测量外形。
部件测试包括气密性测试、耐压测试、电阻测试、阻抗测试等检测项。
耐压测试
针芯与陶瓷绝缘电阻测试
真空检漏
针芯电阻测试
网分测量特性阻抗（高能所帮助测试）

## Slide 10
四、研制计划
1.陶瓷订购：9.15日
2.零件加工：9.15日
3.焊接：9.20日
4.验收测试：9.30日
5.产品交付：9.31日

## Slide 11
五、类似业绩
华中科技大学电流位置探测器

## Slide 12
感谢您的耐心观看
Thank you for your patience in watching