## Slide 1
SCD&PSD热控进展汇报
汇报人：徐元迪
时间：2026年8月31日

## Slide 2
热控工作进展
仿真模拟进展：
508所：完成载荷复算报告，高温工况下SCD第一层硅片温度超标，PSD的SiPM超过+5℃。
建议：1、SDC功耗更新，顶面模型更新；
2、改进工况：“微流星挡板外增加1mm厚碳纤维蒙皮，蒙皮与挡板隔热安装，间距20mm（为放置多层使用），在蒙皮外表面包覆20单元多层，在微流星挡板外表面包覆15单元多层”。确认建模没设置辐射器（下表面覆盖5mm多层）

## Slide 3
热控工作进展
仿真模拟进展：
508所：完成载荷复算报告，高温工况下SCD第一层硅片温度超标，PSD的SiPM超过+5℃。
建议：3、“L0板紧靠蜂窝板碳纤维蒙皮导热效率较差” → L0板通过铝导热件与热管进行导热。；
4、PSD的SiPM超过+5℃计算中“叠加外热流最大因素”指的是太阳直射情况（1414w）。建议指出其他所包含的外热流因素（是否考虑所有漏热）；
5、PSD“靠近热管出口位置分区因存在芯片未布置原因，没有导热通道，塑闪温度较高，分区温度梯度大。”
6、报告中体现计算的物性参数（表）及边界条件设定。

## Slide 4
热控工作进展
仿真模拟进展：
508所：完成载荷复算报告，高温工况下SCD第一层硅片温度超标，PSD的SiPM超过+5℃。
第二次模拟

## Slide 5
热控工作进展
仿真模拟进展：
508所：完成载荷复算报告，高温工况下SCD第一层硅片温度超标，PSD的SiPM超过+5℃。
第二次模拟

## Slide 6
热控工作进展
仿真模拟进展：
第二次模拟SCD改进方案

## Slide 7
热控工作进展
仿真模拟进展：
第二次模拟SCD改进方案

## Slide 8
热控工作进展
仿真模拟进展：
第二次模拟PSD改进方案

## Slide 9
热控工作进展
仿真模拟进展：
热控载荷文档

## Slide 10
热控工作进展
仿真模拟进展：
热控载荷文档

## Slide 11
热控工作进展
ALREX材质热膨胀系数试验：
正在走采购流程，目前已完成所内测试中心审批，样品已完成加工，（7.27）已邮寄给上海复达检测技术集团有限公司。
（8.26）已确认汇款，预计九月初给结果。
ALREX待测样品

## Slide 12
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
实验温度变化为2℃（ Super ladder变温快， 保护盒热容量大变温慢，以保护盒温度传感器为基准进行2 ℃ 变温），保持温度23分钟后再升温/降温，每小时温度变化约为4℃。预计本周二（7.28）完成实验。
样品摆放及传感器布置
实验温度参数设置

## Slide 13
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
温度随时间变化曲线
开箱后照片
左侧super-ladder 硅片无明显变化，ALREX骨架与硅片接触状态良好；
相关实验数据、文档、照片均已上传。后续负责对比Z型、P型ladder实验前后照片对比。

## Slide 14
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
实验前上长边1
实验后上长边1
Z型ladder
实验前上长边1（亮度处理）
实验后上长边1（亮度处理）

## Slide 15
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
Z型ladder
实验前上长边12
实验后上长边12
本组揭示了该样品的全新退化模式：探针横向位移（结构性变形）基底不均匀形变拖动探针侧向移动，导致接触质量全面退化。

## Slide 16
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
Z型ladder
实验后上长边12
Z型ladder整体键合丝阵列仍基本完整，未观察到明显的整根键合丝断裂、大面积塌丝或成批脱焊现象。大部分键合丝的弧高、间距和焊点排列在实验前后保持一致。未发现明确、清晰的键合丝完全断裂证据。

## Slide 17
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
Z型ladder
实验后上长边12
在排除设备干扰的前提下，元件本身无引线断裂、键合脱落或明显腐蚀等物理缺陷。所有异常分别为：机械振动、光源脉冲老化及可能的色温漂移，非元件失效。

## Slide 18
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
实验前后P型ladder照片
P型ladder
实验前后P型ladder照片（剔除位置剧烈变动照片并排序）

## Slide 19
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
P型ladder
肉眼未发现明显断裂，AI判断可信度较低
不显示

## Slide 20
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
P型ladder

## Slide 21
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
P型ladder

## Slide 22
热控工作进展
硅微条探测器模块低温摸底试验：
P型ladder
本组差异以栅格位移为主导（66个条带型区域，双向分布），结合中央亮纹形态变化（38.7%差异集中区，光带长短明暗交错）和曝光/光源波动，呈现"抖动式"分布特征。最可能的成因是拍摄时相机或器件发生了微小振动/抖动，导致大量水平叶片的视位置发生双向微位移，同时伴随光源闪烁。建议加固机械稳定性（防抖/夹具）、锁定曝光参数后复拍以验证。
器件发生了整体微位移/振动导致叶片相位滑动，同时光源强度或叶片开合角度发生了微调，使中央透光带的明暗分布模式显著改变。建议固定器件机械位置、锁定光源亮度后复拍验证

## Slide 23
热控工作进展
SCD、PSD热控招标内容：
1、名称： SCD/PSD子系统热控工程化设计及实施。
2、增加热管加工生产；
3、确认交付时间节点（力热实验件、鉴定件、正样件、热管）、确认热控产品总质量；
4、确认初步力学输入是否与STK一致；
5、增加实验矩阵（热控载荷文档内容）、增加线缆端点连接器表。

## Slide 24
恳请各位老师批评指正！
谢 谢！
谢谢！