## Slide 1: GEM读出的TPC初步测试
中国科学院近代物理研究所
气体探测器组
杨贺润

## Slide 2: 内容提要
基础设施
丝室探测器
GEM读出的TPC测试
大面积GEM初步测试

## Slide 3
一、气体探测器实验室简介
人员：
段利敏，胡荣江，杨贺润，鲁辰桂，
张秀玲，马圆圆
主要承担大型实验装置上的气体探测器的研制和加工，同时还有用于束流检测以及核物理实验测量的小型气体探测器研制。

## Slide 4: 研制探测器种类
丝室探测器：MWPC；MWDC；。。。。
电离室： 横向场电离室；纵向场电离室；。。。。
微结构探测器：GEM；Micromegas；TPC（based GEM readout）。。。。

## Slide 5
1200×1200×400mm3超声波清洗槽
拉膜平台
正在布丝的1.6m×1.6m布丝框架。
基础设施
多维移动定位平台
实验室升级：
将扩建10万级，面积约200m2的清洁间

## Slide 6
CSR外靶终端探测器研制：共三套MWPC探测器，每套包括X、U(30)、V(-30)三组探测平面，阳极丝间距2mm，阴极丝距1mm，阴极面与阳极面间距为3mm，灵敏面积分别为900×650mm2、400×266 mm2、300×300 mm2。
1.常压下MWPC径迹探测器研制
探测器的漏气率测试。
组装中的MWPC探测器。
丝室探测器

## Slide 7: 丝室探测器
2 暗物质宇宙线刻度系统MWDC 研制
用超声波对框架进行清洗。
布丝前探测器的漏气率测试。
利用SFE16调试探测器
两套完全相同的MWDC探测器，探测器外形大小为1020×1020mm2，灵敏面积760×760mm2，每套MWDC包括X、Y(90)、U(30)三组探测面，每个探测器面有80个输出信号，每套探测器共有240个输出信号。

## Slide 8: 3 低气压的气体探测器（PPAC）
延迟线读出PPAC
丝室探测器
6套PPAC的灵敏面积为244×284mm2，x和y方向的位置分辨均为4mm。采用延迟线读出，用于裂变碎片测量。
239Po源的粒子测试结果。

## Slide 9
探测器的参数：
窗0.5μm mylar膜
工作气体异丁烷
气压 2mbr
漏气率0.1mbar/min
阳极电压+460V
阴极电压-100V
α探测效率好于９８％
时间分辨 FWHM＝3ns
用于超重核实验研究的低气压多丝室探测器研制
为超重组提供2套低气压多丝室或雪崩室。应他们提出的高时间分辨要求，改变探测器结构，将中心电极由丝电极改为膜电极，由正高压改为负高压。得到较高的时间分辨。
丝室探测器

## Slide 10
标准GEM探测器
灵敏面积 100×100mm2
工作气体 氩气+异丁烷 常压
桶部 150mm 电极宽4mm
最大增益～104
改进了桶部设计,拟解决
1，桶部打火
2，拐角处电场畸变
正在加工等待测试！
GEM读出的TPC研制

## Slide 11
GEM读出的TPC研制
前端电子学采用SFE16，获取系统采用128路HPTDC。
有效面积：100×100 ，漂移距离：150mm
Pad尺寸: 2×5mm2，4×10mm2
TPC的基本尺寸结构

## Slide 12
1#MWPC
2#MWPC
3#MWPC
TPC
GEM读出的TPC研制
TPC测试实验装备图

## Slide 13
研制了由3套MWPC以及精密位移平台组成的宇宙射线位置刻度系统。刻度系统的有效面积面积为75mm×75mm。目前该系统达到的位置分辨为=330m。利用此系统，测试了SPE16前端电子学系统。
基于MWPC的小型宇宙射线位置刻度系统
漂移室测试结果。
GEM读出的TPC研制

## Slide 14
5.9keV X-ray TOT energy spectra.
E=83.5v/cm, HV=1370V, pad size 4×10mm2, Gas: Ar+10%iC4H10; Pressure: 0.85bar
分布宽的为没有限定的TOT能谱，分布窄的为加入点火pad数为1的限定后的TOT能谱
Drift length=100mm
Drift length=50mm
5.9keV X-ray TOT energy spectra
GEM读出的TPC研制

## Slide 15
TPC给出的漂移时间谱，起始时间由塑闪给出
刻度系统给出的漂移距离谱
一条宇宙射线径迹：粗直方图由TPC给出，幅度代表能量，横座标为pad编号；细直方图由刻度系统给出，幅度没有意义。
Cosmic ray
红色区没读出
GEM读出的TPC研制

## Slide 16
Totally have 6 rows and each row have 16 pads. The efficiency is 98% for cosmic ray.
Pad size 2×5mm2, E=130V/cm, HV=1540V.
GEM读出的TPC研制
位置分辨
点火数统计分布

## Slide 17
Drift length was calculated from drift time
Readout anode
Test region: 6 rows, each row including 16 pads
Pad size: 2×5mm2,E=130V/cm, HV=1570
绿色框内，没有染色的区域为测试区，共有6行，每行有16个pad，共读出96个信号。宇宙射线由顶部入射，底部出射，每一行pad都会测量到一个位置信号，拟和可以得到宇宙射线径迹在读出板上的投影，通过残差分析可以得到每行的位置分辨。
GEM读出的TPC研制
Test region

## Slide 18
Drift length was given by MWPC ,and Drift-time was given by TPC pad.
pad size 2×5mm2, E=130V/cm, HV=1570
GEM读出的TPC研制
Z向位置分辨图

## Slide 19: TPC束流测试
TPC
MWPC
PMT
束流
1条径迹
2条径迹
3条径迹
不足：没有精确位置刻度和没有统一时间点

## Slide 20: 大GEM探测器组建
GEM探测器灵敏面积45cm*45cm，50微米厚
1.利用拉膜平台拉伸GEM膜
2.在GEM膜上粘接支撑框架
3.读出PCB板粘接到探测器地板上，并具有良好密封
4.逐步在PCB上安放等间距的3层GEM膜和漂移膜
5.组装外壳，并测试。
特点：可重复性组装探测器
缺点：每层膜的张力没办法确定，并且固定销钉造成
安装困难
改进：利用探测器侧向拉伸保证gem膜的张力
拉膜
组建
组装
改进

## Slide 21: 大GEM探测器增益测试
A端进气，B2出气
B1端进气，B2端出气
B1端进气，A端出气
测试发现问题：
增益均匀性成v字形，边缘高，中间低，并且是入气一端比另一端变化大，膜中间位置最低。
膜边缘位置容易放电，造成工作电压比较低，总体增益小。
GEM膜
结论：由于换气率不均匀，造成增益变化较明显

## Slide 22
谢谢大家！

## Slide 23
阳极12块，2并1输出
阴极13块
阳极加正高压，
阴极加副高压两者可选择
信号通过电容引出
前放选择
ORTEC 142PC VS MPR-16L
增益比较 MPR-16L（5MeV）> 142PC
噪声比较 MPR-16L+MSCF16 < 240mV
142PC + 572AMP <200mV
成型时间0.25us
最终实验选择MPR-16L+MSCF16

## Slide 24: 外靶实验多丝室
目的：靶前靶后束流监测
性能测试
内部结构

## Slide 25: 参加实验内容
暗物质的探测器组建
大型拉模设备的组建
丝的焊接
清洗
组建
拉力设备结构
膜的成品效果图

## Slide 26
利用屏蔽盒对SFE16降噪处理
利用多丝室对调试SFE16板+HPTDC获取系统
多丝室
带屏蔽盒的SFE16
多卡获取控制程序
逐丝能谱初步分析图

## Slide 27
基于SPE16和HPTDC的漂移室的性能初步测试结果
漂移室测试结果：在未扣除刻度系统与前沿定时影响下，位置分辨=640m；对宇宙射线探测效率为96.9%。
刻度系统位置分辨=330m 。
漂移室着火丝多重性。

## Slide 28
Cosmic ray was measured by 3 MWPC. The MWPC’s sensitive area is 80mm*80mm, and position resolution x and y are about 250m. Start signal of cosmic ray was given by a plastic scintillator detector with 150mm*150mm area placed under 3rd MWPC.
3. 由GEM读出的TPC原型性能测试
TPC: 100×100 sensitive area，150mm drift length
Pad size: 2×5mm2，4×10mm2
前端电子学采用SFE16，获取系统采用128路HPTDC。

## Slide 29: 北航MUSIC探测器研制 横向电离室 纵向电离室
电离室研制

## Slide 30: 束诊探测器的制作
终端分条电离室：用于治疗过程中束流位置间相对剂量分布监测及反馈，上线10套；
高能束线气体探测器：用于同步环引出后的束流位置及分布诊断测量，上线19套；
剂量电离室：用于治疗过程中束流剂量测量及反馈，重离子治癌中最重要的探测器，上线15套；
高能束线气体探测器
剂量电离室
终端分条电离室