## Slide 1: PandaX-III TPC Micromegas 前端读出电子学设计进展
核探测与核电子学国家重点实验室
董家宁

## Slide 2: 目录
背景
基于AGET的前端读出电子学原型
PandaX-III前端读出电子学设计
小结与展望

## Slide 3: 目录
背景
基于AGET的前端读出电子学原型
PandaX-III前端读出电子学设计
小结与展望

## Slide 4: PandaX-III：无中微子双β衰变实验
双β衰变
  半衰期：1018-1022 年
  例如：136Xe→136Ba+2e-+2ν
无中微子双β衰变
  半衰期：1026-1027 年
  例如： 136Xe→136Ba+2e-
轻子数不守恒！中微子的反粒子是它本身！

## Slide 5: PandaX-III：实验需求
超低本底的工作环境
      CJPL(China JinPing Underground Laboratory )，目前世界上最深的地下实验室，垂直岩石覆盖达2400m
超高的能量分辨
高空间分辨、径迹成像
CJPL：2400m
Notes: 一期目标：3%

## Slide 6: TPC探测器结构
探测器：Micromegas-TPC
工作气体：200kg 136Xenon@10bar
1.5m
2m
Micromegas大小：20cm×20cm
Micro-bulk 读出pad大小：3mm×3mm
  => TPC每个端盖需41个Micromegas
  => 每个Micromegas需128路阳极条读出
Notes: 中间丝网，两端端盖读出的方式。Micromegas的边角不用裁剪（详见CDR P10）

## Slide 7: 总读出通道数量
Micromegas读出
  阳极条
  Mesh，可作为触发信息
阳极条总读出通道数为10496
Mesh通道数为82
Notes: Mesh信号为所有阳极条信号的叠加，可作为触发信号。基于Micro-bulk工艺的Micromegas探测器，均匀性更好，能量分辨率理想状态下或可达到1%。

## Slide 8: 信号特征：输入电荷范围
氙的 Qee 约为 2.5MeV （Ee = 30eV/e）
若Micromegas的增益 GainMM = 400
=> Q = (Qee/Ee )· GainMM ≈ 6.4pC
径迹长度~30cm, pad大小: 0.3cm×0.3cm
若径迹完全平行于pad读出
=> Qmin = 6.4pC/100 = 64fC
若径迹完全垂直于pad读出
=> Qmax = 6.4pC

## Slide 9: 信号特征：脉冲宽度
径迹长度：~30cm
漂移速度：~1mm/μs @10bar
=> 脉冲宽度(极限)： ~300μs
MicroBulk Mmegas
Notes: 交大的仿真结果则显示脉冲宽度绝大多数小于50us

## Slide 10: ASIC选型
ASIC | 通道数 | 动态范围 | 达峰时间
APV25 | 128 | 20fC (+/-) | 50ns-200ns
VMM | 64 | 2pC | 25-200ns
VA140 | 64 | 200fC (+/-) | 6.5μs
VA32HDR14.3 | 32 | -20pC | 2μs
AGET | 64 | 10pC (+/-) | 50ns-1μs
Notes: 由于动态范围的要求，只有VA32和AGET芯片满足实验需求。但是这两种芯片的达峰时间都远远小于本实验的脉冲宽度。

## Slide 11: VA32 vs AGET
AGET
VA32
VA32：对输入电荷信号进行放大成形，并采用“峰保持”的方法记录其能量信息。
AGET：对输入电荷信号进行放大成形，并采用“波形采样”的方法记录完整波形。
AGET是我们唯一的选择！
Notes: 由于达峰时间的限制，所有芯片都无法在几十个us的时间内对输入信号进行积分。因此，采用峰保持的方式明显是不合适的。AGET: 波形采样

## Slide 12: 达峰时间对宽脉冲信号的影响
Time (μs)
Voltage (mV)
50μs
20μs
10μs
5μs
2.5μs
250ns
设定：达峰时间1μs，输入电荷量5pC。
脉冲宽度大于5μs的信号，其输出波形逐渐变得平缓。
但是它们的面积是一个固定值。
100μs
200μs

## Slide 13: AGET：ASIC for General Electronics for TPC
通道数：64
开关电容阵列：512-sample
动态范围: 120fC/240fC/1pC/10pC (+/-)
达峰时间: 50ns - 1μs (16 档可调)
采样率: 1MHz - 100MHz
读出频率: 25MHz
I.N.L < 2%
分辨率 < 850 e- (Cin < 30pF，
200ns达峰时间，120fC)
计数率< 1kHz
功耗< 10mW/channel
采样率：2MHz (或5MHz)
达峰时间：1μs
=>时间窗：256μs (或102μs)
Notes: AGET是法国Saclay研制生产的一款ASIC芯片，一片AGET芯片上有64个模拟通道，每一个通道都集成了电荷灵敏前放、滤波成形、sca开关电容阵列等。它的动态范围四挡可调，最大可到10pC；达峰时间最大可到1us。在120fC的动态范围下，分辨率小于853e-，也就是0.14fC。

## Slide 14: 目录
背景
基于AGET的前端读出电子学原型
PandaX-III前端读出电子学设计
小结与展望

## Slide 15: 基于AGET的前端读出板原型设计
为了研究AGET芯片的性能，我们设计了一套读出系统。
AGET
14-bit ADC
AD9259
FPGA
Vertex-6

## Slide 16: 原型设计测试平台
信号发生器
基于AGET的前端读出板
机箱
信号发生器：Tektronix AFG3252
AGET工作模式：测试模式
Ctest = 120fF/240fF/1pF/10pF
信号发生器
前端读出板
AGET
10Hz方波
Ctest

## Slide 17: 原型设计测试结果: 脉冲测试
采样率: 25MHz
动态范围 : 120fC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围 : 120fC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围 : 10pC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围: 240fC
采样率: 25MHz
达峰时间: 1μs
动态范围: 1pC
采样率: 2MHz
达峰时间: 1μs
动态范围 : 10pC

## Slide 18: 原型设计测试结果
7.5fC
4.44fC
达峰时间: 1μs
I.N.L < 1.4%
ENC < 5fC (Cin < 30pF)
动态范围: 10pC
在10pC的动态范围下，原型设计的积分非线性小于1.4%。当采样率为2MHz时，噪声小于5fC，测量误差不足0.1%。
AGET芯片应用于PandaX-III的方案是可行的！
Notes: AGET的INL小于2%，ENC<0.14fC（120fC），

## Slide 19: 目录
背景
基于AGET的前端读出电子学原型
PandaX-III前端读出电子学设计
小结与展望

## Slide 20: PandaX-III结构框图
前端读出板(FEC)， TPC单个端盖共需要21块FEC。
Mesh读出板(MRC)， TPC单个端盖需要1块MRC。
数据处理模块（S-TDCM），TPC单个端盖需要1块S-TDCM。
时钟触发模块（MTCM）， 提供系统时钟和系统触发信息。
@朱丹阳
@李诚
Notes: 前端板将靠近探测器摆放，虽然有端盖阻隔，但其对低本底仍有一定要求。

## Slide 21: 前端读出板：Front End Card
FEC：对Micromegas的阳极条信号进行放大成形、模数转换等，每块FEC可读出256路，共需要42块FEC。
Notes: FEC：对Micromegas探测器的阳极条信号进行读出，每块FEC可读出256路，共需要42块FEC。

## Slide 22: FEC设计
AD9235：
单通道，12bit
积分非线性：±0.7 LSB
时钟速率：1-65 MSPS
供电：2.7V-3.6V
功耗：180mW（40MSPS）
320mW（65MSPS）
Artix-7 XC7A100T
逻辑单元：101k
SRAM：4.8Mb
GTP：4个
光纤接口
AGET输出通道：256，每一路集成512个SCA
=> AGET输出数据：128k
ADC位数：12bit，事例率：10Hz
=> 数据率：21Mb/s
Notes: 每一片AGET输出64路通道的数据，每一路有512个sca cell，因此共32k个点。4片AGET则共128k个点，ADC为12bit，则一个数据约为1.5Mb。若事例率为10Hz，则数据率为15Mb/s。光纤传输速率为1.25Gbps，满足需求。

## Slide 23: FEC设计：高压监测
  负电压（~V）
  每块FEC上需对两个MM进行高压监测
  每个Micromegas有三路高压需监测（Mesh & Internal ring & External ring）
分压电阻
Notes: 该实验于地下展开，为了查看MM的打火现象，FEC上还对其进行了监测，每个Micromegas有三路高压需要监测，其在Adaptor Board中已经进行了分压，到达FEC时是一个几v的负电压。

## Slide 24: FEC设计进展
  PCB设计已经完成
AGET
AD9235
FPGA

## Slide 25: FEC设计进展
  初步调试已经完成
信号发生器
FEC

## Slide 26: FEC测试结果：宽脉冲
  AGET模式：测试模式
  动态范围：10pC
  成形时间：1μs
  采样率：5MHz
  Time (μs)
  ADC counts
AGET工作正常
FEC基本功能已经实现

## Slide 27: 目录
背景
基于AGET的前端读出电子学原型
PandaX-III前端读出电子学设计
小结与展望

## Slide 28: 小结与展望
PandaX-III前端读出电子学设计已完成，AGET初步调试工作正常。
对AGET进行详细的测试。
  与中科大的Micromegas进行联调，1块FEC
今年底，与上海交大搭建的TPC小系统进行联调。
  7个Micromegas探测器，4块FEC
谢谢！
Notes: 目前的PCB设计仍计划采用FR4材料，可用于在交大搭建的小系统测试，之后将考虑低本底材料制作（聚酰亚胺）

## Slide 29: FEC测试结果
  AGET模式：测试模式
  成形时间：1μs
  动态范围：10pC
  输入脉宽：25ns
  采样率：25MHz
  输入脉宽：25ns
  采样率：5MHz
  输入脉宽：10μs
  采样率：25MHz
  输入脉宽：10μs
  采样率：5MHz

## Slide 30: PandaX-III结构框图
AdB：Adaptor Board，柔性PCB。将Micromegas的阳极条信号和Mesh信号引出。
Notes: 前端板将靠近探测器摆放，虽然有端盖阻隔，但其对低本底仍有一定要求。

## Slide 31: PandaX-III结构框图
MRC：Mesh信号读出板，对41个Micromegas的Mesh信号进行放大成形等，并将数据打包发送至MTCM，作为系统的触发信号。
Notes: 前端板将靠近探测器摆放，虽然有端盖阻隔，但其对低本底仍有一定要求。

## Slide 32: PandaX-III结构框图
S-TDCM：数据处理模块，将21块FEC传输的数据打包并发送至计算机等。
Notes: 前端板将靠近探测器摆放，虽然有端盖阻隔，但其对低本底仍有一定要求。

## Slide 33: PandaX-III结构框图
MTCM：时钟触发模块，对MRC输出的信号进行处理并提供系统时钟和系统触发信息。
Notes: 前端板将靠近探测器摆放，虽然有端盖阻隔，但其对低本底仍有一定要求。