## Slide 1
2016-9-22
上海光源辐射安全系统及运行经验
徐加强 沈卫祖 张冬 秦锐芳 姚明 刘嗣鑫 费平安
许浔江 夏晓彬
技术安全技术部
中国科学院上海应用物理研究所

## Slide 2
主要内容
01
02
上海光源及其辐射安全系统
束流损失监测
03
04
辐射安全联锁
05
辐射监测
辐射屏蔽设施设备
06
辐射安全管理
Notes: 下面请允许我从5个方面介绍下上海光源辐射安全措施及现状

## Slide 3: 一、上海光源及其辐射安全系统
150MeV
0.15～3.5GeV
3.5GeV

## Slide 4: 一、上海光源及其辐射安全系统
150MeV
0.15～3.5GeV
3.5GeV

## Slide 5: 一、上海光源及其辐射安全系统
150MeV
0.15～3.5GeV
3.5GeV

## Slide 6: 一、上海光源及其辐射安全系统
150MeV
0.15～3.5GeV
3.5GeV

## Slide 7: 一、上海光源及其辐射安全系统
150MeV
0.15～3.5GeV
3.5GeV

## Slide 8: 一、上海光源及其辐射安全系统
150MeV
0.15～3.5GeV
3.5GeV

## Slide 9: 一、上海光源及其辐射安全系统
2009，上海光源线站I 期7+1条(供光)
2013，蛋白质5线6站和梦之线(现有14)
2015，上海光源线站II 期20条(在建)
上海光源线站示意图.

## Slide 10: 一、上海光源及其辐射安全系统
230mA/12d
240mA/12d
M/1d
S/1d
250mA/12d
M/1d
S/1d
M/1d
S/1d
C/6d
240mA/6d

## Slide 11: 一、上海光源及其辐射安全系统
Chart: SSRF 总故障次数(2015)
| 高频 | 电源 | 控制 | 脉冲 | 真空 | 公用设施 | 线站 | 物理运行 | 低温 | 工艺 | 防护 | 磁铁 | 其它 | 直线 | 束测 | 电子学
 | 32 | 43 | 16 | 8 | 13 | 15 | 18 | 14 | 1 | 8 | 8 | 7 | 55 | 32 | 5 | 5

## Slide 12: 一、上海光源及其辐射安全系统
01
02
03
04
辐射监测
束流损失监测
辐射安全联锁
屏蔽设施设备
机器设备4
屏蔽设施5
监督区

## Slide 13: 二、束流损失监测
  束流损失监测系统：
      实时监测和统计加速器的束流损失情况
      直线和增强器：36个PIN探测器
      储存环束：84个Bergoz探测器

## Slide 14: 二、束流损失监测

## Slide 15: 二、束流损失监测

## Slide 16: 二、束流损失监测
  统计结果表明:
  直线加速器区域的束流损失点：直线分析磁铁（引出/4分钟）
  增强器区域的束流损失点：低能线注入切割铁和高能能线引出切割铁（注入、引出/4分钟）
  储存环区域的束流损失点：
    寿命较好：储存环刮束器（10~16hrs）
    寿命较差：储存环刮束器、储存环各标准单元六级铁和插入件(<10hrs，常见真空度差，气体散射影响寿命)
  束损探测系统在加速器辐射安全中的作用：
  主动参与和积极约束。

## Slide 17: 三、辐射安全联锁

## Slide 18
三、辐射安全联锁
Notes: 1、控制按钮
主界面画面左上侧为控制按钮区域，通过按动不同的功能按钮可使直线加速器、增强器、储存环执行不同的功能和进入不同的控制模式。
2、控制信号
主界面画面左下侧为控制信号区域，可实时显示不同控制信号的状态；
3、软件联锁和联锁保护信号
主界面画面上的软件联锁部分表示了软件联锁信号的当前状态，联锁保护信号表示了参与硬件联锁的设备的当前状态。
4、现场安全设备直观显示
主界面右侧为现场安全设备直观显示图，通过观察加速器相应部分的直观显示图形，可掌控直线、增强器、储存环的安全设备的状态和逻辑执行情况。

## Slide 19: 三、辐射安全联锁
  辐射安全联锁系统的软冗余设计容易导致当机故障(>40%) ， 重启PLC。
  门禁、按钮、警铃警灯等外设小故障较高，维护期间及时排检查更换。
  UPS电源的故障，踢束影响加速器正常运行。前几年经常出现的故障，整改后再没出现。
  人员误操作事件：用户会触发各线站的事故急停按钮，触发后会突然停止加速器的运行（每年发生多次）。

## Slide 20
联锁系统维护：
  安全联锁恢复与功能性测试等： 测试急停按钮、红外逃生功能， 开机前建联锁测试，检测各环节信号是否正常；
  安全联锁部件更换： 更换发现老化、故障的备件。
联锁系统改进：
  针对线站用户经常出现的错按急停按钮问题，在上位机软件界面增加事件查看栏，一旦再有错按事件发生可查找到有关线站。
  此事件查看栏也可查看是否有剂量联锁事件发生。
UPS电源改进措施：
  另单独增加一路市电供电，将辐射安全联锁系统切实变成正常市电供电，仅在紧急断电情况下短时内使用小型UPS；
  增加对UPS电源机柜的检查频次，定期充放电维护，电压测试，对不用的部件和灰尘等进行及时清理。
三、辐射安全联锁

## Slide 21: 三、辐射安全联锁
  辐射安全联锁面临的最紧急的问题是升级和扩容：
    一方面是新线站的加入，超出了安全联锁系统原有的点位设置；
    二是原有的软冗余系统会带来当机隐患，需要升级到更加安全可靠的硬冗余；
    再是原有的软硬件过时（近10年），配件购买成本偏高。
  辐射安全联锁系统的升级改造：
    S7-300系列升级为S7-400系列，原IO不动；
    软冗余变为硬冗余
    软件重新配置，更改不合理的逻辑设置

## Slide 22: 三、辐射监测
场所监测
固定式实时监测系统+现场巡测
环境监测：
固定式实时监测系统
个人剂量监测：
电子式个人剂量报警仪+TLD
委托监测：
场区巡测、环境取样

## Slide 23: 三、辐射监测

## Slide 24: 三、辐射监测
Chart: 
| 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016
探头故障 | 1 | 3 | 3
电源故障 | 1 | 2 | 3
采集器故障 | 4 | 4 | 1
    辐射剂量联锁：14个监测点的监测仪加入辐射剂量硬联锁。
    三年来因辐射剂量达到联锁阈值引起联锁的状况平均每年2次，低于因监测仪故障导致的联锁事件。
    监测仪硬件故障率需要减少，提高仪器的稳定度。
    探头的毛刺和掉零现象。
    改造VS替换？

## Slide 25
    辐射剂量巡测是固定监测的补充，在逐步升流强时，进行全环的巡测。在210mA~250mA，监测数据基本相同，升到260mA时，辐射剂量变化比较明显，如下图所示。
三、辐射监测

## Slide 26: 三、辐射监测
储存环260mA恒流注入时沿储存环外辐射剂量巡测。
4
储存环升流期间辐射巡测
    BL18U，BL15U和BL17U最大剂量处中子剂量率增加明显，已设计相关屏蔽措施应对束流升高状况。

## Slide 27
  真空度与线站轫致辐射中子剂量率（BL17U的CPMU真空度变差时的持续监控）。
三、辐射监测

## Slide 28
  模拟计算与现场测量对比
三、辐射监测

## Slide 29: 三、辐射监测

## Slide 30: 三、辐射监测
  51Cr (27.7Day)
  57Co (270Day)

## Slide 31: 三、辐射监测
上海光源用户监测数据 |  |  | 
年份 | 剂量报告数量 | 被监测人数 | 剂量范围
2010 | 20 | 2942 | 1/2MDL~10.5µSv
2011 | 12 | 2532 | 1/2MDL~14.3µSv
2012 | 17 | 4257 | 1/2MDL~21.4µSv
2013 | 20 | 4781 | 1/2MDL~27.5µSv
2014 | 17 | 4877 | 1/2MDL~20.6µSv
2015 | 15 | 3822 | 1/2MDL~19.4µSv

## Slide 32: 四、辐射屏蔽及设备
  屏蔽安全设备：
    低、高能输运线束流闸
    直线末端0度和45度束流垃圾桶。
    线站安全光闸
    准直吸收器
    屏蔽门
  每次维护期间维护内容：
    电、气、运动和控制等方面的维护和测试。
    屏蔽防护门维护： 表面、锁舌、锁孔的清洁，轨道打磨、清洁、加油润滑

## Slide 33: 四、辐射屏蔽及设备
  新开光束线穿墙孔封堵设计和实施
  储存环隧道混凝土吊顶及恢复
  地沟打开布线及恢复
  线站等处局部屏蔽

## Slide 34
日常运维
1
每周例会
3
完成日常运行值班、维护工作记录
周检例会
2
完成每周例行检查表；
完成束损监测周统计报告41；
完成辐射监测周数据报告41；
完成每周运行总结
参加每周例会。
适时巡测
4
完成加速器流强真空等运行状态改变时，对各线站适时巡测5次
假期维护
5
按加速器维护计划维护相关设施维护，完成假期维护总结
运行总结
6
完成辐射防护系统的运行维护总结
每年标定
7
完成各类仪器的标定工作200多台
五、辐射安全管理
每周例会
3
检查抽查
3
接受2次环保部华东站和上海环保局对辐射防护运行状况的检查

## Slide 35: 五、辐射安全管理
（2016年）暑期维护计划 |  |  |  |  |  |  |  | 
系统名称 | 时间计划 | 工作场所 | 工作内容 | 工作目标 | 工作条件要求（特别是对水、电、气以及工人的需求） | 协作系统（或单位） | 现场负责人及联系方式 | 备注
辐射防护束损监测系统 | 7.25~8.5 | 中控室以及直线、增强器、储存环隧道内 | 1. 检查探头、采集器、监控计算机、数据备份等工作状态 2. 检查隧道内探头等是否松动落下或损坏情况 3. 探测器零点调整 4. 更换、调整设备 5. 系统恢复测试 | 确保束损监测系统运作正常 | 供电，工艺组工人 | 工艺组、电源组、信息中心 | 张冬(13901866375) | 
辐射防护UPS设备 | 8.8~8.9 | 储存环内技术走廊、各变电站内 | UPS充放电、电压测试、除尘等 | UPS正常运作，减少故障发生 | 供电 | 上海知闲电子有限公司 | 姚明（13564147409） 费平安 (13816556160) | 
辐射安全联锁系统 | 8.10~8.19 | 中控，各内技术走廊 | 1.检测安全联锁硬件，更换老化有故障的硬件； 2.软件备份和测试。 | 确保辐射安全联锁系统稳定运行 | 供电，通讯 | 上海超艾信息科技有限公司 |  | 
辐射防护门设备 | 8.8~8.9 | 加速器隧道门口 | 1.轨道和门面清洁 2.锁舌更换 | 保证辐射防护门正常使用 | 供电 | 上海诚讯机电安装有限公司 |  | 
辐射防护局部屏蔽设备 | 7.25~8.16 | 直线、增强器、储存环、内技术走廊 | 1. 检查确认光源孔洞封堵情况； 2. 检查气管、气压、电路、限位开关，必要时更换； 3.束流闸功能测试； 4. 打开的地沟更换成新沙袋。 | 检查保证屏蔽完整性； 束流闸、束流垃圾桶等正常运作 | 吊装、供电 | 工艺组 | 秦锐芳（13817151850） | 
固定辐射监测系统 | 7.20~7.21 7.23~7.24 8.10~8.18 | 光源 | 1.所有固定监测下位机撤下标定； 2.光源环境站检修维护； 3.标定仪器归位，测试和维护； 4.剂量联锁参数监测服务器、上位机、PLC维护； 5.固定监测功能测试。 | 保证固定辐射监测系统运作正常 | 供电，通讯 | 上海双重建筑装潢有限公司 | 沈卫祖 （13701751569) | 

## Slide 36: 五、辐射安全管理
6
环保部华东站辐射安全大检查
根据所一级的《放射性同位素与射线装置安全和防护管理规程》，上海光源汇编有辐射和防护的管理规章制度：
  上海光源辐射安全管理规程；
  上海光源安全运行操作规程；
  上海光源辐射事故应急预案；
  上海光源用户辐射安全培训教材；
  上海光源用户安全(辐射+消防)培训试题

## Slide 37: 六、运行经验及相关问题
  上海光源是用户装置，保证供光机时就是保证质量，是维护运行各系统的主要职责。
  对设备的故障需要有预见性，在维护期内及时更换，维护好后及时测试验收；
  充分做好开机的各分项测试和总测试。
  开机前测试期，是大部分故障发现排除期，测试需要详细完整；
  测试时间尽可能提前预留出排查故障时间；
  制定简单易行的操作规程和排障手册；
  人员线下培训，维护期间操作演练；
  准备好常见故障备件，在“读秒计时”规则下尽快减少排障时间、设备更换时间；
  重要辐射安全系统的更新需要做好备份，具有可逆性。

## Slide 38
谢谢您的关注！请您指正！
上海光源欢迎您！