## Slide 1: WCDA实验工作进展
陈明君 | mjchen@
山东-威海 2017年9月22日

## Slide 2
  项目方案
  工作计划
  工作进展
总结讨论

## Slide 3: 总体项目方案
四个正方形
90,000平米
3,600单元
品字行排布
78,000平米
3,120单元
建议书
可研报告
1号水池
2号水池
3号水池

## Slide 4: WCDA性能指标
指标 | 数值
总面积 | 78,000m2
总单元数 | 3,120
阵列指向精度 | <0.1
角分辨 | <0.4（2 TeV）
单元面积 | 25 m2
有效水深 | 4 m
水衰减长度 | > 15 m (400 nm)
电荷分辨 | 40% @ 1 PE 5% @ 4000 PEs
电荷标定精度 | <2%
时间标定精度 | <0.2 ns

## Slide 5: 扩展一水池的探测范围 WCDA++计划
在建设的1号水池：
每单元增加一个小1.5in PMT；
该PMT放置在大PMT旁边；
共900个小PMT；
动态范围：100TeV-10PeV；
  （100GeV-30TeV）
PMT也使用两路电荷输出；
候选管型：XP3960。
*参见刘成报告

## Slide 6: 探测器结构
大尺寸光电倍增管
电子学系统
刻度系统
数据获取和存储系统
支撑系统
光电倍增管
防水封装
批量性能测试
高压系统
安装底座
PMT电荷时间测量
时钟分配
数据读出
现场数据读取、存储
数据中心
电荷刻度系统
时间刻度系统
电力系统
水净化与循环系统
慢控制系统

## Slide 7
水
时间刻度系统
的光纤
FEE
两路信号
高压系统
光源系统
低压电源
数据存储
DAQ
时钟分配
慢控制系统和水系统

## Slide 8
  项目方案
  工作计划
  工作进展
总结讨论

## Slide 9: 第一个水池的总体工作安排
2018年6月份：开始“1号水池”的探测器安装任务。
之前的工作：
  基建主体施工（池壁，池柱，屋顶，操作间等）；
  通用系统的水电设备；
  池内水管网、隔光帘，防渗土工膜、线缆母槽；
  电子学系统，PMT，刻度系统和慢控制系统等设备的制作；
  DAQ系统，数据存储系统。
之后的工作：
  池内漏水检测；
  电子学系统，PMT，刻度系统和慢控制系统的现在安装、调试；
  池内清洁和注水。

## Slide 10
水池主体施工
隔光帘安装
水池水袋土工膜安装
探测器组安装
注水、系统联调
挖地基
铺碎石
水池主体结构浇筑
70天 电方面施工、侧面/柱子上土工膜包裹
40天 支撑结构搭建
58天 机箱安装，线缆母槽，上循环管道、侧墙主管道等铺设
30天 隔光帘安装
30天 水池底面土工膜安装
45天 水池闭水、下循环管道铺设
刻度系统
电子学系统
70天 PMT、定位
慢控制
水池清洗
15天 水池闭水、干运行
45天 注水、联调
WCDA工作顺序
有些特定非施工期：
土建5月-10月
水池注水4月-10月（且每个水池注水需一次连续）
通用系统部分安装，需要工作环境温度大于零度。

## Slide 11: 其余两个水池
2019年4月份，进行第二个水池的探测器安装
2020年4月份，进行第三个水池的探测器安装

## Slide 12
  项目方案
  工作计划
  工作进展
总结讨论

## Slide 13
2017.05.10

## Slide 14
2017.05.17

## Slide 15
2017.07.24

## Slide 16
2017.08.27

## Slide 17
2017.09.17 1号水池1#池壁墙身浇筑

## Slide 18
2017.09.18 1号水池东北角混凝土浇筑

## Slide 19: PMT
年后，开始准备标书。在8月22日，开标。
中国科大近代物理系李澄小组中标，工作内容：
  PMT采购
  批量测试（具体参见江琨报告）
已完成商务谈判。即将签合同。
PMT候选管型，CR365为主，XP1805备选：
  R5912，8-in，10个打拿极，
  双路信号输出（1-4,000PE）
  单光电子峰幅度：4.5-5mV@Gain3*106
  厂家提供防水封装，高能所提供线缆。

## Slide 20: 完成对CR365样管的批量规模测试工作
提供了5批，共51只，历时近20个月。
通过性能评价，厂家主要解决以下问题：
  改善同增益电压、β值、Sp/DY8的分布离散性。
明显的优点：
  一些性能指标的一致性较好（两路信号输出电荷比，工作电压）；
  单光电子峰的峰谷较好；
  TTS较小；
  CTTD较小；
  防水封装技术可靠。
HZC XP1805的最大优点：
  后脉冲比率，非线性。

## Slide 21
能量分辨率
SA0042
SA0047 后脉冲比测量
APR~2.6%
阳极与打拿极电荷量之比
CTTD <+/-1ns

## Slide 22: PMT高压电源系统和线缆
高压电源系统，采用集中供电方式。
采用国际上成熟的商用产品：
  ISEG
  CAEN
具有远程控制，独立调节监控等功能
CAEN SY4527
CAEN A7030SP
PMT的信号线缆：采用LMR-240型号
  Flexible Low Loss Communications Coax。
  经过30米线缆，幅度衰减~17%，电荷损失~4%。
  PMT需要两根信号线缆和一根高压线。为减少防水封装工作和安装工作等，将三根线复合，外套一个大护套。

## Slide 23: 读出电子学系统
中国科大近代物理系安琪小组：承担WCDA的大PMT的读出电子学系统的任务（包含时钟分配系统）。
2016年6月，初设评审，完成两块签定件的前端电子学板；
2017年5月，正式提供了四块量产版的前端电子学板；
2017年8月，完成与学校的前期的商务谈判。
目前，正在走采购招标程序。
温度测试平台
设计需求 | 电子学指标
时间测量分辨率（Bin） | <1 ns
时间测量精度（RMS） | <0.5 ns
时间测量动态范围 | 2000ns
电荷测量动态范围 | S.PE4000 PE
电荷测量精度 | 30%@S.PE，3%@4000 PE
通道数 | 3000

## Slide 24: WCDA小规模探测器联合调试工作
涉及科大的PMT组，电子学组，高能所的探测器组，刻度组，机械组和DAQ组。
硬件设施：20个PMT+高压系统+4块FEE板+电子学机箱+WR交换机+数据获取计算机+两套刻度系统
目的：在实验室验证整套探测器运行系统。
具体参见高博报告。
2017年初开始筹划；
3月份开始正式讨论；
5月份开始系统搭接；
7月初正式运行。
主要遇到三个问题：
  暗室漏光；
  PMT分压器打火；
  数据传输不稳定。

## Slide 25: 今年主要的采购任务情况
采购内容 |  | 标书负责人 | 进展
隔光帘、线缆母槽 |  | 李凯 | 拖期2个月以上，池内水管网方案未定，准备发布标书
大尺寸光敏探头 | 高博 |  | 已开标，商务谈判完成，即将签合同
刻度光纤 | 高博 |  | 完成厂家调研，指标确定，准备发布标书
高压电源 | 王晓洁 |  | 完成厂家调研，指标确定，准备发布标书
线缆 | 李会财 |  | 完成厂家调研，指标确定，准备发布标书
电子学机箱 | 李凯 |  | 完成厂家调研，正在写标书。
电子学系统 | 吴含荣 |  | 预算洽谈完成，指标确定，即将发布标书

## Slide 26
  项目方案
  工作计划
  工作进展
总结讨论

## Slide 27: 存在的一些问题
基建工程拖后，可预见至少有2个月以上。
  屋顶施工，预计在12月完工。
  后续衔接有大量的探测器和土工膜安装等工作。
  顺延，会严重影响1号水池注水时间，原定为2018年9月份。
  同时，增加一个工作条目，会有半个月时间以上的工期，：
    注水前的池内进行两次闭水试验。

## Slide 28
部分探测器和通用设备采购工作，与预期有滞后：
  池内装修工作：
    池内水循环管网的方案设计：池内有无水管网；
    即将发布标书，有三个月以上的延期。
  PMT采购任务：
    与预期有一定时间延期；
    合同签订后，PMT采购，还与第一批款付款时间相关。
  读出电子学采购任务：
    前期的预算谈判困难，导致有一定的延期。
    后面，争取力推赶上。
存在诸多困难，第一个水池力争明年9月份注水。

## Slide 29
2号水池和3号水池的PMT，选型待定。
  可能选用20-in MCP-PMT，以增加低端能区（30GeV-200GeV）的灵敏度
  如果有改动，会涉及PMT后面所有的硬件工作。

## Slide 30
Thanks.
拉叟飞来石