## Slide 1: CEPC顶点探测器的SOI像素传感器研究
吴志岗1,2,3，卢云鹏1,2，周扬1,2，董静1,2，宋龙龙1,2,3，欧阳群1,2,3
1.核探测与核电子学国家重点实验室
2.中国科学院高能物理研究所
3.中国科学院大学

## Slide 2: 提纲
背景介绍
  CEPC顶点探测器设计要求与挑战
  SOI像素传感器用于顶点探测器的可行性
基于Allpix2的空间分辨率模拟
CPV2设计概念
基础性能测试
  传感器耗尽特性测试
  电路参数刻度
  噪声水平测试
基于聚焦激光束的空间分辨测试
  实验装置配置
  激光束响应
  空间分辨测试结果
总结与展望

## Slide 3: CEPC顶点探测器设计要求与挑战
探测器应具有对b-/c-jet以及τ轻子很好的鉴别能力
  应具有小的impact parameter resolution
顶点探测器设计要求
  最内层探测器空间分辨优于3um(2.8um)
  探测器的物质的量低于0.15% X0/layer
  最内层探测器距离对撞顶点近(16mm)
a=5, b=10
小像素
薄、低功耗
快读出、抗辐照
像素尺寸小、传感器厚度薄、具有像素内甄别器的数字读出芯片

## Slide 4: SOI像素传感器
用于CEPC顶点探测器的可行性分析
  电路层工业级的0.2um CMOS工艺
  高阻的衬底（大于10kΩcm）,易实现传感器全耗尽
  像素尺寸可以做得很小（小于10um）
  传感器厚度可以减薄到50um
  Double SOI结构可以有效解决电荷收集极与电路层间的串扰
  Double SOI结构可以加补偿电压以减少TID效应的不利影响

## Slide 5: 基于Allpix2的空间分辨率模拟
Allpix2介绍
  模拟载流子在传感器中的输运过程
空间分辨率模拟
  随像素尺寸变化
    阈值200e-
    X方向垂直入射，Y方向偏10°
  随阈值变化
    像素尺寸16um
阈值(e-)
分辨率
(um)
分辨率
(um)
像素尺寸 (um)

## Slide 6: CPV2设计概念
Double SOI圆晶
  P型高阻衬底（约1kΩcm）
  传感器减薄到75um
像素内甄别的小像素阵列
  16um的像素尺寸及数字读出以实现3um以下的空间分辨
  像素内甄别器保证连续工作模式下的低功耗
  电路包含前放、相关双采样电路（CDS）以及甄别器
  一半的像素阵列为模拟读出（以进行电路参数刻度）
CPV2 digital blocks
CPV2 analog blocks
CPV2 pixel layout

## Slide 7: 提纲
背景介绍
  CEPC顶点探测器设计要求与挑战
  SOI像素传感器用于顶点探测器的可行性
基于Allpix2的空间分辨率模拟
CPV2设计概念
基础性能测试
  传感器耗尽特性测试
  电路参数刻度
  噪声水平测试
基于聚焦激光束的空间分辨测试
  实验装置配置
  激光束响应
  空间分辨测试结果
总结与展望

## Slide 8: 传感器耗尽特性测试
55Fe放射源5.9KeV X射线背入射测试
  芯片厚度为75um
  X射线从探测器背面照射
  测量芯片计数率随所加偏压的关系
  当偏压大于30V时，计数不随偏压而变化
  传感器全耗尽的直接证据
55Fe source
75um
chip

## Slide 9: 电路参数刻度
模拟像素测量电荷电压转换系数（CVF）
  55Fe 5.9KeV X射线源
  单像素收集电荷量的最大值位于180道ADC处
  3×3的簇团收集电荷量的最大值位于360道ADC处（√）
  测量模拟电路中源极跟随器的平均增益：0.87
  CVF：123.3uV/e- @源极跟随器的输入端

## Slide 10: 噪声水平测试
瞬态噪声（TN）与阈值不一致性（FPN）
  方法：全阵列S-curve曲线的方法
  平均瞬态噪声（TN）~6e-
  阈值不一致性（FPN）~114e-
Full array S-Curve

## Slide 11: 提纲
背景介绍
  CEPC顶点探测器设计要求与挑战
  SOI像素传感器用于顶点探测器的可行性
基于Allpix2的空间分辨率模拟
CPV2设计概念
基础性能测试
  传感器耗尽特性测试
  电路参数刻度
  噪声水平测试
基于聚焦激光束的空间分辨测试
  实验装置配置
  激光束响应
  空间分辨测试结果
总结与展望

## Slide 12: 实验装置配置
1064nm 红外激光束
  光学透镜聚焦激光束
3维高精度步进电机控制激光位置
  位置精度0.1um
CPV2芯片
  芯片wire-bonding到子板上
  激光束可以从传感器背面入射（背面没有铝层）
laser
chip
motor

## Slide 13: 激光束响应
时序控制
  用每帧开始的信号进行触发
  与rolling shutter同步读出
聚焦方法
  用模拟像素部分作为参考探测器
  实现最小的簇团像素数目
  激光束腰宽度约为3.4um
激光信号强度随偏压的变化
  耗尽特性与之前结论相一致
聚焦前
聚焦后

## Slide 14: 空间分辨测试
激光扫描两相邻数字像素
  扫描步长1um
  阈值固定（无噪声计数）
pixel
pixel
laser scan direction
Signal charge = 1574e-
Signal charge = 2308e-
Signal charge = 3148e-
Signal charge = 4722e-
Normalized response
=像素响应数/激光脉冲数

## Slide 15: 空间分辨测试
空间分辨由实际位置与测量位置的残差分布得到
  实际位置由步进电机决定
  测量位置由重心法重建得到
Signal charge = 1574e-
Signal charge = 2308e-
Signal charge = 3148e-
Signal charge = 4722e-
residual of position measurement

## Slide 16: 空间分辨测试
空间分辨率随信号强度的变化关系（阈值固定）
  在大约3000e-的信号水平处达到最佳的空间分辨率——2.3um

## Slide 17: 总结与展望
为CEPC顶点探测器预研的SOI像素探测器——CPV2
  16um像素尺寸、75um厚、数字读出的Double SOI芯片
  验证了减薄工艺的可行性
  验证了在-30V偏压时实现全耗尽
  实现了低的单像素瞬态噪声~6e-
  验证了激光束下的空间分辨率小于3um
下一款芯片——CPV3已在研究中
  将解决CPV2中存在的问题
  将采用pinned depleted diode（SOI-PDD）的sensor结构
  计划对CPV3进行束流实验
This work is supported by the CAS Center for Excellence in Particle Physics (CCEPP) and the National Nature Science Foundation of China, Grant 11575220.

## Slide 18
谢谢！