## Slide 1
中科院近代物理研究所
报告人：刘通
基于微通道板的位置灵敏探测器研制与测试
2018年10月16日
束流诊断室

## Slide 2
研究背景
工作原理
探测器测试
Simion模拟
总结与展望

## Slide 3
课题研究背景
HIAF放射性次级束分离器参数 | 
束流种类 | 质子到铀
主束能量 | 质子 < 9.3Gev 238U35+ ~800 MeV/u
主束流强 | 质子 < 2×1011ppp 238U35+~1×1011ppp
次级束流强 | 1~1×1011ppp
HIAF布局图
课题研究意义：
位置：放射性次级束分离器
目的：测量束流剖面信息
Notes: HIAF是近物所正在修建的下一代强流重离子加速器，

## Slide 4
研究背景
工作原理
总结与展望
探测器测试
Simion模拟

## Slide 5
位置灵敏探测器工作原理
工作原理：
束流穿过探测器前端靶材料
二次电子电场中加速或偏转
微通道板倍增
延迟线读出
硅信号符合测量
电子学获取：
前置放大器：FTA 820C
甄别器：CF 8000
延迟：DL 8000
TDC：PHILLIPS 7186

## Slide 6
研究背景
工作原理
探测器测试
总结与展望
Simion模拟

## Slide 7
性能测试-微通道板&丝框
微通道板性能参数 | 
尺寸 | Φ50mm
数量 | 2片
增益（2片） | >106
有效直径 | >Φ45mm
上升时间 | ~700ps
MCP测试
丝框打火测试
丝框：
丝框拉丝、割丝
涂胶、烘烤
耐压测试，超3000V

## Slide 8
性能测试-延迟线测试
延迟线：
条间距2mm
延迟单元2ns
X和Y方向各22条
参考文献：Two-dimensional GEM imaging detector with delay-line
输出信号
输入信号
输出信号
延迟线实物图
延迟线pcb图

## Slide 9
偏转场笼
参考文献： A compact Ultra-High Vacuum (UHV) compatible instrument for time of flight-energy measurements of slow heavy reaction products
碳膜
场笼
项目 | 参数
放射源 | Am-241 α源
碳膜 | 厚30μg/cm³；尺寸Φ50mm
微通道板 | 尺寸Φ50mm；增益（2片）>106
PEEK场笼 | 低真空（1.33×10-11mbar）

## Slide 10
偏转场笼-光阑及符合测量
光阑示意图
束斑大小 Φ1.73mm
符合测量示意图
硅有效面积Φ5mm
X方向
FWHM=5.76mm
Y方向
FWHM=5.61mm

## Slide 11
45°场笼
α源
准直
Mylar膜
硅
项目 | 参数
放射源 | Am-241 α源
Mylar膜 | 厚2μm；尺寸Φ50mm
微通道板 | 尺寸Φ50mm；增益（2片）>106
PEEK场笼 | 低真空（1.33×10-11mbar）
参考文献：The large-area micro-channel plate entrance detector of the heavy-ion magnetic spectrometer PRISMA
参考文献：DIAGNOSTICS FOR DESIREE
MCP及延迟线
45°场笼

## Slide 12
束斑大小 Φ2.16mm×3.05
45°场笼-光阑及电场
HV1 V | X mm | Y mm
-2000 | 4.96 | 5.85
-3000 | 3.83 | 4.58
-4000 | 3.59 | 4.26
-5000 | 3.10 | 4.19
-6000 | 2.79 | 3.90
X方向
FWHM=2.79mm
Y方向
FWHM=3.90mm

## Slide 13
45°场笼-改进延迟线测试
延迟线：
条间距1mm
延迟单元1ns
X和Y方向各49条
延迟线实物图
延迟线pcb图
HV1 V | X mm | Y mm
-2000 | 4.00 | 4.36
-3000 | 3.17 | 3.73
-4000 | 2.73 | 3.37
-5000 | 2.76 | 3.07
-6000 | 2.44 | 2.83
X方向
FWHM=2.44mm
Y方向
FWHM=2.83mm

## Slide 14
二维图像对比
偏转场笼
FWHM_X = 5.76mm
FWHM_Y = 5.61mm
45°场笼
FWHM_X = 2.79mm
FWHM_Y = 3.90mm
45°场笼
FWHM_X = 2.44mm
FWHM_Y = 2.83mm

## Slide 15
研究背景
工作原理
探测器测试
Simion模拟
总结与展望

## Slide 16
Simion模拟
B
模拟条件
膜高压：-5000V
磁场：120Gs
束斑：Φ2mm
图解
绿色：电势线
蓝色：电子
红点：电子终结点

## Slide 17
研究背景
工作原理
总结与展望
Simion模拟
探测器测试

## Slide 18
总结
完成了探测器偏转场笼与45°场笼的研制；
完成了α源离线位置分辨测试；
改进了延迟线读出方式。
Simion模拟，确定增加磁场的可能性。

## Slide 19
改进准直方案，给出更准确的位置分辨；
采用波形采样，优化数采；
添加磁场，提高位置分辨；
束线测试。
展望

## Slide 20
谢谢!
请各位老师批评指正！