## Slide 1: 辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪检定规程
报告人：李德红
中国计量科学研究院电离辐射所
2018年7月25日

## Slide 2
内容纲要
中国计量院介绍
电离辐射所简介
JJG 393-2003 辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪检定规程

## Slide 3
第一部分：
中国计量科学研究院

## Slide 4: 中国计量院：基础设施
两院区建设
和平里院区占地8万
实验室面积6.4万
侧重传统计量科学研究和检测校准服务，是检测校准服务基地。
昌平院区，占地56万，总建面积4.7万，先进的精密测量实验室350余间。
侧重对环境条件有较高要求的高端计量科学研究，是科技创新及国际合作人才培养基地。

## Slide 5: 中国计量院：人才队伍
经费: 约9.96亿元人民币
  70% 国家财政拨款
  30% 服务收入
全院在职职工约1000人
专业技术人员700余人
  2位中国工程院院士
  79名研究员
  355名副研究员、高级工程师
  192名博士， 223名硕士
  离退休1118人

## Slide 6: 中国计量院：科技水平
建立国家基准装置130项，完成国际关键比对335项。
建立国家标准装置324项，有证标准物质1506种。
国际互认的测量与校准能力1517项，位居世界第4，亚洲第1。
物理化学的实物百科全书
海洋
生物
电子
空间
新材料
信息
新能源
Notes: 整体介绍中国计量院科技水平，包括覆盖的专业、国家基准、标准、国际比对。尤其是国际互认的CMC项目

## Slide 7: 中国计量院: 科技水平
成效显著
玻尔兹曼常数测量
Kg重新
定义的
能量天平
1980年以来，共获得国家科技奖励80项,省部级奖400余项。
  “十一五”以来，获国家科技进步奖12项，其中一等奖3项、二等奖9项。
NIM5激光冷却-铯原子喷泉钟
新型
锶原子
光晶格钟
部分成果在国际上处于“领跑”阶段
量子化霍尔电阻器件及阵列
驾驭国际原子时
2亿年不差一秒
国际
最好水平
第三种新方法
国际先进行列

## Slide 8: 中国计量院：服务国民经济
每年为20余万台计量标准器和部分计量器具提供量值溯源。
每年发售标准物质约43.2单元
每年服务约1.8万个客户。
国家基准
基本单位和导出单位
量
值
传
递
工业
农业
国防
… …
行业、部门计量标准
社会公用
计量标准
国际互认
各国国家计量院
省级计量机构
中国计量院

## Slide 9
第二部分：电离辐射计量
    基本概述
    人员结构、学术任职、基标准，国际比对和CMC
    在研项目与发展规划

## Slide 10: 电离辐射计量科学研究所
社会需求
医 学 计 量
环境辐射
国防科研
QC
技术法规
电离辐射计量溯源体系
三个方向：辐射剂量，放射性活度，中子计量

## Slide 11: 电离辐射所
人员：在编人员25人，合同制、劳务派遣、研究生等共约30人
昌平院区15号楼
和平里院区电离辐射楼
实验室面积：约6000平方米

## Slide 12: 国际学术组织
国际电离辐射计量咨询委员会成员：CCRI、CCRI(I)、CCRI(II)、CCRI(III)
亚太计量组织电离辐射技术委员会（APMP TCRI）：现任主席（2016年-2019年）
2016年，成为IAEA/WHO 基准实验室成员（PSDL）

## Slide 13: 国内学术组织
秘书处：
中国计量测试学会电离辐射专业委员会
中国辐射防护学会电离辐射计量分会
中国体视学学会CT理论与应用专业委员会
主任委员、委员、常务理事、理事
在国内其它学术组织任职10余人次

## Slide 14: 国家基标准（辐射剂量基准）
(60～250)kV X射线空气比释动能基准装置
(10-60)kV X射线空气比释动能基准装置
中能X射线(60～250)kV照射量基准装置
乳腺X射线线空气比释动能基准装置
（已完成国际比对，准备申报基准）
（250-600）kV X射线空气比释动能基准装置
（装置已建立，计划开展国际比对）
137Cs γ射线空气比释动能基准装置
（已完成国际比对，准备申报基准）

## Slide 15: 国家基标准（辐射剂量基准）
60Coγ射线空气比释动能基准装置
石墨空腔电离室60Coγ射线水吸收剂量基准装置
水量热计γ射线吸收剂量基准装置
硫酸亚铁剂量计吸收剂量基准装置
γ射线石墨吸收剂量量热计基准装置
水量热计加速器高能光子水吸收剂量基准装置
（完成比对，准备申报国家基准）

## Slide 16: 国家基标准（辐射剂量标准）
β射线吸收剂量国家标准装置
（已列入国际比对计划）
热释光剂量计检定标准参考辐射场
丙氨酸/EPR剂量计吸收剂量标准测量系统
X射线诊断水平剂量仪检定装置
γ射线空气比释动能（防护水平）标准装置
参加IAEA组织的比对
γ射线空气比释动能（环境水平）标准装置

## Slide 17: 国家基标准（放射性活度基准）
4πβ-γ符合
4π(LS)-γ符合
4πX(e)-γ符合
4π(LS)液闪
2πα、β粒子发射率

## Slide 18: 国家基标准（放射性活度标准）
γ谱仪
氡检定
2πα、2πβ低本底
4πγ电离室

## Slide 19: 国家基标准（中子）
中子源强度基准
14.8MeV中子吸收剂量基准
热中子注量率基准
中子剂量当量标准装置

## Slide 20
K1：Co-60空气比释动能（2001/2015）
K4：Co-60水吸收剂量(2010)
K2：低能X射线空气比释动能(2010/2018)
K3：中能X射线空气比释动能(2001/2017)
国际比对-辐射剂量

## Slide 21
K5：Cs-137空气比释动能（2014）
K7：乳腺X射线空气比释动能(2018)
已完成测量工作。
K8：Ir-192参考空气比释动能装置建立
计划参加国际比对
K6：加速器光子水吸收剂量（2016）
国际比对-辐射剂量

## Slide 22
国际比对-活度
CCRI(II)-K2.H-3（2009）
BIPM.RI(II)-K4.Tc-99m （2012）
APMP.RI(II)-K2.Fe-59 （2014）
BIPM.RI(II)-K1.Co-60（2015）
CCRI(II)-K2.Ge-68 （2016）
CCRI(II)-S12 （2016）
BIPM.RI(II)- K1.Pa-231（2017）
CCRI(II)-K2.H-3（2009）
BIPM.RI(II)-K4 Tc-99m（2012）
APMP.RI(II)-K2.Fe-59.（2014）

## Slide 23
国际比对-中子
APMP RI(III) S1中子周围剂量当量率（2010～2012）
BIPM CCRI(III)K9 Am-Be.1中子发射率（2012）

## Slide 24
Chart: 
| 美国 | 俄罗斯 | 德国 | 日本 | 法国 | 韩国 | 中国 | 英国 | 奥地利 | 西班牙 | 捷克 | 巴西
项数 | 540 | 329 | 266 | 248 | 244 | 214 | 195 | 194 | 152 | 149 | 123 | 119
电离辐射国际互认检测与校准能力（CMCs） 195项
世界排名第7

## Slide 25: 辐射防护用X、γ辐射剂量当量(率)仪和监测仪检定规程
报告人：李德红
中国计量科学研究院电离辐射所
2018年7月25日

## Slide 26: 主要内容
范围
术语和计量单位
概述
计量性能要求
通用技术要求
计量器具控制

## Slide 27: 范围
射线种类：X、γ射线
能量：10keV-1.5MeV，4MeV-9MeV(条件缺乏）
物理量：周围剂量当量、定向剂量当量
单位：Sv、Sv/s （ mSv/h ，μSv/h，……）
仪表种类：防护仪和监测仪
不适于：医用放射仪表、个人剂量计

## Slide 28: 国内外参考标准
IEC60486 Radiation protection instrumentation- Ambient and/or direction dose equivalent(rate) meters and/or monitors for beta X and gamma radiation
GB/T 12162.1-2000 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的x和γ参考辐射第1部分:辐射特性及产生方法
ISO 4037-3-1999（GB/T 12162.3-2004 ） X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function
备注：应使用上述标准的现行有效版本

## Slide 29: 术语和计量单位
周围剂量当量：
定向剂量当量：
指示值的相对误差：

## Slide 30: 术语和计量单位
相对固有误差
仪器参考点
响应
能量响应
角响应

## Slide 31: 概述
周围剂量当量
定向剂量当量

## Slide 32: 计量性能要求
辐射性能要求

## Slide 33: 计量性能要求
重复性要求

## Slide 34: 通用技术要求
外观
  外观良好、所需附件齐全
  型号、编号、制造厂、MC标志及其编号
有效量程
  模拟显示：量程或量级满刻度值的10%-100%
  数字显示：每个量程倒数第二个十进位的最小非零指示值，如最大指示为199.9的仪器，有效量程为1.0-199.9
  剂量当量率仪：至少包含三个量级；剂量当量仪：至少包含四个量级，且包含1mSv；用于核应急的监测的仪表测量范围 100μSv/h-10Sv/h和100μSv-2Sv.

## Slide 35: 通用技术要求
监测仪报警水平
  有效报警量程内连续可调，或每个量级至少一个设置点
  声响报警根据需要可设置为静音
  外部标识：
  有确定参考点位置的明显标识，并标明仪器适合测量的辐射类型、辐射量、能量和入射角
  指示值
  剂量当量(率)
  如果用照射量(率) ，空气比释动能(率)和空气吸收剂量(率)或其他单位，在检定前应该先确定合适的转换因子，以便直接显示值乘以该常数后得到剂量当量(率)

## Slide 36: 计量器具控制
检定条件
剂量标准：约定真值的扩展不确定不大于10％（ｋ＝２）
  照射量： X=Nx·M·KTP （较少）
  空气比释动能：Ka=Nk·M·KTP （很多）
  Ka与Ｘ的关系：

## Slide 37
检定条件
参考辐射：须满足GB/T12162.1-2000
  荧光Ｘ射线；Ｎ系列X射线
  Co-60，Cs-137,Am-241
  R-C，R-F，R-Ti，R-Ni，R-O (极少，几乎没有）
  灵敏体积上的剂量率变化不超过5%；
  散射辐射的剂量率贡献小于总体的5%。
  配套设备：定位设备、监督电离室（推荐）、温度计、气压计、计时器、远距离读数装置（监视器）

## Slide 38
检定项目

## Slide 39
检定方法
外观以及通用特性
相对固有误差：
  周围剂量当量：采用Cs-137或Co-60（需考虑与CS-137的能响差异）
  定向剂量当量：N20或Cs-137(注意考虑次级电子平衡）
  模拟线性刻度的仪器：首检每个量程上选取3个点：30%，60%和90%；后续和使用中检定每量程选一个点：50%-75%之间
  对数刻度或数显仪器：首检每个十进位内3个点20%，40%和80%附近；后续和使用中检定每个十进位选一个点。

## Slide 40
相对固有误差：
  当I≤±（20%+U），合格（U为约定真值的扩展不确定度）
报警功能：
  剂量当量率：应加上 0.8（1-U）；1.2（1+U）
  剂量当量：

## Slide 41
能响
  周围剂量当量：Cs-137， 0° 归一
  定向剂量当量：N-20， 0° 归一
  剂量率尽量一致，相对固有误差
角响应
  ±30°； ±45° 不小于0.6
  根据厂家说明的角度检定

## Slide 42
校准因子
过载
  量程最大值
  2倍最大值
  100Hmax (Hmax＜0.1Sv/h)，10Hmax，10Sv/h (Hmax＞0.1Sv/h)
  多个量程则每个量程都进行上述测试
重复性
  满刻度的1/3-1/2
  重复20次，相对标准偏差

## Slide 43
周期：一般一年
检定结果处理
  合格：检定证书
  不合格：检定结果通知书，并注明不合格项目

## Slide 44: 单能光子自由空气比释动能Ka、光子注量Φ和照射量X之间的转换系数

## Slide 45: 光子自由空气比释动Ka、光子注量Φ和照射量X到 周围剂量当量 H *(10) 和定向剂量当量 H’(0.07，0°)的转换系数

## Slide 46: 环境、防护类仪表技术法规
JJG 393-2003 《辐射防护用X、γ辐射剂量当量（率）仪和监测仪》
JJG 1009-2016 《X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪》
JJG 962-2010 《X、γ辐射个人剂量当量率报警仪》
JJG 521-2006 《环境监测用X、γ辐射空气比释动能（吸收剂量）率仪》
JJG 593-2016 《个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量（装置）系统》

## Slide 47: 电离辐射领域属于强制检定的计量器具目录

## Slide 48
谢谢
敬请指正
Thanks for your attention!
Notes: 当前建立的Cs-137空气比释动能基准装置和γ射线防护标准的建立工作，解决了目前X、γ射线防护剂量仪表溯源需求，随着辐射防护剂量领域的新发展，出现了（4～9）MeV高能γ射线、β射线（电子）、质子和重离子等辐射剂量的相关量传新需求，本项目成果还难以满足，还需要进一步开展相关量传研究工作，以进一步完善辐射防护剂量的量传体系。
此外，本项目还属于传统量传范畴，有关辐射防护领域的前沿研究，如与辐射防护密切相关的辐射损伤机理研究，细胞和分子层面的微剂量学研究逐渐成为辐射防护剂量领域的热点，本项目工作只是上述前沿研究工作的基础，而国外先进计量研究机构（如PTB和NIST）已经开展相关研究工作，计量院也有必要开展相关研究工作，为辐射防护前沿的科研和应用工作做好技术储备。