## Slide 1: CSNS DTL系统运行调试总结
DTL系统
2018.09.12

## Slide 2: 报告提纲
一、DTL系统简介
1.1 DTL组成总体介绍
1.2 DTL制造安装调试进程
1.3 DTL调束运行进程
二、 DTL运行稳定性分析
2.1 影响稳定运行的因素
2.2 各影响因数具体分析
腔体驻波比保护 真空系统 水冷控制系统 其他原因
2.3 DTL运行稳定性统计
三、 总结及下一步计划

## Slide 3: 1.1 DTL组成结构总体介绍
DTL系统实物图
CSNS SNS JPARC-DTL参数对比
DTL腔内部结构
DTL系统布局图

## Slide 4: 1.2 DTL制造安装运行进程表
制造安装时间进程
（1）2007～2011年 DTL预研样机历时5年时间，解决腔体和漂移管等关键部件的技术难题。
（2）2012～2014年 设备加工阶段，全面监督进度和控制加工质量，保证设备加工顺利完成。
（3）2014年9月 开始启动漂移管准直安装，历时约2年时间，完成了全部153台漂移管的组装。
（4）2015年12月 首段DTL腔体成功安装至东莞CSNS园区直线隧道。
（5）2016年1月18日 首段DTL腔成功出束，主要束流参数达到设计指标。
（6）2016年10月 完成所有DTL加速器隧道安装，并完成了各类调试。

## Slide 5: 1.3 DTL调束运行阶段进程
调束运行时间进程
（1）2016.01.11 DTL1成功出束21MeV， 束流通过率100%。
（2）2016.11.28 40MeV束流到直线末端废束站
（3）2017.04.24 61MeV束流到直线末端废束站
（4）2017.07.07 束流加速到1.6GeV 2017.08.28 打靶获得第一束中子
（5）2017.11.01 1Hz束流打靶运行 2017.11.09 25Hz束流打靶，束流平均功率达到10kW
（6）2018.01.05 80MeV束流到直线末端废束站，2018.01.18 80MeV束流加速到1.6GeV。

## Slide 6: 2.1 影响DTL稳定运行的因素
真空系统
水冷 温度 控制
驻波比保护
（腔体打火）
其他原因
（DT电源、
功率源、束流等）

## Slide 7: 2.2.1 DTL腔体驻波比保护——老炼阶段进程1
DTL-1,2,3,4腔老炼情况表
 | 目标参数 | DTL-1 | DTL-2 | DTL-3 | DTL-4 | 展脉宽老炼1 | 展脉宽老炼2
腔体谐振频率 | 324MHz | 324MHz | 324MHz | 324MHz | 324MHz | 324MHz | 324MHz
重复频率 | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz
脉宽 | 650us | 650us | 700us | 700us | 700us | 150us—400us | 400—650us
进腔峰值功率 | 1.5MW | 1.5MW | 1.67MW | 1.65MW | 1.53MW | 1.6MW | 1.6MW
耗时 |  | 约61天 | 约21天 | 约14天 | 约10天 | 47天 | 14天

## Slide 8: 2.2.2 DTL腔体驻波比保护——老炼阶段进程2
实验记录纸质版
实验记录电子版
DTL腔体老炼所做的改善工作
由纸质档记录升级为电子档和纸质档同记录——更方便数据统计
记录腔体状态：幅值，脉宽，重复频率，功率，VSWR，故障次数，类型，时间等
JPARC相关专家讨论，提出进一步老炼腔体。对4台DTL腔体进行24小时不间断全面老炼，脉宽从50 μs逐步增加到400μs，腔体趋于稳定。
通过试验查找并解决DTL腔驻波比保护计数异常问题

## Slide 9: 2.2.3 DTL腔体打火情况
Chart: DTL1 平均每小时驻波比保护次数
DTL1平均每小时驻波比保护次数 | 3.26 | 1.89 | 0.83 | 0.64 | 1.01 | 0.64 | 0.34
Chart: DTL2平均每小时驻波比保护次数
DTL2平均每小时驻波比保护次数 | 0.94 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.14
Chart: DTL4平均每小时驻波比保护次数
DTL4平均每小时驻波比保护次数 | 5.31 | 0.43 | 0.12 | 0.2 | 1.76 | 13 | 0.96
Chart: DTL3平均每小时驻波比保护次数
DTL3平均每小时驻波比保护次数 | 0.46 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.03
四个腔平均保护次数呈下降趋势
5月保护次数增加是因为增大脉宽老炼， 6月 DTL4 腔体打火比以前频繁（展脉宽老炼时间不够）
7月稳定出束期间，DTL1 ，DTL2， DTL3 保护次数 小于0.4/h，相当于1天不超过10次。DTL4 保护次数 小于1/h。
2018.1-2018.7 DTL老炼运行数据
2018.01-07 各腔驻波比保护次数统计（次/H）
Chart: DTL1 平均每小时驻波比保护次数
DTL1平均每小时驻波比保护次数 | 3.26 | 1.89 | 0.83 | 0.64 | 1.01 | 0.64 | 0.34
Chart: DTL2平均每小时驻波比保护次数
DTL2平均每小时驻波比保护次数 | 0.94 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.16 | 0.17 | 0.14

## Slide 10: 2.2.4 DTL真空系统故障统计
DTL真空系统故障统计
80MeV调束运行前，机器调试期间
2015.12-2016.01.05 DTL1-51#, DTL第一机械腔有漏
2017.05.15-06.26 DTL1-12# 线圈漏水
80MeV调束运行后
2018.02.02-02.04 DTL1-12#
2018.01.06 DTL4脊波导分子泵出现倒抽现象
2018暑期检修 DTL1-51# 2-2# 2-28#
都已经处理完毕，真空回复E-6量级
正式运行后，DTL仅发生一次由于腔体原因，发生真空异常现象
整体平稳，不影响出束

## Slide 11: 2.2.5 影响腔体真空的因素及解决方法
（1） 漏真空 （1-12#，3-16#，1-51# ，2-11#，2-28#）
漂移管根部真空胶封堵
CSNS DTL1-12# 线圈无水水套通水 修改聚焦周期结构，正常运行；
重新制作了新的漂移管，设计了拆除安装准直方案
（2）一次扫相调谐Tuner（DTL2扫相动Tuner时，5E-5）
（3）腔体打火
通过老炼降低腔体打火频率，可以解决
真空密封处理前
真空密封处理后
新加工的DT1-12#

## Slide 12: 2.2.6 真空系统
 | 腔体真空 | 陶瓷窗真空 | JPARC真空
DTL1 | 7.7×10-6Pa | 4.6×10-6Pa | 1.88×10－5Pa
DTL2 | 4×10-6Pa | 3.8×10-6Pa | 1.94×10－5Pa
DTL3 | 4.3×10-6Pa | 2.3×10-6Pa | 1.49×10－5Pa
DTL4 | 2.6×10-6Pa | 2.4×10-6Pa | 
DTL 腔体真空度
DTL 腔体真空度（暑期检修后）
DTL腔体真空度很好
增加真空预警和离子泵电流预警功能， 利于MPS触发前提前发现异常采取处理措施

## Slide 13: 2.2.7 DTL水冷系统及控制系统组成
流量开关（586个）
测温系统（362路）
控制系统（954路）
流量计 (32个)
腔体 12 个
漂移管 161个
耦合杆 133套
功率耦合器 4 套
调谐器 48套
可动调谐器 8套
DTL 水冷及控制系统
DTL 系统组成部分

## Slide 14: 2.2.8 水冷及控制系统可能存在的问题及改善方法
流量计
问题
流量过小，可能存在堵塞
方法
更换为直通件
返厂维修
由齿轮式更为涡轮式
新的流量计
直通件
流量计
以前用的是高精度的椭圆齿轮流量计，缺点是齿轮轴承磨损后容易卡死，影响运行，更换新的备件或直通。
管道残留的金属屑堵塞流量计,损坏齿轮，增加流量计水阻，导致该支路流量不足
更换流量计 降低故障率

## Slide 15: 2.2.9 水冷及控制系统可能存在的问题及改善方法
流量开关
阈值设置高，容易报警
水流量过低
方法
根据发热分析重新调整阈值
更换出故障的流量开关
问题
流量开关
故障原因：流量报警阈值设置接近临界，水流量波动导致流量开关报警
调整流量开关阈值
随着运行时间的累加，偶尔会有流量开关故障，但不影响机器运行，将在检修期集中更换
优化流量开关阈值
调整流量开关阈值
所有固定调谐器改为2L/min，
耦合杆改为1L/min
腔体10L/min
端法兰3L/min
DT与QM不变

## Slide 16: 2.2.10 水冷及控制系统可能存在的问题及改善方法
测温系统
控制系统
接触不良，误读数
方法
拧紧，防松动
问题
无
问题
优化
拧紧，防松动
增加预警功能
温控：
腔体 12路
线圈 161路
水套及其他 189路
控制线路：
1.线圈161 2.水套161 3.耦合杆31+36+29+25
4.腔体12*4 5.法兰6*4 6.调谐器14*4
7.脊波导陶瓷窗3*4
腔体温度探头
线圈温度探头
水温温度探头
控制线路

## Slide 17: 2.2.11 其他原因
3个腔体入水水温的监控
DTL1腔的水温波动最小，峰峰值在~0.1°
DTL2和DTL3腔的水温波动~0.3 °
期间有出现过波动较大的情况，对腔体真空和打火的关联性不太明显
DTL通过率低于80%，会有明显的束损并导致DTL腔打火频率大大增加
腔体水温的稳定性
DTL通过率 束流损失

## Slide 18: 2.3 DTL运行故障统计
（1）2018年01-07月稳定运行时间统计
总的运行时间3864小时
出束时间 1606 小时
总体故障时间 1117小时
DTL故障时间 72.6小时
DTL故障率 1.87%

## Slide 19: 三、总结及下一步计划
运行总结
（1）从DTL安装完成，老炼和调束这段时间，随着运行时间增加，DTL系统不断改进，能工作正常，由自身故障引发停束时间几乎没有，故障率越来越低，不超过2%。
（2）针对运行中出现的问题，增加预警和保护功能（水温预警，真空预警等），优化水冷配水系统报警阈值，提高稳定性。
（3）经过展脉宽老炼，各腔的打火频率越来越小，基本不影响正常出束。
下一步计划
DTL掉功率恢复过程中，由于腔体温度上升需要20多分钟，所以现在每次加功率需要约半小时，如果能够改善加功率时间（JPARC 10秒内恢复功率）
实现加功率程序自动化 这样DTL故障率就会降低到可以忽略的地步
二期升级的调研与预研 直线段束流能量由80MeV提高到300MeV

## Slide 20
谢谢大家！