## Slide 1: CSNS束测系统运行总结及 下一步工作计划
报告人：孙纪磊
加速器技术部束测组全体

## Slide 2: 内容
各子系统运行情况
组内开展的其他研究工作及进展
下阶段工作计划

## Slide 3: 束测系统总体布局

## Slide 4: 子系统运行情况—LINAC—CT
定期标定，保证系统稳定运行
Beam Current = [Sum(Valid) – Sum(Background)] / n
Valid count
Background count

## Slide 5: 子系统运行情况—LINAC—CT
目前存在的缺陷
  束流状态不稳，会导致通过率计算不准确
  提高采样频率，利用积分计算粒子数方式得到流强，提高测量精度（徐智虹已完成程序升级，下次开机可用）

## Slide 6: 子系统运行情况—LINAC— FCT
系统稳定性好于±0.5 º
能量测量精度
  探头固定组合，好于±0.02 MeV
  任意组合，好于±0.1 MeV

## Slide 7: 子系统运行情况—LINAC— BPM
Strip line
Libera
Bergoz
EPICS Released
NI ADC
LabVIEW
暑期检修期间，有问题的LRBPM13已经更换完毕

## Slide 8: 子系统运行情况—LINAC— BLM
可探测到DTL腔加功率时产生的X射线
探测到20 MeV下的束流损失
MEBTCT02
DTL1BLM03
DTL1BLM02

## Slide 9: 子系统运行情况—LINAC— BLM
束损探测实验 （杨涛、田建民完成）
  理论计算发现，低能段束损主要产生快中子，PE可将快中子慢化产生热中子，从而易于被BF3探测。
  DTL一腔处的BF3型BLM，加装7.5cm厚聚乙烯层。
中子能谱
热中子

## Slide 10: 子系统运行情况—LINAC—Wire Scanner
WS
  MEBT 四台 (Carbon, 30 μm)，LRBT八台 (Tungsten, 50 μm)，均工作正常
  暑期在通用配合下，完成了MEBT-WS04和LRBT-WS04维护

## Slide 11: 子系统运行情况—LINAC—Wire Scanner
Chart: 
束损探头与丝靶相互校核实验（流强12mA，σ=4mm，50μm钨丝）
  LRWS00和LRBLM01
  利用BLM也可进行剖面测量，且测量精度与丝信号相当
  3σ处丝截束流约1μA，BLM可探测到
  疑似丝上有热电子发射，需后续实验验证
Chart: 

## Slide 12: 子系统运行情况—RCS—多丝靶
注入区共有四台多丝靶，均正常工作，为束流注入调试服务
后续增加扫描测量功能
注入束
循环束

## Slide 13: 子系统运行情况—RCS—BPM
RCS-BPM Offset验证（徐智虹、李鹏、聂小军完成）
  BPM电极内径（220mm）与上下游设备内径不一致产生Offset？
  备用TUNE BPM法兰两端加装外径为300mm、内径为183mm、厚3mm的环形垫片对BPM进行了重新标定验证
X电中心：X(无垫片) – 6 mm = X(有垫片)
Y电中心：Y(无垫片) + 6 mm = Y(有垫片)

## Slide 14: 子系统运行情况—RCS—BPM
Chart: 
| 3.6 | 8.4 | 18.899999999999999 | 20.7 | 36.1 | 38 | 49 | 51.8 | 62.1 | 65.3 | 75.900000000000006 | 77.7 | 93.1 | 95 | 103.2 | 112.4 | 119.1 | 122.3 | 132.9 | 134.69999999999999 | 150.1 | 152 | 162.9 | 165.8 | 176 | 179.3 | 189.9 | 191.7 | 207.1 | 209 | 219.9 | 224.3
OFFSETX-OLD | 9.5408 | 10.0396 | 9.4986 | 9.5526 | 9.7304 | 9.5523 | 9.8739 | 9.6855 | 9.596 | 9.971 | 9.4651 | 9.707 | 9.7759 | 9.4887 | 10.1435 | 9.1631 | 9.6936 | 9.0044 | 9.505 | 9.6162 | 9.3788 | 9.6777 | 9.9635 | 9.6746 | 9.3279 | 9.7004 | 9.5983 | 9.837 | 10.331 | 9.4812 | 9.5154 | 10.6129
OFFSETY-OLD | -0.33158 | 0.21771 | 0.5802 | -0.07875 | 0.1225 | 0.43699 | -0.30312 | 0.32253 | 0.084556 | 0.16647 | 0.82293 | 0.41292 | -0.21516 | -0.024316 | 0.11376 | 0.27831 | -0.1966 | -0.02982 | 0.67183 | 0.031942 | -0.065145 | 0.47743 | 0.099489 | -0.089754 | -0.074503 | 0.07467 | 0.8062 | -0.35305 | 0.62438 | 0.07467 | -0.34134 | -0.64924
XOLD+YOLD | 9.2092 | 10.2573 | 10.0788 | 9.4739 | 9.8529 | 9.9893 | 9.5708 | 10.0081 | 9.6805 | 10.1375 | 10.288 | 10.1199 | 9.5608 | 9.4644 | 10.2572 | 9.4414 | 9.497 | 8.9745 | 10.1769 | 9.6481 | 9.3137 | 10.1552 | 10.063 | 9.5848 | 9.2534 | 9.7751 | 10.4045 | 9.4839 | 10.9554 | 9.5558 | 9.174 | 9.9637
Chart: 
| 3.6 | 8.4 | 18.899999999999999 | 20.7 | 36.1 | 38 | 49 | 51.8 | 62.1 | 65.3 | 75.900000000000006 | 77.7 | 93.1 | 95 | 103.2 | 112.4 | 119.1 | 122.3 | 132.9 | 134.69999999999999 | 150.1 | 152 | 162.9 | 165.8 | 176 | 179.3 | 189.9 | 191.7 | 207.1 | 209 | 219.9 | 224.3
OFFSETX-NEW | 5.9535 | 6.8535 | 6.2265 | 6.2265 | 8.9607 | 6.2265 | 6.8535 | 5.0908 | 8.8015 | 6.8535 | 6.2265 | 6.2265 | 8.9607 | 6.2265 | 9.445 | 8.9607 | 5.9535 | 6.8535 | 6.2265 | 6.2265 | 8.9607 | 6.2265 | 6.8535 | 5.0908 | 8.9607 | 6.8535 | 6.2265 | 6.2265 | 8.9607 | 6.2265 | 6.8535 | 5.9535
OFFSETY-NEW | 3.3783 | 2.1817 | 2.9071 | 2.9071 | -0.080207 | 2.9071 | 2.1817 | 3.9424 | 0.23891 | 2.1817 | 2.9071 | 2.9071 | -0.080207 | 2.9071 | -0.26603 | -0.080207 | 3.3783 | 2.1817 | 2.9071 | 2.9071 | -0.080207 | 2.9071 | 2.1817 | 3.9424 | -0.080207 | 2.1817 | 2.9071 | 2.9071 | -0.080207 | 2.9071 | 2.1817 | 3.3783
XNEW+YNEW | 9.3318 | 9.0352 | 9.1336 | 9.1336 | 8.8805 | 9.1336 | 9.0352 | 9.0333 | 9.0404 | 9.0352 | 9.1336 | 9.1336 | 8.8805 | 9.1336 | 9.179 | 8.8805 | 9.3318 | 9.0352 | 9.1336 | 9.1336 | 8.8805 | 9.1336 | 9.0352 | 9.0333 | 8.8805 | 9.0352 | 9.1336 | 9.1336 | 8.8805 | 9.1336 | 9.0352 | 9.3318
Offset校正前后对比

## Slide 15
校正前：水平±15mm、垂直±7mm；校正后：水平±6mm、垂直±2mm
子系统运行情况—RCS—BPM
CSNS环交流轨道校正结果

## Slide 16: 档位对响应结果的影响（gain=1&gain=6）
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
trace=1&&gian=6 | -223.0561 | -564.1455 | 477.5767 | 713.7231 | 184.368 | 0 | -910.3275 | -622.5756 | 108.9949 | 340.2195 | 500.8344 | 617.9136 | -680.4067 | -565.0062 | -264.3389 | 150.0431 | 588.0455 | 735.7937 | -39.1656 | -161.0154 | -713.7354 | -445.4577 | 657.8037 | 567.2471 | 378.7179 | 320.5582 | -541.5289 | -823.0495 | 95.4948 | 171.3108 | 764.8717 | 352.7696 | 1.3599
trace=1&&gain=1 | -301.8548 | -578.9099 | 446.6508 | 612.998 | 341.909 | 0 | -800.1781 | -637.0186 | 95.2739 | 339.052 | 499.4059 | 531.0883 | -627.3949 | -533.7891 | -264.4594 | 134.6891 | 549.8965 | 716.6987 | -89.2918 | -70.7012 | -693.4655 | -422.5555 | 608.6455 | 527.3632 | 369.2823 | 300.3532 | -517.371 | -784.6119 | 98.0018 | 170.6191 | 759.9401 | 385.611
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
trace=10&&gian=6 | -10.6492 | -31.29 | 38.1646 | 59.6271 | 13.9688 | 0 | -60.1394 | -40.7142 | 16.2253 | 31.1806 | 41.9523 | 44.2583 | -47.0702 | -37.4088 | -23.877 | 19.3124 | 60.0417 | 65.468 | -5.4284 | -37.9909 | -54.8054 | -28.915 | 45.8245 | 46.9174 | 30.9221 | 35.1061 | -49.758 | -59.4674 | 5.3942 | 14.5609 | 70.248 | 41.736 | 4.5991
trace=10&&gain=1 | -61.1424 | -141.6991 | 144.1773 | 215.5165 | 40.3229 | 0 | -241.3965 | -175.0119 | 44.8758 | 94.4064 | 139.6936 | 172.0107 | -194.3344 | -152.8162 | -75.5637 | 51.6632 | 180.9255 | 223.833 | -25.9835 | -60.2579 | -208.7493 | -126.6647 | 186.939 | 159.4981 | 112.1756 | 98.3032 | -161.7653 | -230.7218 | 21.0054 | 44.4253 | 232.2531 | 106.818 | 4.5991
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
trace=20&&gain=6 | -11.1149 | -20.2693 | 29.0165 | 44.1922 | 10.5606 | 0 | -43.3908 | -24.0125 | 10.4497 | 17.4576 | 34.6684 | 41.8644 | -45.1889 | -26.7172 | -24.5529 | 5.6134 | 30.5943 | 39.7615 | -4.0045 | -2.5983 | -35.082 | -20.2712 | 45.7638 | 27.6152 | 17.7332 | 25.0527 | -60.9619 | -44.3079 | 5.2722 | 11.1679 | 38.2271 | 23.3503 | 7.8671
trace=20&&gain=1 | -36.5978 | -91.4733 | 81.2534 | 131.2564 | 28.3334 | 0 | -154.3595 | -113.5974 | 26.213 | 55.1444 | 85.7196 | 103.9694 | -119.8487 | -95.0448 | -61.5701 | 34.586 | 114.635 | 139.9181 | -12.0914 | -34.2985 | -130.1776 | -81.8505 | 118.3439 | 100.4872 | 65.0645 | 52.1639 | -104.2629 | -144.5507 | 14.1332 | 31.949 | 141.6356 | 68.0895 | 7.8671
实验时间：2018-5-23-night，功率<10KW
子系统运行情况—RCS—BPM

## Slide 17
子系统运行情况—RCS—BPM
电子学ADC输入范围0~2 V
今年6月份与物理组人员一起观测了不同流强下的BPM探头原始信号
根据流强判断合适的档位，已与中子方面人员讨论增加电子学饱和报警功能。

## Slide 18: 子系统运行情况—RCS—CT
DCCT、MCT、SCT工作稳定
自研SCT性能与Bergoz DCCT相当，可作为DCCT备份
Normalized with the RF frequency

## Slide 19: 子系统运行情况—RCS—BLM
75个电离室探头
10个FBLM：塑闪+光电倍增管
很好的发挥了辅助调束和机器保护功能
20 ms
7 ms
20 ms
7 ms

## Slide 20: 子系统运行情况—RCS—Tune Measurement
  Tune BPM: Keysight 33500 signal generator + 2KW amplifier + kicker + Tektronix RSA5103B Real-time signal analyzer
工艺验收当天DC Mode TUNE-X测量

## Slide 21: 子系统运行情况—RCS—Wall Current Monitor
性能完全满足加速器调试运行需要
功能不断完善（与物理组合作）

## Slide 22: 子系统运行情况—RTBT—CT
所有三个CT工作正常，运行期间增加了机器保护功能
其中RTCT01在解决了探头磁环及接头不牢固问题后，一直对其进行定期复检，表现稳定

## Slide 23: 子系统运行情况—RTBT—BPM
整体工作稳定，运行中发现有两个BPM数据偶发跳变，经核查证实是电子学问题，已联系厂家免费维修。
数据获取方式改进
单束团：束团数目设置为 1，首束团点数设置为90
双束团：束团数目设置为 2，首束团点数设置为40；第一个束团的信息保持 约2ms，第二个束团的信息保持38ms，由控制组吴煊分解后提交到数据库
双束团出束时，输出两个束团的平均效果：束团数目设置为1，首束团点数设置为90

## Slide 24: 子系统运行情况—RTBT—WS
八台丝靶工作稳定，软硬件方面也做了持续改进
  优化了本地站线缆屏蔽
  增加丝上信号扣本底功能
与LRBT段一样，也对BLM探头作为剖面测量读出进行了验证，可行
RT-WS06
σ = 5.66 mm
RT-BLM27
σ = 5.51 mm

## Slide 25: 子系统运行情况—RTBT—窗前多丝靶
工作稳定
测量剖面同时，增加了机器保护功能

## Slide 26: 子系统运行情况—RTBT— BLM
总体性能稳定
  运行中发现有3块电子学板卡基线漂移问题，暑期检修已解决，长时间加电运行未发现问题
  测量结果与辐射防护人员实测结果吻合：24米段B铁前，BLM探头未探测到束损，8月28日实测剂量小于1 μSv/h

## Slide 27: 组内开展的其他研究工作及进展—课题负责人黄蔚玲
《先进软磁材料在高频快脉冲电流测量平台中的应用研究》——广东省公益研究与能力建设专项基金，2018年底结题
  对多种软磁材料的样品环进行了LCR测量，分析各自的频响特性，与从Bergoz采购的FCT-302-0.5进行性能对比，并用网分进行了更宽频带内的阻抗测量。
  《纳米晶非晶磁芯》合同签订，采购完成，出厂测试完成
  《加速器用铁基软磁材料互感器测试评价》报告完成
《先进软磁材料在加速器精细时间结构测量平台中的应用研究》——国家自然科学基金青年基金，2019年底结题
  《CT用软磁合金环》合同签订，软磁合金环已加工完，出厂检测完成。
测量结果显示，Bergoz FCT与铁基纳米晶磁环的磁导率频响曲线相接近

## Slide 28: 组内开展的其他研究工作及进展—课题负责人黄蔚玲
Chart: 
| 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 500000 | 1000000 | 2000000 | 5000000 | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000 | 50000000 | 60000000 | 100000000 | 200000000 | 300000000 | 400000000 | 500000000 | 600000000 | 700000000 | 800000000 | 900000000 | 1000000000
20log(Vpp/Vpp_max) | -9.2996 | -5.353 | -2.2197 | -1.1726 | -0.97005 | -0.98257 | -0.80885 | -0.87049 | -0.77207 | -0.79657 | -0.73544 | -0.82114 | -0.93258 | -1.2112 | -1.4857 | -1.4195 | -1.367 | -2.1049 | -2.1909 | -2.1049 | -1.9075 | -0.78431 | -1.1343 | 0 | -1.1983 | -1.7144 | -3.7659 | -4.1543
脉冲信号源：SRS DG645+SRD1
数字示波器：Keysight S404A
软磁合金环FCT（1K107B小环绕线10匝带50Ω阻抗匹配）上升时间测量
测试脉冲信号：
脉宽7ns，上升沿143ps
软磁合金环探头输出信号：
上升时间约为412ps (fH=850MHz)
软磁合金环FCT(1K107B，10匝)探头带宽范围：4kHz-850MHz，且平坦性好于其他材料。
达成课题研究预期目标：带宽上限>300MHz
带材型号 | 10Turns | 50Turns
1K107B | 4kHz-850MHz | 100Hz-18MHz
1K502D3 | 5kHz-1.35GHz | 200Hz-100MHz
1K101 | 3kHz-300MHz | 1.5kHz-450MHz
软磁合金环FCT频响曲线间测量

## Slide 29: 组内开展的其他研究工作及进展—课题负责人曾磊
《提高基于电离室的束流损失测量系统灵敏度方法研究》——院重点实验室自主部署课题
  BLM电子学集成高压模块，减少地耦合回路
  消除反馈并联电容，提高响应
  中间层等电位，等效减少输入电容，提高响应
等电位设计
2500V高压模块
消除IV变换并联电容
BLM电子学

## Slide 30: 组内开展的其他研究工作及进展—课题负责人孙纪磊
《强流质子加速器残余气体电离型束流剖面探测器研究》——国家自然科学基金青年基金
  IPM信号量大小模拟研究（杨涛）
  电场均匀化研究
  IPM专用磁铁设计（邓昌东）
质子束能量vs离子对产额
均匀电场三维模拟
特殊磁铁设计

## Slide 31: 下阶段工作计划
2018暑期检修工作基本完成，保障各子系统稳定运行，为下阶段调束做好准备
加强各探测器系统数据挖掘能力，全力配合调束
  直线、环壁电流信号
  直线段CT，探索探测H+可能性
  24米段BLM，区分真实束流损失和靶上反冲射线
上层软件持续改进升级，提高工作稳定性
新探测器研制
  新需求：注入区Dump线
  新手段：束长仪、电子束扫描仪、IPM等

## Slide 32: 谢 谢!