## Slide 1
LHAASO-WFCTA望远镜片上程序介绍
四川大学
张进文
指导老师：杨朝文、周荣、张寿山

## Slide 2
Outline
1 程序的物理目标
2 逻辑框架
3 实验结果

## Slide 3
望远镜上成的图像
切伦科夫事例
激光事例
切伦科夫事例呈现为圆形，激光事例呈现是线性。
望远镜正面照片

## Slide 4
望远镜系统简图
光收集器*16
SIPM*16
前放*1
2*AB
1*CLB
DB*1
BDB*1
光收集器*16
SIPM*16
前放*1
DB*1
64个subcluster，共1024
通道
#1
#64
2*AB
1*CLB
望远镜内部照片
外壳、电源等

## Slide 5
电子学片上程序分布
CLB1
_FPGA
DB1
_FPGA
BDB
_FPGA1
BDB
_FPGA8
BDB
_FPGA9
BDB
_FPGA
10
Sub
Cluster1
CLB1
_FPGA
DB1
_FPGA
Sub
Cluster8
CLB1
_FPGA
DB1
_FPGA
Sub
Cluster
64
BDB
BDB的FPGA1负责与8个Sub_Cluster交互。
BDB上FPGA9负责与FPGA1-8交互。进行事例识别。
BDB上FPGA10负责与FPGA9交互。集成有小白兔模块。

## Slide 6
CLB程序
功能：实现温度高压补偿。
1、可设定SIPM高压
2、可读回前放板温度
3、可读回设定的高压
4、可读回CLB自身温度
5、可重构
CLB电路

## Slide 7
DB程序+BDB程序
功能：实现切伦科夫事例和激光事例获取。
Ch1
Ch2
Ch1024
时间窗口
着火情况
通道序列
着火图像
满足
or
不满足
收集数据or
丢弃数据
数据处理

## Slide 8
1、事例的能量信息
着火通道的信号电荷积分值
640ns
一个着火通道的波形记录长度为640ns。切伦科夫信号宽160ns，可以完整抓到整个波形。
电荷积分长度为1.24us，可以兼顾激光模式。
1.24us
信号
基线

## Slide 9
Ch1
Ch2
Ch1024
时间窗口
2、事例的时间信息
着火通道的信号到达时间
小白兔时间
Ch1024的到达时间
Ch1的到达时间
整个事例的时间：
事例触发时的小白兔时间。
事例中每个通道着火的时间：
小白兔时间+信号的峰位
未着火
着火
着火
t1
t1024

## Slide 10
DB程序框图
原始数据缓存
峰位，峰值求取
阈值比较
单道发送
峰位缓存
单道缓存
基线求取
基线缓存
阈值缓存
波形获取
电荷积分
指令解析
远程重构
单道统计
part1
同步信号解析
syn

## Slide 11
CLB
接收
FIFO
_CLB
FIFO
_DB_STATE
FIFO#状态
FIFO1
FIFO2
FIFO5
FIFO4
FIFO3
FIFO
#1
峰位，单道
波形
电荷
基线
阈值
通道1打包
FIFO
#16
通道16打包
FIFO#事例
传输模块
part2

## Slide 12
BDB_FPGA1程序框图
FIFO1
FIFO8
DB1事例
DB8事例
DB1接收
FIFO1
FIFO8
Sub1状态
Sub8状态
FIFO9
自身状态
FIFO
_8DB
FIFO
_STATE
DB8接收
传输模块
单道接收
单道发送
单道掩码
同步信号解析
full
syn
指令解析
远程重构
自动编号

## Slide 13
BDB_FPGA9程序框图
FIFO1
FIFO8
F1事例
F8事例
F1接收
FIFO1
FIFO8
F1状态
F8状态
FIFO9
自身状态
事例筛选
FIFO
_STATE
F8接收
数据管理
单道接收
事例图像判别
同步信号产生
syn
指令解析
远程重构
小白兔时间获取
事例打包
DDR存储
传输模块

## Slide 14
BDB_FPGA10程序框图
F9接收
FIFO
TCP/IP上传
TCP/IP接收
FIFO
指令发送
小白兔时间
时间发送
指令解析
远程重构

## Slide 15
实验结果
波形获取

## Slide 16
电荷获取

## Slide 17
基线获取

## Slide 18
时间获取
测试信号的周期为10ms，获取的事例时间如下：
事例1：01 61 0A 9A C0 32 A5 27=3319079
事例2 ：01 61 0A 9A C0 3A 46 47=3819079
事例3 ：01 61 0A 9A C0 41 E7 67=4319079
相邻事例的时间差都为500000，即500000*20ns=10ms。
测试信号的周期为1s，获取的事例时间如下：
事例1：01 61 0A A6 F8 C1 47 87=0110 1111 1000
事例2 ：01 61 0A A6 FC C1 46 E7=0110 1111 1100
事例3 ：01 61 0A A7 00 C1 46 47=0111 0000 0000
相邻事例的粗时间差都为1，即1*1s=1s。

## Slide 19
单道触发率验证
测试信号的周期为1s，获取两次状态：
第一次：
单道触发次数 时刻
88D=2189 2B5553BA=727012282
第二次：
单道触发次数 时刻
8A8=2216 2C55E5D7=743826903
单道触发次数相差：2216-2189=27
时刻差：743826903-727012282=16814621，即16814621*1.6us=26.9s
单道触发率：27/26.9=1.003
单道触发率正确。

## Slide 20
总结
切伦科夫望远镜程序基本成型，经过初步测试可以正常运行。