## Slide 1: LHAASO-MD 标定及光电转换系统进展与计划
左雄
20190415

## Slide 2: 目录
1、标定系统
2、光电转换系统
3、总结

## Slide 3: 1、标定系统
1.1、探测器标定
1.2、LED标定装置

## Slide 4: 1.1、探测器标定－－单元探测器
进行了MD首批次单元探测器的电荷、电荷分辨、A/D比及衰减时间标定；
A/D比拟合区间为80-160个单缪，所有参数平均10个小时进行一次标定；
水位在线标定工作还在进行中。

## Slide 5: 1.1、探测器标定－－小阵列
缪子探测器阵列着火大事例
10台MD+40台ED组成的小阵列；
各MD探测器信号与单元探测器调试基本一致，触发率在6-9kHz；
ED+MD联调已经完成，并进行了标定工作；
MD时间与前锋面时间残差分布，探测器几何导致其具有双峰结构，标定可以得到时间残差及时间分辨，平均10小时标定一次。
ED+MD小阵列

## Slide 6: 调试系统测量结果
调试系统与标定结果一致，从而论证了调试系统的正确性，从而为调试过程提供参考

## Slide 7: 1.2、LED标定装置
作用：可以在线进行PMT增益标定与监测；
已经生产约500套；2019的6月底完成700套，保证安装任务；
安装前检测保证其正常工作；
现场安装时，LED标定装置安装于中心法兰盘靠近PMT位置。
LED标定装置存放及检测
LED标定装置安装及测试

## Slide 8: 标定结果
稻城基地抽样测试了PMT性能，与科大测试结果有所偏差（小于5%），磁场影响导致的偏差后续继续测试研究。

## Slide 9: 2、光电转换系统
2.1、大尺寸光敏探头
2.2、PMT附件
2.3、电子学箱

## Slide 10: 2.1、大尺寸光敏探头
科大目前接收PMT约1034只，测量了842只，合格637，合格率75.7%（右表格为463只的测试结果）；
MD组接收合格PMT四批次共595只，安装了其中50只；安装过程中发现有4只出现损坏并及时更换；

## Slide 11: 2.1、未来安装计划
2018年安装300只（供货330）
2019年安装415只（供货430，4月1日前230，6月1日前200）
2020年安装456只（供货470，4月1日前270，6月1日前200）
2018年安装50只（已供货155）
2019年安装550只（供货550，已供440， 4月1日前300，6月1日前250 ）
2020年安装571只（供货525， 2019年底前供完）
科大测试能力为12只/天，跟得上滨松的发货；
加上复测，合格率至少可以达到75%以上。

## Slide 12: 2.2、PMT附件
在MD水袋法兰盘上进行透明罩及PMT密封罩安装流程（右上图）；
进行了光学耦合硅胶用量研究（右下图），结果表明每个MD 120ml~120ml+5%的硅胶用量是比较合适的；
完成了后期耦合硅胶全部用量的采购工作，4月中旬到货。

## Slide 13: 2.3、电子学箱
作用：提供前端电子学及慢控系统的长期的防潮保护；
内部包含（目前）：电子学板、高压电源、慢控板、慢控电源和插线排；
外接线缆有：PMT线（分出一高压线和两信号线）、光电复合缆线（分出220v电源线和三根光纤）、LED电源线、温湿度监测线和液位监测线（部分MD有）。
存在问题：
  1、空间局促：部分器件难以按预先设计位置规整摆放；临边的线缆接头处容易出现较大弯折。
  2、线路复杂：接线多（内部接线+外接线），长短不一且方位各异，排布困难；
  3、装卸困难：现场操作多，时间长，隐患多；
  4、稳定性差：密封方式存在隐患；内部器件易老化。

## Slide 14: 2.3、优化方案
1、慢控主板影响内部布局与走线，采用支架架空方式固定（右图黄色模块处）；
2、为了走线方便以及避开高压电源等散热区，内部绝大多数走线都固定于支架上（右图支架细窄处）；
3、去除插排，以线卡方式替代；进一步简化空间和优先保证PMT信号线接线稳固；
4、原有光电复合缆剥皮长度冗余太多，目前定为65cm；
5、线缆夹板向左偏移，保证核心信号走线顺畅；
6、慢控电源竖起安置，以保证光纤走线顺畅。
优化设计后（右下图），内部布局和线缆排布变得合理了。
支架
慢控电源
高压电源
慢控板
线缆夹板
电子学板

## Slide 15: 2.3、安装流程
办公室预处理：
  1、将各部件安装在底板设计位置处；
  2、接好各部件间的连接线缆；
  3、对内部线缆进行捆扎；
  4、在部分接线处涂热熔胶；
  5、在壳体与底板四边安装密封胶垫及涂密封胶。
现场安装：
  1、将外接线缆都穿进电子箱内，并安装固定于接线板中相应孔径处；
  2、连接好外接线缆并进行排布整理，并捆扎于支架上；
  3、接线板箱内一侧涂密封胶；
  4、盖上壳体并进行外部整体机械组装；
  5、接线板箱外一侧涂密封胶。
安装完的电子学箱，红圈位置为接线板

## Slide 16: 总结
进行了单元探测器电荷、A/D比及增益等标定工作；
MD小阵列搭建后完成初步的时间标定，后续标定工作继续进行；
PMT的供应满足了2018年MD安装需求；滨松及科大的生产及测试计划预期可以保障后续MD安装；
稻城PMT抽样测试与科大测试参数存在偏差，主要为磁场影响；
PMT附件安装流程得到验证，硅胶供货满足后续安装；
电子学箱安装流程得到验证，优化设计方案确保了安装的简便性和运行稳定性。